（参数仅供参考）

输血科	生物安全柜（危险检测必备）

- 符合人体工学原理的10°倾斜角设计，操作感受更佳；

2.外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑；安全柜操作区采用不锈钢一体化结构，内部便于清洗；

3.垂直层流负压机型，回流空气30%/100%过滤排放；

4.内腔安全负压设计，气幕式隔离，确保正常使用情况下不泄露，保证操作人员安全；

5.支架式的安全柜，支架与上箱体可以分离，便于搬运与就位；

6.排风有专用高效过滤器,保证排放的空气符合国家标准要求；

7.一体化滑动安全移门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌；

8.配备过滤器失效报警，送风机过载报警，工作窗开启限位报警系统。

输血科	全自动免疫分析仪

1、方法学：磁微粒载体ALP酶促化学发光

2、检测速度：大于150T/H

3、检测模式：一步法，两步法一次分离，两步法两次分离

4、样本类型：血清、血浆

5、上样本方式：原始管开盖自动上样

6、操作界面：中英文图形式界面

7、接口：多个USB接口； 有网线接口和扫码枪接口

8、打印：支持USB打印机

9、批内重复性：CV≤8 %

10、稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第4h、第8h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏倚不超过±10%

11、加样准确性：对10ul允许误差±5%，变异系数不超过2%；对200ul允许误差±3%，变异系数不超过1%

12、线性相关性：线性相关系数（r）≥0.99

13、温度准确度：孵育盘控制37±0.3℃

14、温度波动度：≤0.2℃

15、样本位数量：大于50个样本位

16、试剂位数量：大于20个试剂位

17、反应杯数量：一次可装载数量大于400个

18、试剂冷藏：24小时不间断冷藏，试剂盘冷藏温度2℃～8℃

19、可开展项目：hscTnI/BNP/NT-proBNP/MYO/CK-MB/DD/NGAL/LP-plA2/PCT/IL-6/TAT/PIC/tPAI.C/ TM/FDP/cTnT/SAA等。

输血科	免疫血清学专用离心机

1、主要用于血型鉴定、交叉配血、不规则抗体检测等；

2、适合临床输血相容性检测等血型血清学技术之用，可用于实验结果离心观察、细胞分离、红细胞清洗等操作，优先选用具有较强产品竞争力的产品；

3、离心机速度可调节，采用按键式,可根据不同的实验要求，一键完成实验离心；离心时间具有标准设定时间，也可变范围调整； IC定时自动开关，更方便日常操作。

4、离心机门盖设计呈半透明状，可实时观察离心机腔内工作状态，同时方便测定转速

5、离心力（转速）和时间数据可记忆设定，方便操作。

6、仪器设备要求小巧轻便，离心转子易取出和装上，转子上每一试管有弹簧夹具，对转子连同试管一起操作，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。

消化内镜中心	全麻内镜麻醉机

（一）技术参数：

- ≥10寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。

- 主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测

- 标配氧气、空气两气源，可进行非纯氧供气，可选配氧气、笑气两气源，或氧笑空三气源供气

- 具备机械流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。

- 通气模式：VCV、手动，可选配PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC、PSVPro、SIMV-PRVC

- 控制通气模式下：

  - VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

  - PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。

  - 吸呼比设定范围：4:1～1:10。

  - 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

- 高精度潮气量控制系统：

  - 潮气量在15 mL～60 mL范围内：±10 mL；

  - 潮气量在210 mL～1500 mL范围内（不包括210 mL）：设置值的±7%。

- 重点参数监测范围：

  - 分钟通气量监测范围：0～100L/min

  - 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml

  - 顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O，精度±0.5 ml/cmH2O 或者实际读数的±15%，取大者

  - 气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L)

- 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸呼比，可选配：吸入和呼出氧浓度、吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

- 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够5道波形同屏显示。

- 可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

- 一体化呼吸回路固定在主机左侧，牢固不活动，的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

- 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒。

- 自带排水装置，无积水杯设计。

- 可选装外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

- 具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

- 标配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

- 回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

- 回路泄漏量不应超过65ml/min。

- 高标准蒸发罐。

消化内镜中心	等离子体空气消毒机

1.基本参数要求：

1.1.消毒因子：等离子体

1.2.工作电源: 220V±22V  50Hz±1Hz  额定输入功率≤85W

1.3.安装方式：嵌入（吸顶）式安装

1.4.适用体积（m3）：≤100

1.5.循环风量（m3/h）：≥1000

1.6.设备尺寸（mm）：≤680*680*420

1.7.等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥30000小时；

1.8.等离子体密度分布：≥2.45X1017/m³

1.9.臭氧泄漏量≤0.003mg/m³；

1.10.风速：多挡风速可调

1.11.操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式；

1.12.可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等；

1.13.程控数量：≥5组；

1.14.故障提示功能：具备风机故障、等离子体模块故障、过滤网过期等提示功能；

1.15.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条要求；

1.16.受潮后非故障状态下的外壳漏电流≤5x10-3mA；

2.设备消毒效果和洁净性能：

2.1.产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。

2.2.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.98%；

2.3.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤10（cfu/m3）；

2.4.设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数（均值）≤0.5x10^6；

2.5.设备对100m3空间作业120min后，≥5㎛悬浮粒子数（均值）≤0.015x10^6（粒/m3）；

产科	低频产后治疗仪

- 硬件要求：

- 1.主机电容触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

- 2.操作系统：采用Android操作系统，保证系统兼容性及稳定性。

- 3.内置电池+外接电源，锂电池容量≥4000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

- 4.具有手提把手，可立放于桌台上，方便进行观察屏幕的生物反馈训练。

- 5.主机可接地线，避免电磁干扰。

- 6.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

- 7.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

- 8.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 9.通频带：不窄于20Hz～520Hz (-3dB)

- 10.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

- 11.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

- 12.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

- 13.上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

- 软件要求：

- 14.各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

- 15.产康方案包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

- 16.设备包含产后康复及综合康复双模块，治疗方案不小于50种。功能模块可通过设置自由切换。

- 17.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。评估阶段具有全程语音提示，可实现常规显示与肌电信号全屏显示的自由切换。报告可发送至患者手机，随时查看。

- 18.设备可连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。

- 19.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 20.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。

- 21.系统可对每次生物反馈治疗的全过程进行打分，并在治疗结束以及治疗记录中显示，方便对每次的治疗进行评价参考。治疗记录中同时显示本次训练的目标肌电阈值。

- 22.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

- 23.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑，实现个性化治疗。

- 24.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

- 25.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

- 26.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

- 27.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。

- 28.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护，保证治疗安全。

29.系统支持与同品牌生物刺激反馈类大型设备实现数据互传。

产科	分娩车

- 【产品名称】：导乐分娩车

- 【使用范围】：导乐车属于孕产妇产前的辅助工具，安全使用重量100kg内。

- 【技术规格】：长*宽：65CM*55CM

- 轮规格：10CM*2.7

- 座高：58CM

- 座长：46CM，宽：20CM

- 上部U型台板：40CM*48CM

- U型台板高度：104CM-120CM

- 【产品特点】：孕妇使用导乐车，可以实现坐、立、行等的功能。在产前，行走对于孕妇来说，是非常有用的活动姿势，在行走或者站立时，姿势能够与地心的引力保持一致，这样就会给宫颈造成一定的压力，方便宫颈进行扩张，同时使得宫缩也更有效，在这样的扩张及收缩运动下，胎儿在骨盆中会获得通最有利的胎位。导乐车提供产妇行走便利，并且在产妇宫缩强烈时，可以提供坐立的便利。在安全性方面，带有脚轮带刹车。

产科	接产凳

【组成材料】：整体采用纯实木和万向轮，手工制作而成。

【技术规格】：1、实木凳(长*宽*高)：54CM*45CM*40CM

2、凳面前端小于10CM

3、凳口最大开口不小于35CM

【使用寿命】：从出厂之日起，在正常使用情况下，可使用5年。

【使用范围】：多功能接产凳属于孕产妇分娩时的辅助工具,安全使用重量100kg内。

【产品特点】：多功能接产凳的设计是引进国外分娩技术，是自由体位分娩的的经典代表作。在国外的产房，多功能接产凳完全可以代替产床进行分娩，我们设计的多功能接产凳可以完全改变中国传统的静卧分娩技术。产妇采用自然分娩的自由体位，促进自然分娩的概率，降低剖宫产的几率，坐位分娩或采用半坐位分娩的姿势是现代的产妇比较喜欢也是比较舒适的分娩体位。

产科	待产椅

【组成材料】：整体采用纯实木和ABS工程塑料，手工制作而成。

【技术规格】：1.实木椅（长*宽*高）：50CM*50CM*169.5CM

2.待产椅环垫（长*宽*高）：91CM*7CM*2.5CM

3.转盘（直径）：25CM

【使用寿命】：从出厂之日起，在正常使用情况下，可使用5年。

【适用范围】：适用于孕产妇在产前使用的辅助工具，安全使用重量100kg内。

【产品特点】：待产待是为自由体位（不对称前倾站立位）设计的。该体位利用重力作用，激发有效宫缩，缩短产程；产妇身体前倾可纠正胎头位置异常，减轻分娩痛；骨盆及下肢的运动增大骨盆径线、容量和空间，有利胎头旋转下降娩出。临床实践和研究表明，该体位抬高腿侧股骨起到杠杆作用，膝关节前后移动，扩大骨盆的横径。第一产程潜伏期膝关节进行外转运动，扩大了骨盆入口平面的径线、空间和容量，这将促使第一产程胎头以最佳的位置入盆。第一产程活跃期和第二产程膝关节进行内旋运动，扩大了中骨盆和骨盆出口的径线、空间和容量，这将促使第一产程活跃期和第二产程胎头俯屈、内旋转和下降，同时纠正胎头位置异常，促进自然分娩，降低阴道难产及剖宫产率。

产科	磁振热治疗仪

- 1、温度控制：40℃、46℃、52℃、58℃四级可调；误差不大于¡À3℃；最高温度不超过60℃。

- 2、超温保护：具有两路独立的超温保护装置。治疗垫表面最高温度超过工作温度设定值时，第一路自动切断输出；当温度降低到设定值以下时，可恢复输出。如果第一路保护装置失效，造成治疗垫表面温度继续升高到60℃，第二路保护装置自动切断电源。

- 3、磁场强度：在为1mT~ 38mT之间。

- 4、振动频率：50Hz，误差不大于¡À2Hz。

- 5、振动周期：M1模式为3秒；M2模式为2.5秒。

- 6、负载输出：带负载时，仪器最大输出电压的低于36V。

- 7、负载阻抗：治疗垫的线圈电阻为12Ω；误差不大于¡À2Ω。

- 8、定时范围：0~ 99min，误差不大于¡À1%。

- 9、输出指示：真彩触摸屏控制面板，实时温度显示。

- 10、断电恢复：仪器在断电再恢复时，不得有输出。

- 11、输出通道：两路输出通道。

- 12、工作电源:AC220V¡À22V   50Hz¡À1Hz。输入功率：≤400VA。

产科	医用级电动吸奶器

1. 包含两个模式程序：泌乳启动程序用于启动泌乳，泌乳维持程序用于建立和维持泌乳。

吸乳负压参数：

刺激阶段：-50mmHg～200mmHg

吸乳阶段：-50mmHg～250mmHg

1.1 泌乳启动程序模拟足月婴儿在出生后最初几日的不定期和更快速的吸吮与停顿方式, 分娩后直接适用，直到妈妈最近3次吸乳每次乳汁至少20ml或者分娩后前五天，包括刺激泌乳、吸乳和暂停模式。

2. 吸吮周期：

刺激阶段：固定120转/每分钟

吸乳阶段：变动转速54-72转/每分钟

3. 仪器的其他要求

3.1应用智能晶片卡控制，智能晶片plus卡（包括泌乳启动程序+泌乳维持程序）

3.2配置防溢乳保护系统，防止溢乳。

3.3 吸乳模式可通过泌乳键切换或2分钟后自动切换

3.4舒适流速区Comfort Flow Zone™ ：吸乳真空达到设定值后稍减低并且保持一段时间，更加高效舒适，避免乳头拉伤。

3.5支架：可移动

3.6吸乳的档位：16个档位可调

产科	容量膀胱测定仪

仪器描述：手持式膀胱容积测量仪

使用要求：便携，准确，快捷。

操作要求：便携手柄式，方便携带，无线操作。一键式操作即可自动显示数值（膀胱容积）。

仪器性能：自旋转式扫描膀胱的12个切面，自动取样计算膀胱容量值。

技术参数

1.电源/连续使用时间：可充电电池，电池容量4400mAh，电量指示，充电后可持续使用≥4小时（提供专业检测所整机检测报告为依据）。

2.显示屏幕：触摸屏,主机屏幕一体化。

3.整机(含电池)重量：<400g。

4.超声图像指引显示，预扫描定位勾边：预扫描实时勾勒膀胱轮廓，提示膀胱正确位置，扫描后超声图像具备指引提示，提示使用者正确选择测量位置。

5.一键式操作菜单：一键式菜单操作测量（不需额外选择按键）。

使用Bladder Wall AutoSelect™技术精准测量膀胱容积，自动判别男性、女性、儿童膀胱壁组织特性，按下测量键即开始测量，无需选择男性、女性、或儿童。

6.扫描时间：＜4秒。

7.图像处理技术：具备投影靶标修正技术，膀胱影像识别更清晰；

8.图像显示功能：超声图像实时跟随，实时显示膀胱影像；

9.探头运行频率：2.5MHZ。

10.扫描角度：120度，3D机械扇扫。

11.膀胱容量的范围：0-999毫升。

12.容积测量误差：检测报告误差≤7.5%（提供专业检测所整机检测报告为依据）

13.扫描深度：≥18cm。

14.超声图像及检测报告打印：蓝牙打印/网络打印；

15.病例可储存例数：大于1000例，大于12000幅图像，连接工作站存储量无限大。

16.充电器：配备专用充电底座，并兼容便携USB充电。

产科	胎儿脐血流检测仪

1、自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

2、实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能

3、配备品牌一体化电脑，和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，配备推把和4爪滑轮，移动方便。

4、精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。具有自动和手动包络功能，手动包络功能可防止弱信号包络不准确引起的误诊。

5、机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。

6、实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听

7、胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz。

8、超声功率：1spta≤9mW/c㎡。

9、血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s

10、波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI等指标重复性好，特异性强

11、数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

12、打印方式：彩色喷墨打印；可以加墨款，输出方式：A4纸或者B5纸（可配置）。

超声医学科	简易麻醉机

1、货物名称：多功能麻醉机

2、数量 ： 1台

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

    - 操作环境，温度：10°C -40°C，湿度：15%- 95%

    - 电源：220-240V, 50Hz/60Hz

    - 后备电池使用时间：90分钟 （可选配双节电池150分钟）

    - 机架：带大工作台侧栏杆推车，两个抽屉

    - 适合内窥镜手术模式：可具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

    - 具有RS-232接口、HL7、3个辅助电源接口等接口

    - 非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

3.2 气源

    - 标配氧气单气源，可选氧气、空气双气源，氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

    - 快速充氧范围25-75 l/min

3.3 流量计

    - 双管机械流量计

    - 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

3.4挥发罐

- 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

- 标配一个高品质挥发罐，通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

- 支持同品牌地氟醚麻醉挥发罐，有单独注册证

3.5 呼吸回路

    - 回路整体可徒手拆卸，一体化回路

    - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

- 二氧化碳吸收罐，容积1400ml

- 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

- 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

- 可选配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等

- 标配回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激

- 回路标配积水杯，解决回路积水问题

3.6 呼吸机

    - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

    - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，可选配压力控制模式、SIMV-VC、SIMV-PC

    - 潮气量设置范围：40ml-1500ml

    - 吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

    - 呼吸频率：4-100 次/分钟

    - 吸呼比：4:1-1:8

    - 压力限制范围：10-100 cmH2O

    - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 -30 cmH2O

    - 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

    - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

    - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

3.7 数字和波形监测

    - 具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示

    - 7英寸彩色显示屏

    - 潮气量监测范围：0 到1500ml

    - 分钟通气量监测范围：0L/min 到100L/min

超声医学科	超声活检枪

活检枪长度：12cm

重量：240g

材质：枪外壳：铝

规格：120*33*33(L*W*H)(mm)

保险装置：303不锈钢

处发开关：303不锈钢

传动杆：303不锈钢

安全装置：1.有发射安全栓

2.红色激活标示槽

发射长度：可选择15mm 或 22mm

使用指征：用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤的组织活检。

针槽形状：凹槽状

工作原理：外针弧形切割

击发时间：0.001秒

使用步骤：持枪-激活-选择穿刺深度-安装活检针-穿刺-打开保险-击发-收获样本

构成：内置弹簧

- 引导方式：超声、CT等

儿科	振动排痰仪（儿科专用）

- 适用范围：

- 1.1  适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的新生儿及儿童患者。

- 技术要求：

- 2.1  结构形式：便携式推车结构 ，配备移动台车，带储物抽屉

- 2.2  进口品牌风机低噪音，充气压力稳定正常工作≤65dB(A)

- 2.3  工作频率1-25Hz，调节步进1 Hz ，可覆盖幼儿，儿童，成人。

- 2.4  定时范围1-100分钟，调节步进为1分钟

- 2.5  振动强度1-11档可调，调节步进为1

- 2.6  压力范围0.5-3.9KPa

- 2.7 压力与频率自动调节功能，低频低压保护功能频率小于5时，振动强度不大于2档。

- 资质要求

- 3.1 所投产品具有自主知识产权：产品专利数≥3项、软件著作权证书

- 3.2 所投产品厂家具备三类医疗器械生产许可证

- 配置：

- 3.1  主机数量：1台

- 3.2  导气软管2根

- 3.3  气囊背心3件

- 3.4  气囊胸带3件 （可选配新生儿专用胸带）

- 3.5  5.6寸液晶触摸屏

儿科	微波治疗仪

- 1.面板采用液晶显示；

- 2.理疗功能：连续输出

- 3.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

- 4.输出功率：    理疗0-60W，治疗0-100W；

- 5.时间控制：    治疗时：0—60秒，以1秒步进；

- 理疗时：0—30分，以1分步进；

- 以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

- 6.微波频率： 2450MHz±50 MHz；

- 7.整机功率： 580W；

- 8.辐射器驻波比： S≤3；

- 9.传输线驻波比： S≤1.5；

- 10.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

- 11.无用辐射： ≤10mw/cm²；

- 12.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

- 13．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

- 标准配置：

- 推车式主机：  1台；

- 包装箱：  1个；

- 探头线(理疗和治疗)：  2根；

- 探头： 1合；

- 脚踏开关： 1个；

- 电源线： 1根；

- 支架： 1个；

儿科	空气消毒机（挂式）

- 1、适用范围：

- 适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

- 2、消毒方式：

- 采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

- 使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上；

- 机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

- 采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

- 电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤85VA

- 循环风量：≥1000m3/h

- 整机重量≤12.6kg，安装尺寸：25*41*70cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

- 采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 10、消毒效果：

- 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%

- 对空气中自然菌的消亡率≥99.89%

- 空气中的臭氧量≤0.000mg/m3

- 11、等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：7.55×1017-8.15×1018 m-3；

- 12、等离子发生器的阻燃等级为：V-0级

- 13、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

- 14、风速五档可调，出风口角度为45度，满足临床需求。

- 15、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

- 16、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

- 17、机器有多种安装方式：机器竖装，出风口方向为上出风；机器横装，出风口方向为侧出风；不受安装条件的限制，满足临床需求。

- 18、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 19、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。

- 20、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

- 21、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

- 22、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

- 23、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

- 24、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

儿科	空气消毒机（可移动）

- 1、适用范围：

- 适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

- 2、消毒方式：

- 采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

- 3、使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上；

- 4、机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

- 5、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

- 6、电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤85VA

- 7、循环风量：≥1000m3/h

- 8、整机重量≤12.6kg，安装尺寸：25*41*70cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

- 9、采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 10、消毒效果：

- 对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%

- 对空气中自然菌的消亡率≥99.89%

- 空气中的臭氧量≤0.000mg/m3

- 11、等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：7.55×1017-8.15×1018 m-3；

- 12、等离子发生器的阻燃等级为：V-0级

- 13、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

- 14、风速五档可调，出风口角度为45度，满足临床需求。

- 15、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

- 16、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

- 17、机器有多种安装方式：机器竖装，出风口方向为上出风；机器横装，出风口方向为侧出风；不受安装条件的限制，满足临床需求。

- 18、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 19、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。

- 20、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

- 21、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

- 22、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

- 23、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

- 24、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

儿科新生儿病房	双面光疗暖箱

- 1.≥7英寸高清彩色触摸屏，显示屏可整体升降，360°水平旋转，方便远距离观察。

- 2.温度控制范围及精度：婴儿模式下，温度控制范围应为34～38℃，空气模式下，温度控制范围应为20～39℃。

- 3.空气模式下，平均培养箱温度与控制温度之差应≤0.5℃，箱温和肤温的测量范围0℃～70℃，测量精度±0.1℃，升温时间≤25min。

- 4.湿度设置最高可达99%，控制精度≤±5%，湿度测量范围0%～100%，湿度测量精度应≤±5%。

- 5.可选配升级伺服供氧功能，氧浓度控制范围21～65%，氧浓度测量范围0～100%，测量精度≤±2%。

- 6.可选配升级内置体重秤，体重测量范围应300～8000g，测量精度应≤±5g。

- 7.可选配新生儿呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。

- 8.稳定温度状态下箱内噪音应≤ 45dB。

- 9.应具有电动床体倾斜功能，一键调节，操作轻松快捷。

- 10.具有湿化系统自清洁功能。自动高温蒸发残余水分，避免细菌滋生。

- 11.支持白天模式、黑夜模式切换，具有自动加强风帘功能，具有舒适温度参考功能。

- 12.支持体表和体腔两种体温探头类型，并支持两个通道的体温测量。

- 13.应具有X光拍片盒，可扩展载物托盘及输液支架。

- 14.支持168小时趋势图和趋势表数据回顾，支持200次技术报警事件，200个参数报警事件，以及报警时刻相关的参数回顾，支持500条用户操作日志回顾。

- 15.产品使用寿命不小于10年。

- 蓝光波长技术参数1

- 1.光谱波长处于400nm-550nm范围内，峰值波长为470nm。

- 2.发光面不小于50cm×28cm。

- 3.凸块型高透凝胶床垫，带有横竖交错的导气槽，散热好，有效减少褥疮发生。

- 4.引出式独立控制面板，无需打开箱门，在育婴箱外设置光疗档位、工作时间。

- 5.光照强度可达38μW/cm2/nm。

- 6.光照强度支持高、中、低三档可调。

- 7.胆红素总辐照度均匀性应＞0.6。

- 8.应具有正计时、倒计时、LED工作总计时功能。

- 9.应具有灯板温度超温提示功能。

- 10.应具有计时器清零功能。

- 蓝光波长技术参数2

- 1.蓝光波长范围：400-550nm

- 2.辐照强度高达60μW/cm2/nm（3.6mW/cm2）

- 3.辐照度单位具有 μW/cm2/nm和 mW/cm2 两种可选择

- 4.辐照强度 ≥5档可调

- 5.应具有两种工作模式：普通模式、自动模式

- 6.应可通过屏幕实时查看光疗期间的真实辐照度值

- 7.应具有红光定位功能，用于定位蓝光辐照的中心点，确保接受蓝光辐照的婴儿处于椭圆辐照区域的中心位置

- 8.可配置辐照度探头，对主机辐照度进行校准

- 9.可选配内置摄像头，实时显示暖箱内婴儿的状况

- 10.≥4英寸LED背光触摸屏，分辨率480×272

- 11.LED光源使用寿命≥50000小时，降低科室使用成本

- 12.双侧把手设计，双手可抓握

- 13.无风扇，低噪音

- 14.应具有1-5级屏幕亮度调节功能

- 15.应具有1-5级音量调节功能

- 16.内置计时功能：可设置正计时或倒计时，系统自动记录LED光源总工作时间

- 17.具有四个无色透明吸盘，可直接放置于培养箱透明罩顶部使用

- 18.可选配台车，光疗灯的高度、角度均可灵活调节

儿科新生儿病房	新生儿专用空氧仪

- 1. 气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响;

- 2. 氧浓度连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表；

- 3. 氧浓度21%-100%任意调节；

- 4. 氧浓度、流量分开调节；

- 5.表面经过阳极氧化处理；

- 6.供气压力不平衡报警；

- 7.加温湿化器可给患儿提供一个加温加湿

- 8.氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100%   精度：<±5%

- 9.流量调节：0.1-1.0,1～10LPM     精度：<±8%

- 10.气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa；

- 11.供气压差报警：供气气源压力差>0.1MPa,声觉报警。

- 12.湿化器：

- 13.控制功能：无极自动控温控制(30℃～75℃)，

- 14.保护功能：具有干烧、过热保护功能

- 15.温度监测：数字温度显示0～75℃

- 16.使用温度：30℃～75℃

- 17.最高温度：75℃

- 18.最大水量：280mL

- 19.最大流量：180L/min

- 20.最大工作压力：≤2kpa

耳鼻咽喉头颈外科	耳鼻咽喉门诊内镜检查床

- 1、产品尺才规格：（190*64/73*54/84cm）

- 2、整体可升降，采用螺旋机构传动，升降范围达 500～900mm之间；

- 3、床板位置可调节，调节范围：背板 0-75 度;

- 4、配置 PP 床面及床垫：

- 5、车体采用优质碳素型钢焊接成形，表面除锈，喷涂树脂粉沫防静电：

- 6、平车面板及护栏采用进口 PE材料一次成型：

- 7、配有“心肺苏醒位 CPR” 快速释放把手，表层喷涂静电粉末；

- 8、全藏式 ABS 护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便手车上紧急抢

- 救病人；

- 9~具备中控刹车系统，且导向轮装置可升降，方向可控：

- 1100头部带有氧气瓶支架，方便人员使用：

- 111、床体两端配有四钩螺钉锁紧可升/降输液架：

- 12 青板采用进口气弹幾作支撲力源，操作简易方便 园产降有度：088摩

- 13、可承重≥300KG。

耳鼻咽喉头颈外科	手术专用2D外视镜

1. 11cm镜长专门用于开放手术而设计

2. Autoclavable 部分可高温高压消毒。

3.独特先进的光学设计，实现景深 3.5-10cm，使得外科手术的范围可以清晰可见。

4. 2倍光学变焦，实现视野范韦 35-15cm，满足一般切口大小的外科手术需求。

5.工作距离在 250mm-750mm 之间可以为医生提供足够大操作空间

6.通过 26寸高清医用监视器，可将切口画面放大 8-16 倍，使细节清晰可见。

7.整合聚光器，光亮度比一代镜提高4倍。

8.整合聚光器，安装更加简便。

9. 90度镜不遮挡医生视角，使医生可以直视显示器，并且提供更多的操作空间，提高手犬操作性。

耳鼻咽喉头颈外科	鼻颅底手术器械

- 1.刀柄、L110、通用

- 2.圆状、直形、Ø2

- 3.圆状、直形、Ø3

- 4.圆状、45°、Ø1

- 5.圆状、45°、Ø2

- 6.圆状、45°、Ø3

- 7.圆状、60°、Ø4

- 8.棱状、60°、L4

- 9.棱状、90°、L4

- 10.棱状、90°、L5

- 11.45°、钝口、无颈、Ø4.5

- 12.45°、钝口、短颈、Ø4.5

- 13.窄长型、微弯、w2.5

- 14.长圆型、微弯、w3.5

- 15.尖圆型、微弯、w1

- 16.尖圆型、60°、w1

- 17.水滴型、微弯、w3

- 18.长圆形、微弯、W3.8、内侧吸引、不带减压

- 19.0°、扁柄、带旋转、Ø4、无减压

- 20.60°、短颈

- 21.90°、长颈

- 22.0°、尖圆形、9mm*3.5mm*2.2mm

- 23.圆形、0°、Ø4

- 24.带吸引、带回弹、0°、Ø3

- 25.直形、8mm*0.6mm*0.7mm

- 26.左弯、6mm*0.4mm*0.5mm

- 27.长圆形、0°、9mm*3mm*4.2mm

- 28.0°、长圆形、可拆卸、60°斜切口、7mm*2mm*2.7mm

耳鼻咽喉头颈外科	耳显微手术器械

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微耳钩 | 45°1.5mm(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 2 | 显微耳钩 | 45°2.0mm(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 3 | 显微耳钩 | 45°2.5mm(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 4 | 耳刮匙 | 45°φ1.2(带吸引) | 把 | 1 | 右开口 |
| 5 | 耳刮匙 | 45°φ1.2(带吸引) | 把 | 1 | 左开口 |
| 6 | 耳刮匙 | 90°φ1.5(带吸引) | 把 | 1 | 左开口 |
| 7 | 耳刮匙 | 90°φ1.5(带吸引) | 把 | 1 | 右开口 |
| 8 | 耳刮匙 | S型45°φ1.5(带吸引) | 把 | 1 | 左开口 |
| 9 | 耳刮匙 | S型45°φ1.5(带吸引) | 把 | 1 | 右开口 |
| 10 | 耳道皮瓣刀 | 45°φ2.6(带吸引) | 把 | 1 |  |
| 11 | 耳道皮瓣刀 | 55°φ2.6(带吸引) | 把 | 1 | 前端吸引 |
| 12 | 耳道皮瓣刀 | 55°φ2.2(带吸引) | 把 | 1 | 前端吸引 |
| 13 | 耳道皮瓣刀 | 0°2.3mm(带吸引) | 把 | 1 | 右开口 |
| 14 | 耳道皮瓣刀 | 0°2.3mm(带吸引) | 把 | 1 | 左开口 |
| 15 | 剥离器 | 1.8mm | 把 | 1 |  |
| 16 | 耳用吸引管(接头） | φ5 | 个 | 1 |  |
| 17 | 中耳息肉钳 | 1.2mm 下弯45° | 把 | 1 | 下开口 |
| 18 | 耳钳 | 30° | 把 | 1 | 麦粒头 下弯 |
| 19 | 中耳息肉钳 | 0° 0.5×0.8 | 把 | 1 | 卵圆口 |
| 20 | 耳用骨凿 | 2.0mm | 把 | 1 |  |
| 21 | 耳用骨凿 | 3.0mm | 把 | 1 |  |
| 22 | 显微耳钩 | 1.5mm 90° | 支 | 1 | 头部可自由弯曲 |
| 23 | 耳刮匙 | 1.5*2.3mm-2*2.8mm | 支 | 1 | 双头 |
| 24 | 耳用吸引管 | 45°φ1.5*80 | 支 | 1 |  |
| 25 | 耳用吸引管 | 下弯45°φ1.5*80 | 支 | 1 |  |
| 26 | 耳用吸引管 | φ0.8*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 27 | 耳用吸引管 | φ1.5*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 28 | 耳用吸引管 | φ2.0*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 29 | 耳用吸引管 | φ2.5*80 | 支 | 1 | 负压片 |
| 30 | 中耳息肉钳 | 乳突咬骨 | 把 | 1 |  |
| 31 | 消毒盒 | 300*200*9 | 只 | 1 |  |

耳鼻咽喉头颈外科	头灯放大镜

放大镜部分

工作距离：420mm

视野直径：80mm

景    深：100mm

放大倍数：3.0X

角度调节：二级自阻尼铰链结构配合上下滑动结构, 垂直面内自由可调

瞳距调节：双目同步调节机构, 50～75mm

照明部分

最高照度：50,000Lux@20cm

光斑大小：100mm@50cm

色温范围：5,500~6,500K

亮度调节：5档

电量提示：5档

灯头直径：18mm

照明角度：垂直面自由可调，水平面自由可调

电池参数：可充电聚合物锂电池, 2,000mAh, 3.7V, 无辐射安全系数高

续航时间：随工作电流不同而不同, 最大可超过24小时

头带调节范围：400~650mm

整机重量： 213g（含电池）

耳鼻咽喉头颈外科	（硬式内窥镜）鼻窦镜30度

1） HOPKINS II柱状晶体斜视式内镜，广角，30°，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。

2） 蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；

3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；

4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束；

- 5） 镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间

- （硬式内窥镜）鼻窦镜70度

1） HOPKINS II柱状晶体斜视式内镜，广角，70°，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。

2） 蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；

3） 镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；

4） 内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束；

5） 镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间；

- （硬式内窥镜）耳内镜（各规格）

1）	霍普金斯柱状晶体二代直视式内镜，广角，0°（2条），直径 3mm，有效工作长度  14 cm，镜身带颜色标识，方便选择使用。

2）	蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；

3）	镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；

4）	内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束；

5）	镜子具有可配重复使用冲洗鞘功能，方便术中清洗镜身前端，无需术中多次取出清洗，节约手术时间；

- 硬式内镜（各规格）

- 设计光学工作距d0:10mm
视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°)
光学镜的有效景深范围:  3～100mm
采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的A标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:95
采用ISO 10526:1999 CIE S 005 规定的D65标准照明体的光谱，经照明光路和成像系统传输后的输出光谱的显色指数Ra:93
显色指数Ra的意义：表征内窥镜对物体的色差分辨能力和色还原性的好坏。Ra的数值越大，表示对物体的色差分辨能力和色还原性越好。
光能传递效率--有效光度率DM :1800
在设计光学工作距d0=4mm处的内窥镜工作视场形状以评价视场面形状表征。
在该视场形状下WP 的90%视场处的照明镜体光效ILeR ：0.626
在该视场形状下WP 的90%视场处的综合镜体光效SLeR ：0.492
在该视场形状下WP 的90%视场处的综合边缘光效SLe-Z ：0.210
在该视场形状下单位相对畸变的控制量VU-Z ：-23.4%
综合镜体光效SLeR 的意义：是光学镜照明光路和成像系统对边缘光效的贡献总和，表示内窥镜自体引起的边缘光效。

- 等离子体手术系统

要求：

1、等离子体手术系统产品分类类别为：6825，其他类别产品不接受投标。符合国家行业标准。

2、产品注册证要求为有效期范围内，有效期外产品不接受投标。（以注册证、国家食品药品监督管理局网站核实）

3、产品注册证要求为国家食品药品监督管理局批准优先，地方食品药品监督管理局批准的产品注册证作为后考虑产品。

一、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、 性能指标：

1. 电  源  交流220V ，50Hz

2. 工作频率：100KHz(注册证上为准）

3. 输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调

等离子汽化凝血： 1-10档可调

等离子汽化打孔： 1-10档可调

等离子消融凝血： 1-10档可调

4、阻抗显示	阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）

5、工作计时	0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）

6、整机功耗	≦ 700W

7、输出功率    ≦ 350W

三、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

3、刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示；

四、性能特点：

一）、实用性体现：

1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠。
2、两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式。
3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。
4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦。

5、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等。
6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位。

7、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏。
8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统。
9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。

10、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小。
11、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态。

12、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。
二)安全可控：

1、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小。

2、操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米。

3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤。

4、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

五、系统配置：（要求在注册证上能体现）

1、系统主机     （ 声光数字显示及控制系统）

2、脚踏控制器

3、等离子手柄连线

4、电源电缆

耳鼻咽喉头颈外科	护理治疗车

参数:L750*W480*H1065mm(台面高度)，使用轻便材料及静音轮，4层抽屉，上两抽H140mm高，下两抽H240mm高，配置(左侧上面配收纳盒1个，右侧上面配加大不锈钢网篮盒1个，左、右侧下面配可拆卸大垃圾桶共2只)。颜色:蓝色拉手抽体，其余灰色车体+蓝色台面。

耳鼻咽喉头颈外科	耳鼻咽喉手术头灯

- 光斑直径mm：65mm@400mm

- 最高照度:18500LUX@200mm

- 3、亮度调节:两档

- 4、电量提示:蜂鸣器报警提示

- 5、灯头直径:18mm

- 6、LED寿命:100000小时

- 7、灯头调节范围:任意角度

- 8、续航时间:高亮6小时/低亮20小时

- 9、色温:5500-6500K

- 10、电池:可充电聚合物锂电池1200mAh，3.7V,可拆换

- 11、整机重量:130g（含电池）

耳鼻咽喉头颈外科	医用内窥镜用冷光源

- LED灯150，灯泡寿命≥30000小时

- 更低的热量输出，避免热损伤

- 色温约6500K，更接近日光色温，更加真实的色彩

- 使用最新LED技术，实现高效能和静音工作

- 医用电气安全级别CF-1类，可以用于心脏手术

- 配套导光束，直径3.5mm，长度230cm，带安全锁、防滑脱。

妇科	腹腔镜手术器械1批

双极电凝钳5把，钳头无创直型，直径5毫米，工作长度330毫米，由绝缘层和不锈钢材料制成，可高温高压消毒。

施夹器10把，配“康基”结扎夹使用，直径5、10毫米，工作长度330毫米，整体为不锈钢材料，可高温高压消毒。

消毒供应中心	气体浓度检测仪

- 参数要求

- 1.用于监测环氧乙烷、过氧化氢、甲醛气体浓度残留。

- 2.工作电压：主电：220VAC或110VAC 50～60HZ。

- 3.备电：24VDC/4.6AH。

- 4.额定功率≤10W。

- 5.输出电压24VDC。

- 6.报警方式，声光报警。

- 7.湿度：10%-95%RH (无冷凝)。

- 8.壁挂式安装。

- 9.主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值。

- 10.量程0-30ppm。

- 11.分辨率0.01ppm。

- 12.误差≤±2%FS。

- 13.显示方式LCD液晶数字显示、背光、高亮LED。

- 14.扩散式检测方式。

- 15.输出信号：模拟信号：4～20mA。

- 16.数字信号RS-485(MODBUS RTU)。

- 17.继电器信号两组两级单稳型继电器。

- 19.固定式安装。

- 20.可使用的环境满足：室温-20℃--50℃；湿度：15%-95%（相对湿度）。

- 单台配置：

- 1、报警控制主机1个

- 2、环氧乙烷浓度检测报警器1个

- 3、过氧化氢低浓度检测报警器1个

- 4、甲醛浓度检测报警器1个

- 医用消毒除锈设备

- 适用范围：适用于医院不锈钢器械和诊疗器械（如篮筐、器械托盘、容器、手术器械、镊子、小药杯、老虎钳等）的除锈，能够快速有效的去除器械表面的锈迹，恢复器械光亮，对物品表面无损伤。

- 外形尺寸：≤628x443x405

- 内舱容积：≥30L

- 材质：机器所有板金件采用304不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。

- 管路材质、篮筐材质：采用不锈钢材料。

- 开门方式：手动翻转门。

- 快速管路设计：U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min，管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进液蠕动泵，从而保证了除锈剂的精确。

- 操作界面：操作界面30°倾斜设计，操作更方便、人性化。

- 触摸液晶显示屏：触摸控制，实现人机交互，7寸高清触摸屏显示丰富的信息，运行过程动态显示，包括但不限于进水时间、排水时间、除锈时间、当前温度、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能。

- 10. 记忆功能：自带记忆功能，参数设置完成后，无需重复设置。

- 11. 安全防护：具有断电保护功能，防尘板防护，防止污物甩出、阻挡异物缠绕。

- 12. 超声功率：功率≤440W，并在40％-100％范围内可调，能够满足不同清洗对象。

- 13. 超声频率：40KHZ±5％，频率偏移少，噪音低。

- 14.控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

- 15. 加热方式：电加热。

- 16. 电动去污刷轮：电动去污刷轮转速≤7000rpm，能对带齿状手术器械污物有效剥离。

- 17. 运行时间:依据运行时间0～99分钟可调。

- 酸性氧化水设备

1.酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成。设备结构为一体机，所有组成件集中在设备内部，占地面积小。并具有酸性氧化电位水消毒液的生成装置实用新型专利证书。产品符合中国绿色环保首选产品，具有权威机构出具的证书。

2.碱性还原电位水生成量：≥3000mL/min。酸性氧化电位水生成量：≥3000mL/min。

3.pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤200，并提供第三方检测报告。

4.电源AC220V 50Hz、额定功率600W、待机功率≤10W。

5.设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。

根据不同场合需求，设备具有定时开关机、定时制水、定量制水等功能。

6.液晶触摸屏操作，全自动控制，一切均按程序自动运行。

可选配远程监控，并拥有相关软件著作权登记证书。

实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。

触摸屏可显示缺水、电流过大、pH过高等中文信息，同时伴有声音提示，以保证设备的正常运行和消毒液的合格。

7.实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，并具有实时在线检测PH和ORP值的实用新型专利证书；随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。

8.具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，并伴有相应的声音及中文信息提示，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。

9.设备具有定期自动清洗管道功能，不用人为繁琐清理管路，防止长时间运行堵塞管道，保持管路清洁，同时保证电解槽、电磁阀等配件的使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

10.具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

11.电解质加入方便、快捷，根据显示屏提示信息加入一包电解质即可，不用人为繁琐配比，省时省力。

12.电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开，防止操作人员误添加电解质导致酸水不合格等设备异常情况发生。

13.设备每次提示添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。

14.设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

15.电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥2200平方厘米，采用原装进口食品级隔膜，安全、耐用。具有电解槽强化寿命和卫生要求相关第三方检测报告。

16.电解槽有效寿命≥3000小时。

17.加药泵全自动控制，耐腐蚀性强、工作精度高，寿命长，安全可靠。

18.根据不同区域、不同水质自动调节电解电流，在不同情况下都能保证酸化水的合格。

19.内置原水箱20L、内置电解质箱17L。内置酸水箱20L、碱水箱20L。

注塑成型，可实现密封、避光，储水箱留有溢水口及溢水管路。

20.设备外部可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，以满足正常工作用水量的需求，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。

21.内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。

22.配备酸碱水专用耐腐水龙头。

23.设备整机重量约100kg，外形尺寸525×555×1600mm。

24.保修及售后服务：公司有专业的售后服务部及专业工程师，接到报修后立即响应，24小时内到达现场并处理完毕，全免费保修期为1年，终身维修。

25.资质要求：

- 具有医疗器械产品注册证、医疗器械生产许可证等相关证件；

- 生产厂家具有ISO9001、ISO13485、ISO14001证书；

- 生产厂家具有AAA级企业信用等级证书；

- 生产厂家具有“专精特新”中小企业认定证书；

- 具有省级高新技术企业证书。

- 生产厂家具有CE认证，认证指令须包含：MD(机械安全)、LVD（机电安全）、ECD（电磁兼容）。

- 医用不锈钢器械柜

- 1.尺寸：根据现场定制

- 2.材质：国标SUS304不锈钢

- 大型器械放置不锈钢载物架

- 1.尺寸：根据现场定制

- 2.材质：国标SUS304不锈钢

- 污染箱不绣钢存放架

- 1.尺寸：根据现场定制

- 2.材质：国标SUS304不锈钢

- 器械转运篮筐存放架

- 1尺寸：1250×470×1500（mm）

- 2规格：表面高光或拉丝处理、单侧双列、正面使用可放10只篮筐、尺寸与灭菌篮筐配置制作确保拿取方便存放稳固，使用时无菌物品离地200mm以上、配防滑底脚确保不损坏PVC地面。

- 3.材质：国标SUS304不锈钢

- 4.主材规格：主管材：50×50×1.5mm，

- 导轨管材：50×25×1.5mm

骨科	关节镜手术器械

- 1.1半月板缝合枪，可实现半月板穿刺缝合一体功能，能匹配0号线或2-0缝线使用。

- 1.2半月板合枪芯，用于半月板缝合，匹配0号线货2-0缝线使用。

- 1.3半月板剪线器，用于0#、2-0缝线，15∘上弯，用于半月板缝合后，缝线推结剪线。

- 1.4半月板锉，可用于半月板新鲜化损伤表面，促进半月板的愈合。

- 1.5肩袖双枪集成过线器，用于肩关节组织穿刺及过线，能够过线抓线一步完成，可在进入关节腔一次的情况下完成两针式穿刺缝合。

- 1.6肩袖缝合枪芯，用于肩关节两针式穿刺缝合。

- 1.7小关节探勾，能实现腕关节关节镜下的探查。

- 1.8包含各种型号的小关节篮钳工具，张口大小2.75mm，直型直开口。

- 1.9包含各种型号的小关节篮钳工具，张口大小2.75mm，直型45°右。

- 2包含各种型号的小关节篮钳工具，张口大小2.75mm，直型45°左。

- 2.1腕关节关节镜检钳，用于小关节镜下组织抓取。

- 2.2小关节常用的微骨折器械，角度包含30°。

- 2.3小关节常用的微骨折器械，角度包含60°。

- 2.4小角度关节刮勺。

- 2.5髋盂锉，可用新鲜化损伤表面，促进组织的愈合。

- 2.6满足提供可重复消毒的掌板牵引部件。

- 多普勒血流探测仪

- 1.配有专用打印机，便于打印纸质报告

- 2.超声探头

- 标称声工作频率：8.0MHz ±10%

- 超声输出功率：≤ 50mW/cm2

- 输出参数:Ｉob<10mW/cm2  Ｉspta<100mW/cm2

- 工作模式：连续波（CW）；

- 3.流速范围和误差

- 测速范围：6～50cm /s

- 测量误差：≤ 20%（相对误差）；

- 4.显示速度

- 图像扫描显示速度：17.5mm/s

- 声音频率范围：0.2 KHz ～ 7.0 KHz；

- 5.外部输出:

- 扬声器和耳机；

- 6.电源指示

- 液晶屏指示；

- 7.充电指示

- 充电时，液晶屏显示充电图标，电池充满时，液晶屏显示满格电池图标

- 8.连续工作时间

- 在适中的音量条件下，整机连续工作时间大于6小时；

- 9.外型尺寸和重量

- 长度x宽度x高度：约155x75x30 (mm)

- 整机（含探头）重约250 g。

- 肩关节镜手术体位牵引架

- 1.肩关节牵引架是一款针对肩部牵引手术专门设计的产品，可以通过牵引手臂完成肩关节手术。主要用于肌肉断裂，肘腕牵引等等。

- 2.肩关节牵引架采用304不锈钢以及航空铝材质而成，方便消毒清洁。

- 3.肩关节牵引架高度调节范围1000mm-1600mm,长度调节范围1050mm-1550mm,角度调节范围45°-135°，可360°旋转及任意位置锁定。

- 4.肩关节牵引架适用于任意品牌手术台使用。

- 5.用砝码进行附加重量，采用齿轮式调节升降牵引架的整体高度，螺杆式调节横杆角度从而达到手术体位要求。

- 6.牵引袖套可以消毒清洗，可以重复使用，亦可配备一次性自收缩式袖套。

- 7.肩关节牵引架配有移动推车，手术完成后牵引主体可以放置于台车上推行。

- 配置清单：

- 1.肩关节牵引架主体一组

- 2.牵引绳一套包含锁扣

- 3.可重复使用袖套一个

- 4.自收缩袖套一个

- 5.通用边轨卡口夹持器一组

- 6.推车一个

- 7.304不锈钢砝码一套（0.5kg,1kg,2kg,3kg,5kg）

- 等离子体空气消毒机（移动式）

- 1、消毒方式：

- 采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

- 2.使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上；

- 机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

- 采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

- 电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤85VA

- 循环风量：≥1000m3/h

- 整机重量≤12.6kg，安装尺寸：25*41*70cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

- 采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 10、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%；对空气中自然菌的消亡率≥99.89%  空气中的臭氧量≤0.000mg/m3

- 11、等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：7.55×1017-8.15×1018 m-3；

- 12、等离子发生器的阻燃等级为：V-0级

- 13、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

- 14、风速五档可调，出风口角度为45度，满足临床需求。

- 15、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

- 16、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

- 17、机器有多种安装方式：机器竖装，出风口方向为上出风；机器横装，出风口方向为侧出风；不受安装条件的限制，满足临床需求。

- 18、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 19、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。

- 20、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

- 21、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

- 22、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

- 23、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

- 24、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

急诊科	颅脑降温治疗仪

1.供电电源：	220VAC，50Hz

2.额定功率：	650VA

3.水温温度控制范围：	4-40℃

4.升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能

5.空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟

6.负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h

7.体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃

8.体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

9.输出控制方式：四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作

10.定时范围：	1-99小时或长期运行，可自动计时

11.人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示

12.固化程序：内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

13.断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

14.噪声控制：	正常工作噪声≤55dB

15.毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

16.快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

17.故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能

18.外壳材质与工艺：有防锈喷漆处理

19.毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

20.整机尺寸和质量：≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用

医学检验科	凝胶电泳扫描仪

- 镜头分辨率： 大于140万像素

- 像素密度 ：大于10bit

- 像素 大小(H x V) ：4.6 x4.6μm

- 灵敏度：可检测小于20pgEB染色的双链DNA

- 检测线性范围 ：3 个数量级

- 信噪比：≥56db

- 光源 ：透射UV, 透射白光,侧面白光

- 滤片位置 ：2 个荧光位置

- 发射滤片 ：琥珀型滤片(1个配含), 4 个可选滤片

- 成像面积 ：大于21 x 25cm

- 软件兼容性 ：Windows 和Mac OS

- 全自动调焦,防止样品污染

- 焦距范围Zoom Lens:12--51mm; f/1.2

- 滤光片: 长波长滤过滤片

- 带分析软件

- 可用于蛋白质、DNA凝胶高灵敏度检测成像及图片分析；

- 琼脂糖凝胶电泳

用于鉴定、分离、制备 DNA ，以及测定其分子量，可充分满足 PCR 电泳

电泳槽：

1．专用制胶器模具成型，，方便8道移液器的使用

2．透明上盖开孔式设计便于散热，方便观察

2．专用制胶器，制胶方便

3．凝胶托盘带有荧光标尺便于观察

3．透明上盖设计，方便观

4．高柔韧性导线，开盖断电确保安全察

6．桥式设计，节省缓冲液

7．耐高温，不变形

8．限位功能，操作准确

9．可拆卸电极架及电极头方便彻底清洗和维修

电源：

1．在工作状态中，可以实时微调

2．微电脑智能控制，液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间

4．采用开关电源输出，连续可调

5．具有存储记忆功能

5．采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载多项报警等保护功能

96孔板磁力架

1.规格：96孔，适用于200 ul 96孔PCR板，200 ul八联管及200 ulPCR管。

2.工作体积：1-200 ul。

3.体积小巧，操作简单，适合高通量样品的有效磁珠分离。可同时分离96个样品。

4.室温储存。-20℃-70℃之间保持性能稳定。

5.每块磁铁可提供2000g的水平拉力，表磁大于3500gs。

6、孔设计在同一侧,便于操作,可以同时操作所有孔。

7、磁芯特殊设计,可以将磁珠吸附在管壁的侧壁上,聚集成一个点,便于后期移取上清。

8. 可用于二代测序中纯化和富集PCR产物。

介入导管室	高频电刀

- 1、工作频率：512KHZ，工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

- 2、输出功率

- 单极纯切：350W（500Ω）

- 单极混一：250W（500Ω）

- 单极混二：200W（500Ω）

- 单极混三：120W（500Ω）

- 标准单极电凝：120W（500Ω）

- 柔和单极电凝：120W（500Ω）

- 标准双极电凝：50W（100Ω）

- 宏双极电凝：80W（200Ω）

- 4、电源：单相交流220V±22V，50HZ±1HZ，最大电流≤3.5A.

- 6、净重：主机9.5kg，脚踏开关：2.3kg.

- 7、使用条件：环境温度5℃～40℃，湿度≤80%

- 10、该款高频电刀为单、双极350W，因采用先进的功率密度反馈技术，使电刀在较低功率设定的情况下即能达到高效的切割、凝血效果。如在泌尿外科的汽化电切手术中只要设定180W左右的功率即可达到满意的汽化电切效果。

- 11、除了用于脑外、骨科的标准双极凝模式外，专门为腔镜外科设计的独特的双极电切模式，可有效保证在腔镜外科手术中双极电切、电凝的高效、安全。

- 13、装有被全球临床应用证实安全的质量型中性极板，可有效预防极板烫伤事故的发生。

- 15、双电刀笔控制，能同时进行2台手术。

临时起搏器

⑴起搏模式：AAI，AOO，AAT,VVI,VOO，VVT,  高频起搏，紧急起搏和OSO

⑵电压：0.1-20V

⑶感知灵敏度：0.1-20mV

⑷起搏频率：40-180ppm

⑸高频起搏频率：40-1000ppm，预设频率400 ppm，爆发式或持续性起搏，松开高频起搏键，高频起搏模式自动终止，起搏器继续以先前设定的模式和频率起搏

⑹紧急起搏模式：VOO/10V/80ppm

⑺不应期：400-300ms forAXX模式，250ms forVXX模式

⑻频率奔放保护：有

⑼报警：高/低 阻抗，电池和后备电源，自检或系统错误，噪声

⑽电池：2*AA电池（1.5V），2600mAh

⑾后备电池：1350mAh

⑿屏幕显示：液晶屏显示

⒀安全性：电除颤保护、静电保护

- 医用定制不锈钢治疗车

1.材质为不锈钢304；

2.规格为：长110cmX宽70cmX高90cm，共三层，每层相隔40cm；

3.带一块收放的不锈钢折叠板，规格为68cmX68cm。

4.带4个轮子，轮子为万向轮。

- 等离子体空气消毒机

适用范围：适用于重症监护病区的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

消毒方式：采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

使用寿命40000小时以上，提供第三方检测报告

机器机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便。

电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤90VA

循环风量：≥1200m3/h	提供第三方检测报告

整机重量≤21kg，安装尺寸：43*40*95cm，可适用 120m³体积及以下的场所。	采用低噪音、低能耗蜗壳离心风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤49.7dB	提供第三方检测报告

消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.96%；对空气中自然菌的消亡率≥95.00%；空气中的臭氧量≤0.02mg/m3	提供疾控中心检测报告

等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：5.57×1017-5.70×1018 m-3；	提供第三方检测报告

等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

风速高中低可调；风向多角度可调。

净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味，甲醛去除率（降解率）≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L（Φ≥0.5um)；

程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间。	提供显示屏专利证书

等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故

采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。提供第三方检测报告

产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

产品通过GB9706.1-2007和GB/T14710-2009相关安规检测。	提供第三方检测报告

选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

消毒产品生产企业卫生许可证

麻醉科	麻醉回路消毒机

1.采用复合醇消毒液（不使用臭氧）对麻醉机、呼吸机呼吸回路进行消毒灭菌。

2.生产企业及产品级别：生产企业获得国家三类医疗器械生产许可证、产品二类注册证。（需提供证书）

3.生产企业必须有卫生主管部门颁发的“消毒产品生产企业卫生许可证”及消毒产品卫生安全评价报告。（需提供证书）

4.人机对话模式：消毒机采用≥8吋彩色液晶显示屏，实现消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序，方便使用者对设备的操控。

5.消毒工作模式：

麻醉机常规消毒模式：10min消毒、15min干燥（不可手动调节）；

呼吸机常规消毒模式：10min消毒、15min干燥（不可手动调节）；

自定义手动模式：消毒程序：0-30min、干燥程序：0-60min。

6.复合醇消毒液安全环保，长时间使用无腐蚀、管道无粘连。

7.消毒级别：杀灭细菌芽孢，必须符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

8.消毒效果：第五代枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均≥3.0（必须提供国家权威的疾病控制中心检验报告）。

9.机身带有消毒仓，可消毒呼吸机配件、螺纹管、手术室手术器械、袖带等。

10.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警，杜绝温度过高影响消毒效果。

11.雾化：可视雾化窗口可观察雾化浓度及雾化弥散等，更直观了解设备工作动态，雾化量：0.2-0.5ml/min

12.供气和排气速度（L/min）：3-5

13.自动干燥：设备具有自动干燥功能，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

14.消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用

15.回路消毒机内置针式打印机（非热敏打印机），消毒记录打印后可永久保存。

16.加液方式：自动加液，超大容积消毒液，无需频繁换液，新型快装式加液方式，快速完成换液；液量低自动报警，更加合理人性化。

17.无腐蚀性报告。（必须提供国家权威的疾病控制中心检验报告）

18.报警声响强度不低于55dB、电源：AC（220+22）V/(50+1)Hz、功率≤100W

麻醉科	麻醉内镜贮存柜

1.内胆采用医疗级高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，对内镜无磨损；外部采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，外观简洁实用、美观大方；

2.软镜柜内部设有上中下三层旋转式挂架，挂架为透明亚克力材质。全方位的定位内镜，防止相互碰撞，严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤；

3.液晶屏操作面板(时控范围0-99分钟控制面板)：数码动态显示，可同时显示时间、储存时间、储存温度、储存湿度、剩余时间等；

4.内设智能化自动控制紫外线、循环风的消毒程序，消毒工作自动累时，另有照明、通风、循环干燥等功能。动态高强度紫外线消毒，柜内的空气循环封闭消毒，始终保持无菌状态；

5.可存放4-10条镜子

麻醉科	麻醉科专用护理车

1.1 车上部设多个透明塑料物盒，下部多组抽屉可归类存放不同物品，中部台面可摆放物品或进行书写，车体两侧配有废物桶、废物篮

大约 (760-800)mm×450mm×1500mm（台面约1100-1200mm）

1.2 大约 (760-800)mm×450mm×1500mm（台面约1100-1200mm）

麻醉科	血液升温仪

用于病人手术时，对输注低温血液或静脉液的加温，预防及治疗低温症的发生。

2. 可固定在静脉输液架上使用，并具备一体化手柄，便于转运。

3. 大屏幕显示，便于温度显示查看。

4.干热加温方式，安全高效，杜绝因水浴加温方式而造成感染的风险。

5.  温度控制：加热温度保持恒定，确保安全，符合美国血库学会（AABB）对血液加热的标准。

6. 具备报警功能：过热或低温报警，报警系统具备提示音和图形报警，低温提示温度为≤33℃，过热提示并断电温度为≥43℃。

7.加温高效：加温至预设温度值时间≤2分钟，在确保加温效果达到预设的温度下，标准流量最高可达9000ml/小时，高流量最高可达30000ml/小时。

8.具备自动除泡装置，防止患者气体栓塞。

泌尿外科	臭氧机

泌尿外科	等离子体空气消毒机

适用范围：

适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

1、消毒方式：

采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

- 2.使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上；

- 机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

- 采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

- 电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤85VA

- 循环风量：≥1000m3/h

- 整机重量≤12.6kg，安装尺寸：25*41*70cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

- 采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 10、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%；对空气中自然菌的消亡率≥99.89%  空气中的臭氧量≤0.000mg/m3

- 11、等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：7.55×1017-8.15×1018 m-3；

- 12、等离子发生器的阻燃等级为：V-0级

- 13、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

- 14、风速五档可调，出风口角度为45度，满足临床需求。

- 15、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

- 16、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

- 17、机器有多种安装方式：机器竖装，出风口方向为上出风；机器横装，出风口方向为侧出风；不受安装条件的限制，满足临床需求。

- 18、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 19、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。

- 20、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

- 21、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

- 22、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

- 23、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

24、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

普通外科	普通外科C型拉钩

1、结构特点：

a、本套器械安装简单快捷、计数方便。

b、可适用于安装于各种不同规格的手术床。

c、表面亚光处理，有效减少手术等下反光，避免视觉疲劳。

d、拉钩调节替换方便，提供理想的手术视野，更有利于提高手术质量和效率。

2、技术参数与配置数量：

（1）固定座组件：采用20Cr13和12Cr8Ni9医用不锈钢，带有3个锁紧手柄，竖杆锁紧孔直径18mm，表面亚光无镀层处理，夹持床樑厚度最大12mm，配置数量2套。

（2）支架组件：直径φ16mm，杆中心距640mm，夹角120°，挂架共有16个立柱连接和支撑，可灵活挂置各种拉钩，采用20Cr13和12Cr8Ni9医用不锈钢，亚光无镀层处理，配置数量1套。

（3）拉钩：采用20Cr13医用不锈钢，带有7个挂钩，亚光无镀层处理，43×45mm（宽×深），配置数量2件。

（4）拉钩：采用20Cr13医用不锈钢，带有7个挂钩，亚光无镀层处理，140×95mm（宽×深），配置数量1件。

（5）拉钩：采用20Cr13医用不锈钢，带有7个挂钩，亚光无镀层处理，95×95mm（宽×深），配置数量1件。

（6）拉钩：采用20Cr13医用不锈钢，带有7个挂钩，亚光无镀层处理，50×95mm（宽×深），配置数量1件。

普通外科	等离子体空气消毒机（移动）

适用范围：适用于重症监护病区的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

消毒方式：采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

使用寿命40000小时以上，提供第三方检测报告

机器机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮，移动灵活方便。

电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤90VA

循环风量：≥1200m3/h	提供第三方检测报告

整机重量≤21kg，安装尺寸：43*40*95cm，可适用 120m³体积及以下的场所。

采用低噪音、低能耗蜗壳离心风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤49.7dB	提供第三方检测报告

消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.96%；对空气中自然菌的消亡率≥95.00%；空气中的臭氧量≤0.02mg/m3	提供疾控中心检测报告

等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：5.57×1017-5.70×1018 m-3；	提供第三方检测报告

等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

风速高中低可调；风向多角度可调。

净化指标：能净化去除空气中的甲醛、苯化合物等有害气体与异味，甲醛去除率（降解率）≥80% ,悬浮粒子数≤3500个/L（Φ≥0.5um)；

程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间。	提供显示屏专利证书

等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故

采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。提供第三方检测报告

产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

产品通过GB9706.1-2007和GB/T14710-2009相关安规检测。	提供第三方检测报告

选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

消毒产品生产企业卫生许可证

神经内科	转运监护仪

- 产品适用于院内转运、院外转运、急诊科床边监护、手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的急救转运监护仪。

- ≦4.3英寸彩色触摸屏显示，触摸操作。

- 仪器具有主菜单、血压测量、报警消除等快捷按键，方便医护人员操作。

- 可作为复合参数模块接入大主机工作，与大主机进行数据交换，前后双屏同时显示。

- 主机自带固定式提手，无需外接转运底座。

- 可配急救监护专用包，防水抗震，可放置急救用品，便于野外携带和使用。

- 支持3/5/12导联ECG测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 可选全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1 ％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 具有灌注指数PI显示，帮助医生判断测量结果的可靠性。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 支持中文手写输入。

- 具有按键背光灯功能。

- 支持标准界面、大字体界面显示。

- 内置大容量锂电池，持续供电≥2小时，可外接锂电池延长供电时间8小时以上。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

- 21.产品通过CE认证、CFDA认证。

神经内科	空气消毒机

适用范围：

适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

1、消毒方式：

采用等离子体消杀，杀菌广谱、彻底；内含活性炭分子过滤器、初效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。

- 2.使用寿命长，该机核心部份等离子发生器整体为不锈钢件加工而成，在使用中无损耗，降低了使用中的维护成本，其寿命为40000小时以上；

- 机器外形美观，采用简洁流畅的外型设计，机壳采用优质阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。

- 采用壁挂式安装方式，不占用地面空间。

- 电源电压：~220V±22V  50Hz±1 Hz，额定功率：≤85VA

- 循环风量：≥1000m3/h

- 整机重量≤12.6kg，安装尺寸：25*41*70cm，可适用 100m³体积及以下的场所。

- 采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB

- 10、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.95%；对空气中自然菌的消亡率≥99.89%  空气中的臭氧量≤0.000mg/m3

- 11、等离子体发生器所产生的等离子体为一种密度较强的电晕放电等离子体，等离子体密度分布：7.55×1017-8.15×1018 m-3；

- 12、等离子发生器的阻燃等级为：V-0级

- 13、等离子发生器的高压输出电压：6000±200V

- 14、风速五档可调，出风口角度为45度，满足临床需求。

- 15、程控数量（定时消毒）≥9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求

- 16、机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式

- 17、机器有多种安装方式：机器竖装，出风口方向为上出风；机器横装，出风口方向为侧出风；不受安装条件的限制，满足临床需求。

- 18、采用高档液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。

- 19、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒（在显示屏上直接显示），确保消毒效果的稳定可靠；当等离子体发生器短路和非正常放电时高压包自动保护，防止安全事故。

- 20、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

- 21、产品具有报警功能：等离子故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。

- 22、产品通过 ISO9001 、ISO14001、ISO45001三认证，具有质量保证；（提供以上管理体系认证证书）

- 23、选用具有国家 3C 认证的高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局， 线身耐弯曲抗摇摆；

24、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。

神经内科	高频振动排痰系统

- 1、适用范围：高频振动排痰功能用于胸腔外部处置时进行气道清除治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时，促进气道清除或改善支气管引流，为诊断评估收集粘液。

- 2、产品组成：主机、双空气导管、背心式气囊、线控器

- 3、压力范围： 3-30mmHg，步进1mmHg，压力27级可调

- 4、工作频率：1-20Hz 连续可调，且1-5HZ内，步进也为1HZ

- 5、工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

- 6、时间调节：1-99min

- 7、操作模式：≥8寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

- 8、工作模式：

- （1）常规模式，自动保存上次治疗参数，下次直接使用

- （2）循环模式，有根据不同体型设置的三种循环模式

- （3）梯度模式，有根据不同体型设置的三种梯度模式

- （4）自定义模式，可根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式，如儿童模式、肺康复模式、老年模式等

- 9、线控手柄功能：可通过线控手柄中断振动排痰

- 10、压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

- 11、咳嗽暂停功能：支持，灵敏度3档可调

- 12、治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能

- 13、CE认证：有

- 14、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

- 15、背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

- 16、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

- 17、背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染

- 18、产品荣誉：入选中国医学装备协会评定的优秀国产医疗设备产品目录

神经内科	动态血压监护仪

1、测量方法：振荡示波法

2、测量精度: ±3mmHg

3、测量范围：收缩压：40-260mmHg

舒张压：20-210mmHg

心  率：40-200bpm

4、记录时间：支持1-3天血压监测，记录天数可通过软件进行设置。

5、测量方案：支持睡眠、清醒及自定义特殊时间段设置，任意设置时段起止时间。

6、测量间隔：支持5、10、15、20、30、60、90、120分钟等多种时间间隔选择。

7、监测仪自带体位记录功能，能够记录患者站立、躺位、静止、运动状态。

8、液晶显示屏可显示收缩压、舒张压和心率，同时液晶屏上面提供电池电量查看。

9、支持自动重测功能，测量失败后2分钟内自动重测保证有效测量次数；

10、支持手动测量模式，同时可以通过软件设置关闭手动测量功能防止患者误操作。

11、电池：2节5号碱性电池，市场通用采购，无需厂家定制。

12、数据传输：手机通用的USB数据线传输，支持选配蓝牙通讯方式。

13、记录器小巧，重量不超过180克，操作简单，采用单键操作。

14、纯棉袖带设计，有防滑金属环固定，支持左右手测量，内囊可换洗。

动态血压软件技术参数

1、软件默认中文操作界面，支持Windows XP、Win7、Win10等多种操作系统。

2、软件支持24小时、48小时、72小时血压数据分析。

3、软件提供体位标记功能，每次测量数据包含患者测量时体位和运动状态，辅助分析。

4、软件支持动态血压报告自动分析结论，可基于各种分析标准设置自动分析策略。

5、软件支持RPP、血压变异性系数、僵硬指数、晨峰指数等高级分析指标。

6、软件支持连接现有动态血压监测仪。

7、软件提供汇总报告、数据表、小时统计、趋势图、离散图、直方图、饼状图等报告。

8、软件支持多种常用（大医院推荐）的报告模板可选，支持报告自定义功能。

9、软件支持数据导出及联网功能，血压数据可接入第三信息管理系统，方便远程应用。

神经外科	急诊病人转运抢救车

神经外科	检查用平车

1.规格：1950×650×500/900㎜

2、车体主要结构采用优质铝材，一次压铸成型。二氧化碳气体保护焊接工艺，焊口平整，表面采用环氧静电喷塑工艺。

3、摇手：配置全不锈钢手摇把，隐藏式设计，无噪音，寿命长。螺杆：回旋体为锌合金材质压铸工艺，采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合，设置有双向极限保护装置。摇手控制整体升降，升降范围高度500/900㎜，最大静载荷能力为240㎏。

4、床面下部配有4L氧气瓶架，头部和腿部各设有一个输液架插孔。

5、车面采用“奇美”ABS原生料，整体吹塑成型，强度大，寿命长。

6、采用“奇美PA-749SK”ABS原生料整体吹塑成型，两片叶状护栏，垂直升降，可隐藏于床面以下，节省空间。升起时可自动锁定，采用阻尼器装置控制速度及噪音，防止护栏快速下降。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作。护栏表面光滑，结实耐用易清洁。全封闭式支撑基座，双不锈钢卡销，配助力汽弹簧，有提拉助力和缓降阻力功能。

7、背部采用助力器做支撑力源，升降操作方便。可手动调节高度，头部抬起角度0-65o，背部采用两支液压助力器，使背部升降更稳定，无噪音。

8、配用先进的￠150mm中控刹车脚轮，压铸铝骨架，一脚刹车，四轮制动，轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，稳固灵活兼备。在运送或对接时更可靠，稳定，脚轮具有导向功能。

9、床垫采用蓝色牛筋布，内衬棉毡，配置输液杆。

神经外科	微波治疗仪

1.面板采用数码管显示；

2.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

3.输出功率： 理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制： 治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.微波频率： 2450MHz±50 MHz；

6.环境温度：5℃-40℃

7.整机功率： 580W；

8.驻波系数： ≤3；

9.驻 波 比：≤1.5；

10.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

11.无用辐射：≤10mw/cm²；

12.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

13．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

神经外科	中医定向透药治疗仪

1、低频脉冲频率1～440Hz；

2、中频调制频率1250～4000Hz。

3、输出强度0～99共100级步进可调。

4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认30分钟；

5、超声频率:100KHz ±20KHz；  ；

6、超声功率:50mW±20mW；

7、治疗仪最大输出电流≤100mA（r.m.s）。

8、7寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作

9、实时波形显示。

10、治疗电极脱落自动报警

11、输出脉冲波形

直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。

12、单向波形整形电路：非对称单向脉冲输出产生的单相电场作用可促进药物离子的定向运动，加速药物有效成分更好的渗透吸收

13、反峰抑制电路：特别设计的反峰抑制电路，保证了输出波形特别规整                                                                                 14、具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式                                                                                                                                                  15、两路四通道加一路超声输出，可同时治疗3人；20套专家治疗系统

16、治疗电流实时显示

17、治疗处方中文显示

18、治疗仪的输入功率:100VA；

19、安全类型：Ⅱ类BF型

20、拥有国家发明专利技术（“中医定向透药治疗仪功率放大系统”证书号第1424655 号）

神经外科	可移动3联阅片灯

（一）LED观片灯

LED观片灯主要用于医生阅读X线胶片使用

1．技术参数

1.1采用技术领先的LED光源，使用寿命高达10万小时

1.2、阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。

1.3、采用90V～240V全球电压自适应内置式电源，技术领先，节省空间。

1. 4、采用不锈钢圆柱压紧式夹片装置叠加磁力夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易

1.5、厚度2.4cm，外形纤薄，节省空间。

1.6、高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。

1.7、采用优质亚克力面板，光洁度高，出光均匀柔和；使用寿命长，不易变形和泛黄。

1.8、调光采用无级调光方式，可以让医生在观片灯亮度范围内的任意需求亮度观看胶片

1..9、产品外型尺寸：叁联：1230*545*24MM屏幕尺寸：叁联：1120*440MM

1.10、亮度调节范围：Min≤200Cd/m2 Max≥4000Cd/m2；连续可调

1.11适用于：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片

1.12 观片灯需加配移动支架

2.需购设备配置要求

2.1主机1台

2.2电源线1条

2.3说明书1本

2.4保修卡 1张

2.5保险管 2粒

神经外科	颅内压监护仪

一、颅内压监测范围: -50—250mmHg + 10%；

二、调零范围: + 100mmHg(自动按钮)；

三、探头测量精确性:土0.1%的读数或者1mmHg；

四、探头采用压力应变式传感器，可弯折，且不影响测量精度，信号靠电信号传递，探头要MRI兼容。

五、缆线具记忆功能，传感器使用时一次清零，无需重复清零；

六、有创监测，数字显示颅内压力；

七、能对脑实质内、脑室内、硬膜下的压力进行连续检测;

八、脑室内监测可以同时外引流脑脊液；

九、提供颅内压上下限报警功能。

十、配备心电监护仪接口，可进行波形分析并打印；

十一、内置可充电的电池，转移病人期间可继续提供≥2小时持续的颅内压监测

肾内科	治疗车（新开科室）

肾内科	掌上超声（急诊床边引导）

先进的数字成像技术:清晰的图像

无线连接，易于操作， 扫描深，

高性价比。小巧轻便，携带方便。

扫描方式:电子阵列扫描，

测量功能:距离、面积、周长、心率、产科等

--探头频率:凸阵3.5/5.0MHZ，线阵7.5/10MHz ★--深度:凸阵90-305mm，线阵20~100mm； 192阵元。

电影回放:手动和自动回放，可设置回放帧数

可调为100/200/500/1000

显示模式:B、B.M、Color、PW、PDI

医像保存:jpg;avi,DICOM多种格式

--医像调节:增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

--探头与主机连接方式:wifi无线连接，Wifi类型:802.11n/2.4G/5G双频450Mbp5 。

--图像侦频:20fis

--穿刺辅助功能;平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导与血管自动测量功能，针尖显影增强功能

--电池工作时间:5小时，且可随时无线充电无限延长

--充电方式：无线充电、usb有线充电

--软件支持系统:苹果iOS和安卓Android:Windows

尺寸:156mmx60mmx20mm

重量:200g

标准配置：主机探头 一个，充电器充电线  一套，背包或铝箱(可选) 一个
选配：探头穿刺架、安卓平板、苹果平板、无线充电宝、平板支架、小推车

肾内科	肾穿刺活检枪

活检枪长度	12cm

重量	240g

材质	枪外壳：铝

规格	120*33*33(L*W*H)(mm)

保险装置：303不绣钢

处发开关：303不绣钢

传动杆：303不绣钢

安全装置	1.有发射安全栓

2.红色激活标示槽

发射长度	可选择15mm 或 22mm

使用指征	用于肝脏、肾脏、前列腺、乳腺、脾脏、淋巴结等软组织以及各种软组织肿瘤的组织活检。

针槽形状	凹槽状

工作原理	外针弧形切割

击发时间	0.001秒

使用步骤	持枪-激活-选择穿刺深度-安装活检针-穿刺-打开保险-击发-收获样本

构成	内置弹簧

引导方式	超声、CT等

肾内科	自动腹膜透析机

1. 中文显示；

2. 压缩/真空泵驱动及液体控制系统；

3. 液袋温度监测；

4. 个性化处方设置；

5. 最末袋设置；

6. 可调的灌入和引流速度；

7. 适合所有APD治疗模式

8. 治疗总量:200-80000ml

9. 治疗时间:10分钟-48小时

10. 最末袋灌注量:0ml或100-3000ml（标准模式）；0ml或60-1000ml低注入量模式）

11. 容量精度: +3%或+10ml，取二者的较大值

12. 容量显示精度: 1ml

13. 液体温度控制: 32℃-40℃

14. 温度精度:+2℃

15. 每次灌注量: 100-3000ml（标准模式）；60-1000ml（低注入量模式）

透析液温度设定控制点:35℃、36℃、37℃

肾内科	医用恒温箱（新开科室必备）

整机尺寸：1617mm x 360mm x 418mm

整机重量：8.5 kg

颜色：白色

显示方式：彩色液晶屏

输入电源：AC220V 50/60HZ

输入功率：200VA

温度控制范围：34℃~39℃，控温精度土1℃

高温防护：透析液袋温度高于41℃+1时启动

称重范围：0-3kg，测量误差±10g

紫外灯辐射照度：254nm，不低于70μW/cm2

紫外灯无线遥控：关闭功能，距离不大于5米，工作频率采用433MHz，发射功率<10mW

遥控器电池：CR2032，纽扣电池，DC 3V

产品管理类别：二类医疗设备

肾内科	内瘘治疗仪

手术器械采用医用不锈钢材质，可高温高压消毒，耐腐蚀，可重复使用。

器械包配置：

产品名称	         规格型号	                    数量

显微镊	       140×0.3，直型，平台，圆柄        	2把

显微组织剪	   140，直型，簧式，圆柄            	1把

显微组织剪	   140，弯型，簧式，圆柄            	1把

显微止血夹	   30×1，直，结合式	                1把

显微持针钳	   140×0.4  弯型，叠鳃，簧式        	1把

止血钳    	   125，弯全，微血管	                2把

显微止血夹     40，直，结合式	                    2把

眼睑拉钩	   140，头宽11                          2把

消毒盒    	   262×162×22         	             1个

冲洗针      	9#，弯，全长36	                     1支

心电图室	心脏电生理刺激仪

- 1、食管刺激：脉宽10ms，电压5～30V可调；

- 2、R波感知灵敏度：体表≥1mv；

- 3、基础刺激S1S1连续：S1S1配对间期60 ms～1999 ms，S1S1刺激频率30～1000次/分；

- 4、S1S1定时时间：1秒～99秒；

- 5、S1S1定数数量：1个～99个；

- 6、S1S1起搏刺激：72次/分

- 7、短阵猝发Burst：食管：180、200、250次/分；

- 8、高频刺激限制功能：直接设定是否允许；

- 9、早搏程控刺激S1S2比例：食管：8︰1、6︰1、4︰1；

- 10、早搏程控刺激S1S2 、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～999 ms；

- 11、早搏程控刺激RS2比例：食管：8︰1、6︰1、4︰1；

- 12、S1S1递增、递减刺激：逐次；

- 13、RS2、S2S3、S3S4可配对间期：10ms～999 ms；

- 14、可体表十二导同步记录、食管导联同步记录；

- 15、具有数据、图形永久保存，记录时波形回溯，标记、测量计算、寻找，波形截取，波形对比，报告单打印等功能。

16、可直接与医院HIS系统对接，获取病人信息及上传电子报告、报告单无纸化，并由中标公司负责由此产生的一切费用。

心电图室	常规心电图采集系统

- 1、采用符合HL7国际标准的系统架构、计算机技术和网络技术，以保证系统的先进性；系统的数据传输全面支持XLM/Hilltop格式为架构心电图传输标准。

- 2、支持主流数据库的应用，并且支持64位大型数据库。

- 3、保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。支持CD/DVD光盘刻录备份病人数据。

- 4、支持检查数据数字采集、传输、标准XML心电图数据归档存储使用索引方式调阅，检查数据分析、报告、波形数据的临床浏览。具有检查申请、登记/预约、检查、报告及打印输出、归档、查询统计、科室管理等业务处理和流程管理功能。

- 5、系统支持与HIS、LIS、PACS、体检、EMR的无缝集成，支持HL-7国际标准协议。

- 6、嵌入门诊医生站、住院电子病历系统。确保全院的医生工作站上就可以浏览到具有查看权限的心电图结论，心电波形和打印带网格的心电图报告。

- 7、具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能

- 8、可检索调阅，临床诊断，测量值，心电图诊断综合统计检索，查找并显示统计结果、ECG质量、测量值、检测信息，原始心电测量值、诊断等名目下的多种条件进行组合检索；提供多种病名统计分析（全年发病趋势、性别、年龄统计显示、EXCL表格输出）。

- 9、提供科室配置，医生、护士、技师等用户的角色权限管理，工作量统计

- 10、支持数据修正，显示数据的审计、修改的痕迹。支持数据离线保存、恢复。支持单机版运行，保证异常情况下的数据恢复。

- 11、具有VCG（空间向量心电图）、支持TVCG（时间心电向量图）、FCG(频谱心电图)、心室晚电位（VLP）、心率变异(HRV)等分析诊断功能。

- 12、提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

- 13、支持网络一体化，支持院内局域网联网功能，院外远程诊断及云服务等功能。

心胸外科	转运监护仪

1.适用于成人、小儿监测。

2.48小时全息波形回顾。全息波形能存储所有测量值，以及3道波形

3.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

4. 整机重量≤1kg。

5.防尘防水，坚固耐用，抗至少1米6面跌落。

6.1000条事件回顾。每条报警事件能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参值。

7.整机无风扇设计。

8.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

9.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

10.支持3/5/12导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏。

11.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。NIBP具有手动、自动、连续测量模式，具有整点测量功能，可选择初始充气压力。

12.具有多导心电监护算法 ，同步分析2通道心电波形，能够良好抗干扰。

13.心率测量范围：成人15-300 bpm，小儿/新生儿15-350 bpm。

14.波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

15.滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。

16.提供25种心律失常事件的分析。

17.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

18.NIBP测量结果回顾。

19.可显示弱灌注指数（PI）。

20.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

21.120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。