## Sheet1
转化医学实验室产品需求参数20241128
序号 | 科室 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 单价/万 | 总价/万 | 产品需求参数（参考）
1 | 转化医学实验室 | 石蜡切片机（含摊烤片） | 套 | 2 | 14 | 28 | 一、工作条件： 1.电压要求：无 2.工作温度：+5°C to +40°C 3.相对湿度：≤60% 二、主要技术指标 2.手轮轻，扭矩为20～25； 3.刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的W型带弧形废屑槽，便于清洁切片废屑； 4.切片厚度左右端皆可调整，适应左右手； 5.样品XY轴定位旋钮同位于左侧，方便调节； 6.样品头可360度旋转，可任意调节切片起始位置； 7.水平进样前限位有声音提示； 8.样品回缩按钮位于小手轮下方，回缩值40μm，方便随时开/关回缩功能； 9.切片计数功能，LCD显示； 10.切片范围0.5-60μm； 0.5-2 μm，步幅为 0.5 μm； 2-10 μm，步幅为 1 μm； 10-20μm，步幅为 2 μm； 20-60μm ，步幅为 5 μm； 11.修块厚度：10μm或30μm 12.为保证产品质量和售后服务，请在投标时出具原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 13.配置清单： 13.1.切片机主机 1套 13.2.刀片试用装 1盒 13.3.载玻片 1盒 三、质保期≥3年
2 | 转化医学实验室 | pH计 | 台 | 5 | 1.5 | 7.5 | 一、PH计主机： 1.测量参数：pH，mV（ORP），ref mV，温度 2.测量范围：pH: -2.000～20.000，mV: -2000.0～2000.0，温度: -30.0～130.0℃ 3.分辨率: 0.001/0.01/0.1pH可调，0.1 / 1mV，0.1 °C 4.精度: ±0.002pH，±0.1(–500.0…500.0 mV) 或±0.2(–2,000.0…2,000.0 mV)，0.1 °C（0-100℃） 5.自动/手动温度补偿， 6.任意选择中/英/德/法/意/俄/韩/西班牙/葡萄牙等≥10种操作语言的操作界面，同时任意选择一种操作 7.自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，最高达到≥5点校准 8.内置≥11组缓冲液组，可自定义缓冲液≥10组 9.终点模式：自动，手动，时间间隔，三种终点模式可供选择，可连续测量 10.手套模式，可在乳胶手套，甚至棉手套下正常使用触摸屏操作 11.仪表时间与电脑时间自动同步 12.验证流程，确保用户规范使用测量系统，并能保证系统准确度符合要求。 13.仪器完全符合GLP要求，可以实时存储≥2000组数据，数据导出可使用U盘或软件 14.≥7英寸彩色触摸屏 15.全屏键盘，数据输入更轻松 16.用户指导和集成式帮助系统 17.状态指示灯显示仪表读数状态 18.两级用户权限管理 19.测量设置保存/导入为方法，彩色限值提醒，验证结果清晰提示 20.IP54 防尘防水，可更换保护罩，防腐密封接口保护盒 21.电极支架精确定位，垂直移动，多向电极专用位置，升级线缆收纳，紧凑的工作空间，袋装溶液支架 22.配置：主机、 pH 电极、 3 袋校准缓冲液 、电极支架、保护罩。 二、PH计电极： 1.测量范围pH 1–11 2.温度范围 0 °C – 80 °C 3.液络部类型：陶瓷或部分陶瓷 4.电极杆材料：玻璃或部分玻璃 5.传感器类型：复合电极 6.电极杆长度 ≥40 mm 7.电极杆直径≤ 3 mm 8.参比系统具备带Ag+-捕捉阱 9.玻璃敏感膜 LoT 10.膜阻抗(25°C) < 700 MΩ 11.适用智能传感器管理 12.传感器：具备自动传感器识别、化学稳定性、已存储的校准历史记录、小容量 13.样品量 < 100 µL 14.不含电缆 15.可用典型样品包括三羟甲基氨基甲烷缓冲液、酶浓缩液、蛋白质样品 16.可用样品成分包括水性、含有蛋白质/TRIS/硫化物（水性）、盐分含量高（水性） 17.样品温度 0°-100°C 18.最小样品量(µL) ≤15 µL 三、质保期≥3年
3 | 转化医学实验室 | 废液吸引真空泵 | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 1.电源：AC100-240V,50/60Hz 2.真空度：73.3KPa 3.参考抽速：6L/min 4.配置：主机一台、带开关的手持操作器一把、单道吸液头（可快速退枪头）一只、八道吸液头（可快速退枪头）一只、液体回收瓶一只、两孔吸液瓶盖一只、连接软管2米、阻水过滤器一只、操作器替换备件一组 5.主机材质：工程塑料 6.操作器材质：聚甲醛 7.吸液头材质：聚甲醛 8.吸液瓶盖材质：聚丙烯 9.废液瓶材质：硼硅玻璃 10.主机：过滤吸液两用泵 11.阻水过滤器：有（PTFE，25mm，0.45μm） 12.离心管放置架：有 13.集水槽：有（收集吸液或清洗吸液头后的残留水滴） 14.吸液头规格：可搭配200微升一次性枪头 15.可否灭菌：操作器/吸液头/废液瓶/软管均可灭菌 16.灭菌方式：121℃，30min 17.质保期≥3年
4 | 转化医学实验室 | SDS-PAGE电泳仪（含电源和电泳槽） | 台 | 2 | 4 | 8 | SDS-PAGE电泳仪： 通用电泳仪电源 一、配置 1、主机电源 2、电源及说明资料 二、性能指标： 1、具备4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验 2、 可提供的电压范围:20－500V 3、 可提供的电流范围:0.01-2500mM 4、 输出功率：1-500W 5、 安全性能空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护 6、 可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制 7、具备空载监测，荷载突变监测，地面漏电保护，过载/短路监测功能 8、通过EN-61010和CE认证 小型垂直电泳槽 一、配置： 1、 电泳槽和盖1套 2、长玻板和短玻板2套（1.5cm厚） 3、梳子1包 4、制胶架2个 5、制胶框4个 6、上样引导装置1包 二、性能指标： 1、凝胶数：1-4 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） 7、体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm 8、重量：2.0Kg 9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； 13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 小型转印槽 一、配置 1.制胶盒2个 2.纤维垫4个、 3.预切滤片1盒 4.电极模块组合1个 5.冷却模块1个 6.缓冲液槽1套 7.使用说明书 二．性能指标 1. 最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 2. 缓冲液要求450 ml 3. 1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6. 内置冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 三、质保期≥3年
5 | 转化医学实验室 | 涡旋振荡仪 | 台 | 5 | 0.4 | 2 | 1.转速范围 2800 2.转速显示 无显示/刻度 3.震荡方式 圆周 4.运行模式 点动/连续运转 5.振荡直径 4mm 6.电机输入功率 60w 7.功率 60w 8.外观尺寸 170x120x140（mm） 9.标配 耐磨标准头，配备12孔1.5m试管适配器 10.电压 220V 50/60HZ 11.质保期≥3年
6 | 转化医学实验室 | 凝胶电泳仪 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 凝胶电泳仪： 水平电泳槽 一 配置： 1.水平槽槽和盖1个； 2.紫外透射槽2个 ； 3.梳子（15-和20-孔） 4.制胶架1个。 二 性能指标: 1．带有荧光尺的紫外透明凝胶盘； 2．凝胶盘大小15x10cm； 3．多种不同大小的手铺胶选择； 4．适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳； 5．更换简便的电极夹，迁移速度 ~4.5cm/hr； 6．样品通量10—60； 7．尺寸20x26x7.5cm； 8．基座缓冲液容量~650ml； 9. 透明的材料结构，可随时观察实验动态. 基础电泳仪电源 一、配置： 1、 基础电源1台 2、 电源线1根 二、性能指标 1、为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率， 2、能设定电泳的时间 3、功率：1-75W， 4、电压：10-300伏， 5、电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 三、质保期≥3年
7 | 转化医学实验室 | 混匀金属浴 | 台 | 2 | 1 | 2 | 1.控温范围 ；-10 ℃～ 100 ℃ 2.升温时间：≤25 分钟（ 20 ℃ -100 ℃） 3.降温时间:≤25 分钟（ 20 ℃ -0 ℃） 4.控温精度 :≤±0.5 ℃ 5.显示精度:0.1 ℃ 6.模块温度均匀性 :≤±0.3 ℃ 7.最大功率:200W 8.时间设置:99h59min 9.质保期≥3年
8 | 转化医学实验室 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.最大搅拌容量(H2O,公升)：15 2.搅拌转速，无极调速(rpm)：200~1800 3.加热功率(Max.,W)：750W 4.输入功率(Max.,W)：800W 5.溶液控温范围(℃)：— 6.工作盘控温范围(℃)：RT+5～450℃ 7.温度控制精度：±15℃ 8.工作盘面尺寸(mm)：180×180 9.三、质保期≥3年
9 | 转化医学实验室 | 电动移液枪 | 台 | 8 | 0.7 | 5.6 | 1、电动控制吸液排液，力度大小可通过调节调整轮或改变手指按压力度来控制。 2、在慢速轻触排液按钮时，可以实现重力排液。 3、具有可更换疏水膜设计，防止液体过吸对设备造成损坏。 4、具有指示灯和声音双重低电量提示。 5、可适配常规玻璃/塑料移液管。 6、折叠式支架，便于设备摆放。设备接有移液管时，用支架撑在桌面上无需担心移液管接触桌面。 7、人体工程学设计，轻松实现大容量移液。 8、厂家在中国具有CNAS认可的校准实验室，能够出具符合CNAS标准的校准报告。 9、质保期≥3年
10 | 转化医学实验室 | 多道移液枪（0.5-10μL） | 把 | 20 | 0.8 | 16 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道或12道）量程范围：10-100ul或0.5-10ul，可变量分别为：0.10ul或0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 2.质保期≥3年
11 | 转化医学实验室 | 多道移液枪（5-100μL） | 把 | 20 | 0.8 | 16 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道或12道）量程范围：10-100ul或0.5-10ul，可变量分别为：0.10ul或0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 三、质保期≥3年
12 | 转化医学实验室 | 加样枪100-1000μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围： 100-1000ul；可变量分别为：1.00ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 1.9 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年
13 | 转化医学实验室 | 加样枪20-200μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围： 20-200ul；可变量分别为：0.20ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年
14 | 转化医学实验室 | 加样枪10-100μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围：10-100ul；可变量分别为：0.10ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年
15 | 转化医学实验室 | 加样枪1-20μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年
16 | 转化医学实验室 | 加样枪0.5-10μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围：0.5-10ul；可变量分别为：0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年
17 | 转化医学实验室 | 加样枪0.1-2.5μl | 支 | 30 | 0.2 | 6 | 1技术规格 1.1移液器下半部分部件可清洁消毒。 1.2数字显示方式：数字显示窗口，清晰易读。 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳。 1.4单通道量程范围：0.1-2.5ul；可变量分别为：0.05ul 1.6移液器出厂均附带校准证书。 1.7抗化学腐蚀性，抗UV。 1.8>10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 1.9具有CE认证。 2基本配置 2.1手动移液器1支 2.2校准维护工具 2.3安全圆锥过滤器及镊子（仅>10ul型号配备） 2.4根据ISO 8655-6 标准重量测试法出具的QC证书 2.5快速操作指南 3.质保期≥3年
18 | 转化医学实验室 | 低温高速离心机 | 台 | 2 | 15 | 30 | 1. 最高转速：15000rpm ；最大离心力：25000xg 2. 最大容量：≥4×400mL 3. 标配转子： 3.1： 250ml×4 3.2： （15ml或50ml）×6 3.3： （1.5ml或2ml）×24 4. 转头可高压灭菌。防生物污染转头保证优异的安全性和方便性。 5. 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：小于50dBa 6. 控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单 7. 加速：12秒 8. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心 9. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 10. 时间设置：1-99分钟，增量1分钟 11 温度设置：-9~40℃，增量1℃，带预冷程序 12.质保期≥3年
19 | 转化医学实验室 | 脱色摇床 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1、电源：220V 2、功率：35W频率： 3、20～240转/分 4、旋幅：回转半径15mm 5、托盘：320×265mm 6、外观尺寸：370×335×145mm 7、产品特色：中英文液晶显示，触摸式控制键，数字定时功能 8、质保期≥3年
20 | 转化医学实验室 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 48 | 48 | 1.仪器功能：吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（闪光、辉光）、时间分辨荧光、荧光偏振 2.吸收光 2.1光源：氙灯 2.2检测器：PD 2.3波长准确性≤2nm 2.4波长重复性（SD）≤0.2nm 2.5半峰宽（FWHM）：＜2.5nm 2.6波长范围：200-1000nm，≤1nm步进 2.7测量范围：0-4 OD 2.8分辨率：0.0001 OD 2.9准确性：96-精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs] 2.10重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs] 2.11杂散光：0.1%@220nm 2.12线性：R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs] 2.13读数时间：96孔板：快速<15s 2.14检测系统：拥有同源参比光路通道系统，优化算法，保证检测数据更加准确稳定 3.荧光 3.1读数模式：顶读 3.2激发光源：氙灯 3.3检测器：PMT 3.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm 3.5滤光片EX/EM： 方便装配的模块化滤光片（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm） 3.6检出限≤1pM（优化条件） 3.7线性动态范围：6 logs 4.时间分辨荧光 4.1标配波长：EX：365nm / EM：612nm 4.2检出限（Eu）≤0.02 pM（优化条件） 4.3 TR-FRET组合滤光片（可替换）：双通道设计的滤光片组合方式，可同时进行两组波长的荧光检测，独立的数据分析软件，提供平均值、标准偏差、CV值、比值算法校正、Delta 比值、Delta F%、Z’factor、IC50值及EC50值的判断。 5.荧光偏振 5.1波长范围：300-850nm 5.2检出限≤5mP 5.3 标配滤光片：EX485nm / EM：530（其他波长可替换） 6.化学发光 6.1检测器：PMT 6.2检出限≤15amol/孔 6.3线性动态范围：6 logs 6.4串扰 ：≤ 0.005%（孔间干扰小） 7.振动&孵育 7.1振动模式：:线性、环形、双环形（3种速度可调并可选择rpm值，动力学过程中可执行背景振荡模式） 7.2孵育温度：RT+4℃ 至 45℃ 7.3温度均匀性：≤±0.5℃ @ 37℃ 8.软件 8.1孔扫描：单孔最少可测≥900个点 8.2用户界面：内置软件，独立使用 8.3软件界面：中文/英文 8.4屏幕尺寸：≥10寸液晶显示屏（分辨率：≥1920×1200） 8.6可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等 8.7用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 8.8标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 8.9内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 8.10操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标 8.11二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 8.12节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式 8.13数据容量≥10GB，可存储大于20000条数据文件 8.14数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式 9.配置清单： 9.1主机1台 9.2鼠标1个 9.3 U盘1个 9.4 滤光片组件1套 10.质保期≥3年
21 | 转化医学实验室 | 分析天平 | 台 | 1 | 5 | 5 | 一、技术参数 1. 最大秤量（全量程/精细量程）：220 g/82±20g。 2. 可读性（全量程/精细量程）： 0.1mg/0.01mg。 3. 灵敏度偏移（标称加载下），典型：0.25mg 4．重复性（5%载荷下）≤0.0125mg。 5．最小称量值（USP，允差 = 0.10%；测定条件k=2，5%载荷），典型：25mg。 6. 最小称量值（允差 = 1%；测定条件k=2，5%载荷），典型：2.5mg。 7. 稳定时间≤2s。 二、性能指标 9． 具备称重传感器，提供准确可靠的结果；全金属外壳。 10. 自动内部校正，时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正。 11. 网格秤盘，在动荡的环境中，天平也能快速稳定。 12. 四级用户管理，20个用户，密码登录。 13. 7'' 触摸屏，电容式彩色触摸屏，10种操作语言：包括中文在内。 14. 内置 8 种应用程序（称量、计件、检重称量、配方称量、总和计算、回称、统计、密度）。 15. 状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态；背光防风罩提供高可见性。 16. 在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明。 17. 认证天平，具有OIML/NTEP 认证。 18. GxP 合规性支持：自动数据记录和用户管理选项可帮助符合 GxP 准则。将数据传输至打印机或计算机，具备文档记录。 19. 活动日志：天平将执行的测试和校正记录在历史菜单主题中。历史菜单具备：校正历史、测试历史、 维护历史、活动日志、软件更新历史、错误日志。 20. 易于清洁的防风罩，无需外用工具可完全拆卸或清洗。 21. USB-A、USB-C、以太网共三个接口，可选蓝牙选件，轻松实现连接和数据导出。 22、数据管理：3 个接口：USB-A、USB-C、以太网， 蓝牙选件，报告功能，传输到光标位置，天平软件。 23. IP54防护等级。 24.质保期≥3年
[5 empty] | 总金额 | 209.1