## 区直公立医院高质量发展示范项目财政经费采购设备清单（1000万
转化医学实验室产品需求参数20241202
序号 | 科室 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价/万 | 总价/万 | 参数需求（参考）
1 | 转化医学实验室 | 体视显微镜 | 台 | 1 | 40 | 40 | 一、 1.全复消色差系统，变倍器及物镜均为复消色差； 2.复合光学技术，左路光通道为高景深通道，右路光通道是高分辨通道，通过左右光路合成既是高分辨又是高景深的图像； 3.立体显微镜专用三目观察筒，可调瞳孔间距≥-77mm，观察角度30°。 4. 变倍比为20.5:1连续编码式变倍；变倍比设定12档，0.78、1、1.6、2.0、2.5、4.0、5.0、6.3、8.0、10.0、12.5、16.0、 5. 1倍物镜下标准放大倍数为7.8倍到160倍；可升级配置多种目镜和物镜，最大可配置至1280倍，最大分辨率1050线对/毫米；视野范围不低于1.4-61.5mm； 6. 配置复消色差1.0倍物镜，工作距离61.5mm，分辨率：525线对/毫米； 7. 手动调焦立柱，具有粗/细两档调节，最大承重15kg； 8. 手动视场光阑调节； 9. 10倍/23mm广视野目镜，至少带正负5档的曲光度调节，含可更换眼罩； 10. 大型透射光底座，连续可调亮度，可做明场、暗场观察。 12、数码成像装置： 二、高分辨率显微数码摄像头技术参数： 1、与显微镜同品牌的高分辨率高色彩还原显微专用数码摄像头； 2、有效像素：无芯片位移及插值时≥2000万；芯片规格：背照式芯片，1英寸超大彩色COMS；最大图像分辨率：5472 x 3648； 3、传感器快门：卷帘快门，适合高速拍摄；像素大小：2.4μm x 2.4μm； 4、动态图片：4K全高清模式下不低于15帧/秒，； 5、智能自动模式可调整曝光时间、灰度值和各种其他摄像头设置，能在各种环境条件下实现高精准度； 6、高清显示器上呈现超快速或高分辨率动态预览图像(720 p 或 1080 i/p)，1024 x 768分辨率达24 fps； 7、曝光时间：0.5 ms – 500 ms 8、色彩深度：3x16 bits 或3x8 bits可选； 9、动态范围：71Db，3500:1； 10、饱和电子：15000 e-；读出噪音：4e-； 11、活图速度：15帧/秒@全分辨率，30帧/秒@500万像素(2x2 binning模式)，40 fps @230万像素(3 x 3 Binning)； 12、量子效率：67% @ 536 nm； 13、高速接口：USB3.0； 三、显微图像分析软件技术参数： 1、与显微镜同品牌显微分析软件，画廊功能易检索； 2、图型化界面友好，设置主机后标尺无须再校准可直接测量，可以在图片上显示及隐藏标尺,可做直线、曲线、面积、周长、不规则图形、手动计数等测量； 3、调节亮度、对比度、伽玛值显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作； 4、可做白平衡、点测光以及背景校正等处理； 5、显微镜参数可一键恢复，带功能锁定功能； 6、带注释功能，曝光不足及过度曝光提示； 7、支持荧光图像叠加； 8、软件系统自动识别当前放大倍率及视场光阑、孔径光阑，可以在线控制照明开关的照明模式及照明强度； 9、配套电脑配置不低于 I5以上CPU，6G以上内存，独立显卡，21寸显示器，USB3.0接口 10、配置清单：体视显微镜主机1台，10×/23mm宽视野目镜2个，双目观察筒1个，粗/微调焦支架1套，LED透射底座1套，1倍物镜1个，显微成像数码摄像头1套，显微图像分析软件1套，电脑1套。 四、质保期≥3年
2 | 转化医学实验室 | 吸头装盒器 | 台 | 1 | 4.2 | 4.2 | 一．设备用途 用于全自动快速填装移液器吸头。 二．主要参数 1.二合一机型，在不更换零件的情况下，一台设备上同时支持排列 10ul 和 200ul 吸头； 2.整机采用全铝机身，使用阳极氧化工艺加优质烤漆，关键结构采用医用级 304 不锈钢 打造，抗菌、坚固、耐用； 3.无需复杂设置，开机即用； 4.高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作； 5.支持吸头：Axygen,Eppendrof 等多种品牌吸头； 6.储料仓体积：可同时储存不少于 1500 个 200ul 移液吸头、2500 个 10ul 移液吸头； 7.低功耗，整机运行功耗低于 50W； 8.快拆式下料管，可快速拆卸； 9.单次装盒量不小于 6 盒； 10.尺寸：不大于 700mm x 600mm x 600mm(长 x 宽 x 高)； 11.重量：不大于 60KG。 1.环境温度：15～30℃；相对湿度： ＜80％RH。 2.电压：220VAC±10%；50Hz。 三．配置清单 1.主机 1 台； 2.二合一吸头盒固定架 1 个； 3.快拆式下料管 2 个； 4.电源及配件 1 套； 5.使用说明书 1 套； 6.10ul，200ul盒装枪头 各50盒。 四、质保期≥3年
3 | 转化医学实验室 | 微孔板离心机 | 台 | 2 | 0.5 | 1 | 1. 空载转速：2800rpm 2. 输入电源：DC2.4V，3A 3. 电机：免维护的无刷电机 4. 仪器容量：两块PCR微孔板或24根八联排管（需配合八联排管固定装置） 5. 最大相对离心力（RCF）：627×g 6. 操作模式：瞬时、定时两种模式 7. 转子：垂直固定 8.质保期≥3年
4 | 转化医学实验室 | 培养箱 | 台 | 2 | 3 | 6 | 1.箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀。 2.箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用。 3.箱内隔板采用承重型不锈钢材质，且高度随意调节或拆卸，可满足不同实验生长需求。 4.人机界面采用自主研发的4.3吋彩色触摸屏智能控制器，反应灵敏、性能稳定，配合先进的动态控制技术使温湿度达到最佳状态。 5.安全管理：控制器含多级密码保护，分别为管理员、技术人员和厂商。 6.控制器具有手机远程物联操作系统端口，可连接手机使用微信APP小程序远程操作培养箱，运行数据云端存储。（选配） 7.控制器具有PC端无线连接，可查看、编辑、设置培养箱运行参数，运行数据实时记录可下载打印。（选配） 8.培养箱制冷系统采用进口品牌压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作。 9.培养箱加热系统采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器。 10.箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温湿度均匀。 11.培养箱加湿系统采用内置加湿模块，自动供水。 12.箱内配有紫外消毒灯，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。 13.培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全。 14.容积L:500L 隔板层数:4层 15.控温范围:0～50℃ 控温精度:0.1℃ 16.控温波动度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH） 17.控湿范围:40%～95%RH 控湿精度:1%RH 18.控湿波动度:±3%RH～±7%RH 19.工作环境:环境温度（5～30℃最佳）、无强磁、无强辐射、无腐蚀 20.时间设定:定时运行或连续运行 电源：220V 50HZ 21.内部材料:不锈钢 外部材料:冷轧钢板表面喷塑 22.选配项目:手机远程物联操作系统、计算机中央控制系统、工作室电源、微型打印机、U盘存储功能、50测试孔、低温-10℃ 23.质保期≥3年
5 | 转化医学实验室 | 摇床 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 一、1、两层叠加组合款式，并且每层标配两层载物，可一层振荡另一层静置培养。 2、真彩触摸屏控制界面，实时显示全部运行信息和设置信息，无需切换界面查看。支持预约开机、预约关机。 3、具有4级密码权限功能：登录密码、操作员密码、管理员密码、高级管理员密码。（提供照片证明） 4、采用伺服电机，对比常规电机，高低转速性能更强，可从10rpm起转稳定，发热小，噪音低。 5、可最多可编程30个程序段，99次循环。可参看设备运行曲线图（速度，温度等参数）。 6、具有自动除霜功能，温湿度稳定不波动；20℃以上可无霜运行，温度无波动。 7、屏幕带有锁屏功能，首页可以直接单独开启和关闭振荡功能，实现一键更换模式（只控温，或只振荡）的效果。 8、SPM程序设定，曲线加速控制，减小剪切力尤其适用细胞类。 9、当温度超过AP参数2分钟后警报提示，关闭所有输出，断电后恢复。 10、具有开门监测功能，具有温度校准功能。具有数据曲线显示功能、数据监控功能、数据储存功能、故障监测、报警、记录。 11、CESAFE强制空气对流，改变空气流动方向，使温度均匀，减少污染。 12、旋转模式：回旋 13、振幅：26mm 14、转速：10~300rpm 15、控温：4~60℃ 16、最大容量：每层250ml*25支，或500ml*12支，或1000ml*9支，或2000ml*4支 18、摇板尺寸：520×420mm 19、摇板数量：每层2块，共2块 20.质保期≥3年 二、配置清单： 1、主机一台 2、标准配置：每层万能弹簧摇板×1，每层静置托盘×1块；每层照明灯×1，紫外杀菌灯×1；每层带有USB数据接口，可记录与导出内腔温度与转速数据（共两层） 3、说明书、保修卡等成套文件一份
6 | 转化医学实验室 | 玻片打号机 | 台 | 1 | 10 | 10 | 1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带或喷墨等打印方式；（须提供第三方机构出具的激光安全检测报告） 2、激光器功率≥3W。（提供激光器功率证明材料）。 3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.拒绝外接屏幕（提供设备触控屏幕实物图片） 4、打印方式≥4种，至少包含单机打印、PC打印、系统打印、扫描打印等方式； 5、对接病理系统：兼容≥4种病理系统：包括常见的 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；连接系统使用时，可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。 6、输出通量：一次性批量输出槽容量≥50片，输出槽装满自动语音提示 7、装载通量：一次加载量≥200片；加载槽无玻片时会自动语音提示； 8、装载槽方向：采用前置设计，拒绝侧面以及顶部装片方式； 9、输出模式：≥3种，单片、批量、自动模式（提供设备单片输出和批量输出的实物图片） 10、打印顺序：≥3种，按照打印顺序自动排列，可选随主号编号逆序、随主号编号正序、随小号编号正序等模式； 11、解析分段功能：可对解析文档中的字段进行再分段，原来只能显示在一行的内容，通过此功能可按需分行显示。（请提供再分段功能证明图片） 12、打印速度：每片打印速度≤7s； 13、二维码格式要求：可打印二维码种类≥30种。（提供设备打印二维码种类样数的实际拍摄照片） 14、打印效果：打印分辨率≥2500dpi（提供相关证明材料） 15、打印清晰度高，打印字符抗酸碱、耐刮擦、耐腐蚀，适宜长期保存；（须提供第三方机构出具的耐腐蚀性和耐刮擦检测报告） 16、设备单机系统：设备自带操作打印系统，直观显示装载槽和输出槽的状态，同时显示当天已打印和待打印的病理号数量，并针对未打印病理号进行优先、删除等操作； 17、扫码打印：具有扫码打印功能，可以对蜡块、申请单等进行扫码打印，并可存储常见扫码解析规则类型； 18、玻片推送方式：采用顶部推片模式，优先打印加载槽最上方玻片，避免推送过程受压力挤压碎片；（提供设备顶部推片结构实物图片） 19、双通道打印：双加载槽可设定放置不同类型用途玻片，如常规、免疫组化等，设备自动按需调用对应模板、玻片类型进行打印；（提供模板与类型匹配的软件界面截图） 20、粉尘净化系统：内置有≥2个过滤模块，标配真空负压吸附清洁装置，滤芯碘吸附值≥1200.（提供滤芯安装位置照片以及滤芯碘值证明材料） 21、报警提示功能：具有≥3种报警方式 22、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。 23、玻片检测：可自动检测载玻片油漆面正反，如油漆面朝下放置，设备自动停止打印并进行提示； 24、智能电源管理，自动休眠功能，将整机功耗降至 30W 以下，节能环保。（提供休眠设定界面图片） 25、语音控制功能：内置语音智能控制系统，可通过语音识别执行相关操作，可通过该功 能执行打印、复位、关机、补打号等相关操作。拒绝使用外置语音模块控制（提供语音控制 软件界面图片） 26、设备工作状态，噪音值≤65db。（提供实际测试结果数据图片） 27、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。（提供接口数量实际拍摄照片） 28、具有CE、FDA认证（提供证明文件） 29、具有Rohs检测认证报告（提供证明文件） 30、质保期≥3年
7 | 转化医学实验室 | 包埋盒打号机 | 台 | 1 | 10 | 10 | 1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带、喷墨的打印方式。（须提供第三方机构出具的激光安全检测报告） 2、激光器功率≥3W。（提供激光器功率证明材料） 3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.拒绝外接屏幕（提供设备触控屏幕实物图片） 4、对接病理系统：兼容≥4种系统，包括 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。 5、上载方式：采用转盘式上载槽，包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个；可根据需求自动切换转盘工位，拒绝手动替换。（提供转盘式上载槽实物图片） 6、输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用；（须提供内置于机器的设备托盘实物图片） 7、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无需进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。（提供包埋盒颜色与样本类型匹配软件界面截图） 8、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。 （提供传感器实物图和专利证书） 9、打印速度：打印速度 ≤2.5 秒/个； 10、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。（提供设备内嵌扫描头照片以及解码种类详情证明材料） 11、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存；（须提供第三方机构出具的耐腐蚀性和耐刮擦检测报告） 12、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。（提供语音控制软件界面图片或证书） 13、粉尘净化系统：内置三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200.（提供滤芯安装位置照片以及滤芯碘值证明材料） 14、报警提示功能：具有≥3种报警方式（包括但不限于语音报警提示、灯光报警提示、文字报警提示）。 15、紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时、机器故障时，可一键快速终止打印，避免浪费包埋盒；（提供设备紧急停止按键实物图片） 16、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。 17、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。（提供接口数量实际拍摄照片） 18、智能电源管理：自动休眠功能，将整机功耗降至30W以下，节能环保 19、内置柔光照明灯，便于客户查看打印好的包埋盒信息，避免误拿 20、打印过程中设备噪音≤60db。（提供实际测试结果数据图片） 21、具有CE认证（提供相关证明文件） 22、具有FDA认证（提供相关证明文件） 23、具有Rohs检测认证（提供相关证明文件） 24、质保期≥3年
8 | 转化医学实验室 | 免疫组化染色机 | 台 | 1 | 25 | 25 | 1.全自动免疫组化染色机，可实现烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、封闭、标记一抗、标记二抗、复染在同一台仪器中全自动完成，操作便捷，减少人为因素干预； 2.适用于常规石蜡组织切片、冰冻切片、细胞涂片等多种样本类型； 3.支持免疫组织化学、免疫细胞化学、原位杂交、荧光原位杂交等多种染色方式，能够做双染及多染；需配套同品牌的双染试剂（包括DAB和AP）； 4. 10.1英寸独立IPS彩色触摸屏，具有清晰超稳的动态显示效果；设定程序后可直接启动运行，并监控仪器实时运行状态，进行常用快捷操作、定期维护快捷操作等； 5.单轮最大可上载样本数≥40片，单孵育仓最大上载样本数≥10片，满载运行时间≤2.5h； 6.可连续上载，不同孵育仓可完成不同的染色程序； 7.可自由设置染色程序，程序数量：无限制；自带推荐染色程序，可根据具体使用情况调整； 8.每一片玻片有独立孵育板加热，实现独立温控； 9.孵育板温度控制范围：室温~100℃±1℃，可实现2 min内从室温升到95℃； 10.小用量试剂装载位≥40个，小用量试剂瓶容量多种规格可选（6ml,7 mL 和 30 mL）；大容量试剂瓶容量≥5 L； 11.有毒试剂、无毒试剂分开收集，有效避免环境污染并减少有害试剂的处理成本；配套脱蜡液为不含二甲苯的环保型脱蜡液，保障人体健康； 12.具有液面监测及报警功能，小容量试剂瓶在装载时自动检测液量；大容量试剂瓶实时检测，试剂不足时提醒报警；废液桶在废液过满时报警； 13.抗原修复方式≥3种，可根据实际情况及操作习惯选择合适的抗原修复方式； 14.试剂加样量可调为100μL和150μL，适应不同场景下的加样量调整，降低试剂消耗量；另外可设置手动加一抗，适应不同操作者的需求； 15.增强清洗功能：增加喷淋系统，加强步骤间的清洗强度，减少非特异性背景、DAB及苏木素的残留、消除盖板压痕，有效提高染色质量； 16.盖板质控追溯功能，盖板上需具备二维码及盖板编码，仪器可通过扫描二维码实现记录盖板使用次数、快速识别及定位异常盖板等功能； 17.具备中文、英文操作系统界面，也可扩展为其它小语种的操作系统，适应不同国家及地区的阅读习惯，增加仪器操作的易用性； 18.实现智能化质控追溯，可追溯组织样本测试记录、盖板使用记录、小容量试剂更换记录等； 19.仪器支持与LIS系统连接； 20.具有标签打印及识别系统，可自由编辑标签内容及布局并进行打印；仪器能够识别条形码、二维码标签，并能够对样本标签区进行拍照储存。 21.质保期≥3年
9 | 转化医学实验室 | 干燥皿 | 个 | 2 | 0.05 | 0.1 | 1、干燥器盖子材质为磨砂口，可以密封 2、容器的中间有一块多孔瓷板，上部可放要干燥的物品，下面放入干燥剂， 3、不需要加温，只需更换干燥剂，可以循环便用 4、质保期≥3年
10 | 转化医学实验室 | 多功能酶标仪 | 台 | 1 | 48 | 48 | 1、检测类型：6-384孔微孔板, 24孔或64孔超微量检测板（2μl或4μl）,比色皿（适配器） 2、应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光 3、光吸收 3.1、波长范围：200nm-1000nm，1nm可调 3.2、带宽：<=5nm 3.3、波长准确度：<±2.0 nm 3.4、波长重复性：±0.2nm 3.5、光度量范围：0-4.0 OD 3.6、分光检测分辨率：0.001OD 3.7、测定准确度/线性度：<±0.006 OD ±1.0%, 0–3.0 OD 3.8、测定精确度：<±0.003 OD ±1.0%, 0–3.0 OD 3.9、杂散光：<= 0.05% at 230 nm 3.10、光程校正技术：配有PathCheck光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 4、荧光强度： 4.1、荧光检测支持：微孔板顶部检测 4.2、波长范围：250nm-850nm 4.3、带宽(EX, EM)：依据滤光片 4.4、灵敏度： 1pM 荧光素 4.5、动态范围：6个数量级 5、化学发光： 5.1、化学发光检测支持：微孔板顶部检测 5.2、波长范围：250nm—850nm 5.3、灵敏度（辉光）： 2pM ATP 5.4、动态范围：7个数量级 5.5、孔间干扰：<0.1%，白色96板；<0.3%，白色384孔板 6、检测时间：30秒，96孔板；90秒，384孔板 7、温度控制：室温+4℃---45℃ 8、温度均一性：± 1°C@37℃ 9、温度准确度：±2℃@37℃ 10、震荡方式：线性、圆周、双圆周 11、光源：双高能氙闪灯（1只用于光吸收，1只用于荧光） 12、检测器：硅光二极管+制冷型Auto-PMT 13、检测模式：终点法、动力学法、单孔多点扫描和光谱扫描（仅光吸收） 14、一般参数： 电源: 100-240 VAC; 50/60 Hz 15.质保期≥3年
11 | 转化医学实验室 | 微生物浓度检测仪 | 台 | 2 | 2.5 | 5 | 1、屏幕操作：约8寸触摸屏，简单易用，反应快 2、精确控制:简单易懂界面，可独立使用，无需电脑 3、快速检测:操作时间短，1~2秒可检测一个样品 4、提高效率:开机无需预热，即开即用 5、兼容性强:可检测φ16mm玻璃厌氧试管，10mm光程比色皿，多光程比色皿 6、污染防控:试管培养液检测：免开盖，防污染 7、波长准确性:±0.5nm 8、波长重复性:0.2nm 9、杂散光:≤0.05%T 10、光度显示有效范围:0-500%T、-0.1-5.0A、0-9999C 11、光度准确度:±0.2%T 12、可检测容器:φ16mm玻璃厌氧试管，10mm光程比色皿，多光程比色皿 13.质保期≥3年
12 | 转化医学实验室 | 全自动气溶胶清除仪 | 台 | 1 | 45 | 45 | 1.适用于PCR实验室核酸气溶胶污染的预防和清除，包括样本处理区、核酸提取区、试剂配制区、PCR扩增或检测区等PCR实验室。 2.由空压泵，蠕动泵提供动力，无需外接气源，特殊设计的工业级分散系统，产生微米级干雾状态的气溶胶清除因子，通过惯性碰撞及沉降及扩散沉降破坏DNA的嘌呤和嘧啶碱的共轭双键，达到清除扩增产物污染的效果。 3.一体化的双喷嘴结构经过超音速空气二次微粒化，通过产生的3.3万-4万赫兹的超声波，使清除剂更加微粒化，均等化。 4. 清除剂容量≥2.5L，适用实验室空间可达250立方。 5.设备具有空间的自动化测距功能，无需人工测量或外接辅助设备，自动计算出空间体积，自动计算出加液量。IIC,UART串口通信格式，LED光源850nm,分辨率1cm，测量范围可达1000立方，更新频率≥195Hz。 6.使用安全性好，须提供核酸气溶胶污染清除剂的急性经口毒性，急性吸入毒性实验，完整皮肤刺激实验，急性眼刺激实验的由CMA相关资格机构的出具的检测报告。 7.具有气溶胶吸附屏，物理方式吸附DNA气溶胶功能。 8，具备光触媒技术功能，在设备内部LED紫外灯光照下，二氧化钛发生光触媒反应，产生数以亿计具有超强氧化能力的羟基自由基，进一步分解PCR气溶胶，LED紫外波长253nm-365nm,二氧化钛含量230g/m2 9，需具有良好的清除核酸气溶胶污染的效果，须提供具有CMA资质的第三方验证报告。 10.雾化速率：5-15ml/min 11.光触媒功能下可以人机共存，能够全天候不间断地保持高度洁净的空间和安全的空气，有效清除有害病原体，甲醛，苯等有害气体和残留，保证实验室生物安全性。 12.风机风量：≥500m³/h； 13.操作界面采用全触摸式液晶显示屏，尺寸≥10.1寸，人机交互友好。 14，设备配套使用的核酸气溶胶清除剂为片剂，方便运输，常温下保存。 15，配套使用的核酸气溶胶清除剂，须提供CMA资质的第三方检测机构出具的金属腐蚀性试验报告。 16．便捷可移动设备，重量≤35 Kg, 使用耗时短，多功能应用方便快捷。 17．具有温度，湿度，PM2.5显示功能，其中PM2.5分辨率1ug/m³，测量范围0-999ug/m³ 18.具备等离子功能，可以人机共存，吸附净化工作模式下能够全天候不间断地保持实验室高度洁净的空间。 19，设备通过具有CNAS和CMA资质的第三方认证机构出具的产品质量检测报告，防护等级达到IP 20,设备符合GB4706,GB/T12113,GB4208，GB5023.1实验项目及试验要求。 20. 具备PCR实验室物表核酸污染和气溶胶核酸污染清除的整体解决方案能力。提供由非织造布、非酶性清除剂制成，通过接触催化协同作用降解DNA&RNA分子，有效预防或清除核酸的第三方验证报告。 二、基本配置 1、全自动核酸气溶胶污染清除仪 1台 2、核酸气溶胶清除剂 1瓶（20片） 3、DNA SupClean 核酸清除湿巾 2包（40片/包） 4、核酸污染拖地机器人 1台 5、核酸污染地面清除剂 1瓶 三、质保期≥3年
13 | 转化医学实验室 | 制冰机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1.采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2.箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3.采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经SGS公司检测，符合欧盟RoHs环保指令要求。 4.所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。 5.制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片， 控制可靠，运行平稳。 6.采用意大利技术的Haitec二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 7.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 8.独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 9.有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11.前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。 12.出厂前长时间的制冰性能检测和调试，保证了产品卓越优良的性能。 13.雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业，应用范围广。 14.制冰量 (kg/24h)： 约100 15.储冰量 (kg)： 约35 16.冷凝方式 ：风冷 17.耗水量(L/H) ：≤4.1 18.压缩机/制冷剂： 进口无氟/R134a 19.箱体外壳 ：不锈钢 20.冰 型 ：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 21.质保期≥3年
14 | 转化医学实验室 | 涡旋混匀一体离心机 | 台 | 4 | 1 | 4 | 1.可用于PCR实验室和常规分子生物学实验室，提升PCR实验室上机效率和实验结果的可靠性； 2.设备具有混匀和离心一体化功能，可实现单管或多联管离心/混匀一键操作，节省操作时间，提升实验效率； 3.转速要求：转速1000-4500rpm可调，最高转速可达4500rpm； 4.配备可调式涡旋程序，可支持1-99个程序设定，涡旋振荡强度可实现1-4级调整； 5.配备个性化编程模式，支持用户自由选择组合振荡强度、振荡时间、离心转速、离心时间等多种参数设定； 6.配备接触式按钮和液晶显示屏，清晰指示和设定振荡等级，时间和循环次数等； 7.振荡时间：支持0-30秒自由调节； 8.离心计时：支持0-30分钟自由调节； 9.安全性高：配备安全联锁装置，保证操作用户及实验室人员安全； 10.质保期≥3年
15 | 转化医学实验室 | 手持匀浆机 | 台 | 4 | 0.25 | 1 | 1. 适用范围：适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉等样品的研磨破碎； 2. 转速：11000 rpm 3. 额定电压：3.7 V 4. 工作时间：每节电池可持续10 h以上连续工作 5. 噪音：＜65 dB 6. 研磨杵：塑料研磨杵和金属研磨杵，有特殊印花设计，使研磨更充分 7. 研磨棒：符合人体工程学设计，操作安全，便于掌控 8. 退杵：配合退杵盒实现一按式卸杵，方便操作，避免污染 9. 退杵盒：配备独特杵盒，可整盒灭菌，直插式装杵，瞬间搞定 10.质保期≥3年
16 | 转化医学实验室 | 跨膜电阻仪 | 台 | 1 | 7 | 7 | 1、组成：测量仪表、 电极、 校正系统用电极，充电器。 2、膜电压范围： ± 999.0 mV。 3、电压测量： 0.1 mV。 4、电阻范围： 0-10,000 Ω。 5、电阻分辨率：≤1Ω。 6、交流方波电流： ± 10 μA nominal at 12.5 Hz。 7、相对湿度：0–90% 。 8、质保期≥3年
17 | 转化医学实验室 | 荧光型活细胞分析仪 | 台 | 2 | 24.5 | 49 | 1. 总体要求仪器占地空间小。全机身可放置于CO2培养箱中，一边培养细胞一边拍摄，拍摄时长无上限。 2. 一体化，全密封机身。防潮防尘，机身无目镜，无任何机械按钮，所有操作通过Windows平板或电脑完成。 3. 可以在培养箱高温高湿的环境下稳定运行，达到长时间连续成像的目的。 4. 光学通道：长寿命LED光源，包括明场相差，红色荧光，绿色荧光，3种光源成像可自动任意叠加。 5. 感光原件：优于600万CMOS。 6. 镜头：10X固定物镜, 数码放大20X。 7. 单张照片尺寸：2072 x 2072 Pixels。 8. 视野范围：大于1.4 x 1.4 mm。 9. 照片分辨率：0.7μm/pixel 10. LED光源及CMOS摄像头在拍摄间隔期间自动休眠，减少活细胞的光毒性。 11. 培养容器：可兼容任何品牌高度小于55mm的透明底培养容器，如6-384孔板，培养瓶，培养皿，载玻片，微流控芯片等，无需额外的适配器。 12. 拍摄时间间隔可调，可自动合成延时视频，自动更新最新图像，供实验者实时查看，无需等待实验结束。 13. 通知功能：可按需预设细胞汇合度上/下限数值，一旦达到预设数值，立即发送邮件通知使用者。 14. 可自定义采集参数设定模板，方便重复调用预定设置保持实验设计一致性。 15. 温度实时监测：可设置温度上/下限数值，一旦温度发生异常，即能发送邮件通知使用者。同时全程记录实验环境温度变化并绘制温度波动曲线图。 16. 数据存储：所得图像可自动存储在本地电脑或云端服务器。网络断连或信号不佳时，具备断点续传到云端功能，云端存储空间无限制。 17. 数据查看：可随时随地远程登陆并查看、分析、导出图像和视频文件。图像文件可选择保存为不同格式，视频文件可调节播放速度。 18. 数据分析：云端智能分析，可自动完成包含细胞汇合度、转染效率、划痕愈合实验在内的应用分析。 19. 数据分享：可通过网络对指定用户分享指定实验数据，具有在线协同分析数据功能。 20. 云端服务器安全性：按照GB/T 22239-2019和GB/T 28448-2019要求，评估符合中国DJCP2.0要求，达到等级三级，同时通过OSCA的TCS评估。通过ISO 9001、ISO27001、ISO 27017 和ISO 27018认证。 21. 用户管理：多用户可同时登录，各自查询相关实验结果，互不干扰；用户权限可分级管理，注册用户数量无限制。 22. 可自动记录日志文件，记录警示设定改变、备注等信息。 23. 整机可喷涂医用酒精或异丙醇消毒灭菌。 24. 可拓展通量：1台PC终端最多可控制4台机器。 25. 数据存储格式：JPG, TIFF, XLSX，MP4。 26. 运行环境：5-40℃, 20-95%湿度。 27.质保期≥3年
18 | 转化医学实验室 | 10mL移液枪 | 把 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1、4位数字显示，正视窗读数，读数更准确 2、遵循ISO8655进行校准，移液精度高 3、符合人体工学设计，最轻可达68g，握感舒适，按压轻便 4、枪头适配性广，可匹配市面常见的枪头品牌 5、吸排液按钮和量程调节旋钮分离，防止调节旋钮误触造成的移液误差 6、拆装简单，方便维护与保养，下半支可高温高压灭菌消毒 7、生产厂家可以提供原装10ml枪头
19 | 转化医学实验室 | 5mL移液枪 | 把 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1、4位数字显示，正视窗读数，读数更准确 2、遵循ISO8655进行校准，移液精度高 3、符合人体工学设计，最轻可达68g，握感舒适，按压轻便 4、枪头适配性广，可匹配市面常见的枪头品牌 5、吸排液按钮和量程调节旋钮分离，防止调节旋钮误触造成的移液误差 6、拆装简单，方便维护与保养，下半支可高温高压灭菌消毒 7、质保期≥3年
20 | 转化医学实验室 | 咬切钳 | 套 | 3 | 3 | 9 | 1.多用手柄 3把 2.鼻用挠性弯刀头（2.6切割引流管） 3支 3.鼻用挠性弯刀头（2.6切割引流管） 3支 4.鼻用直刀头（2.9切割引流管） 3支 5.鼻用直刀头（2.9切割引流管） 3支 6.大力咬骨刀头（3.5切割引流管） 3支 7.质保期≥3年
21 | 转化医学实验室 | 生物安全柜 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1.II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环； 2.工作区宽度为1200mm，适合1-2人操作； 3.排风量/进风量为500立方米/h，同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s ，下降气流：0.34±0.025 m/s。 4.送风过滤器和排风过滤器防潮、阻燃玻璃纤维材质，送风过滤器为超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%。洁净度等级10级，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换。 5.LCD液晶屏显示，显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 6.温湿度传感器及风速传感器：实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态； 7.具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 8.前窗玻璃门采用6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能，在断电情况下，可将玻璃门下拉至正常关闭位置以下，无死角，便于清洁玻璃门上半部分及其内表面，维持玻璃门良好透光性和清洁度； 9.安全性能保障：具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统，使用紫外灯时更加安全； 10.智能报警模式，异常状况全监控：出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； 11.防水插座定时技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能。 12.智能恒风速技术:根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；进口风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。 13.气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断专利技术，杜绝安全防护盲点，并提供有效的第三方证明资料。 14.低噪绿色节能模式：在人体感应模块监测到操作人员离开15分钟后，程序自动将安全柜切换到LNS模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护。 15.专业气流组织模式设计及V型进风口设计。 16.人性化设计：进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳。 17.组合式底架万向脚轮设计，便于安全柜更换使用位置；内置螺纹底脚，无螺纹裸露在外，避免积累灰尘和病菌。 18.具有CFDA三类医疗器械注册证、CE认证。 19.质保期≥3年。
22 | 转化医学实验室 | 冰箱 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.温度范围-30±10℃至8±10℃ 2.有效容积：≥290L； 3.温度控制：双温区独立控制； 4.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃； 5.冷藏冷冻分区，微电脑控制可使不同分区温度控制在-20-8℃； 6.冷藏箱内带有LED灯、玻璃隔板，灵活抽卸，自由调整位置； 7.带脚轮，便于移动。 8.无霜设计 9.质保期≥3年
23 | 转化医学实验室 | 超低温冰箱 | 台 | 1 | 10 | 10 | 一、主要配置： 1.有效容积≥720L。 2.配备抽屉式冻存架。 3.配置冷链采集器。 4.冻存架尺寸（mm）≥140×680×2930。 5.内部尺寸≥760×710×1310mm。 6.样式：立式。 二、功能： 1.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。 2.符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求。(响应文件提供中国质量中心节能证书和环保证书）。 3.箱内温度 -40℃ ~-86℃可调。 4.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保。 5.整机装箱量（2ml冻存管容量）≥50000份样本。 6.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。 7.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能。 8.多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护。 9.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷。 10.≥2个压缩机，整机稳定运行功率≤1200W。 11.25℃环温时，耗电量应≤10 Kw.h/24h。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告相关佐证材料） 12.箱内温度均匀性要求，每层≥5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，温度均匀性≤±5℃。（响应文件中提供第三方检测机构出具的检测报告相关佐证材料） 13.≥4个发泡内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共计≥5层密封。 14.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm。 15.内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。 16.一体式手把门锁设计，单手实现开关门；可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁。 17.具有≥2个测试孔。 18.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性。 19.内置5V冷链供电系统。 20.配备RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯。 21.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等。 22.配备单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理。 23.具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公。 24.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。 具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档。 25.质保期≥3年
24 | 转化医学实验室 | 氧气检测系统 | 套 | 1 | 30 | 30 | 1.测量范围：O2（蓝色）：0 – 100%饱和空气（0 – 20.0% O2）； pH （红色）：2.5-4.5 5.5-7.5； CO2（绿色）：0-1% 1-25% 2.响应时间：O2：气相<8s,溶解<30 s；pH ：<30 s；CO2：<3 min. 3.检测限：0.03% 空气饱和度 4.精度（时间）：O2：±0.02%（空气饱和度0%）,±0.01%（空气饱和度100%） pH：±0.01（pH=4，pH=7时） CO2：±0.02%（0.8%、0.15 %、2% CO 2时），±0.01%（25% CO 2时） 5.精度（空间）：O2：±1.5%（空气饱和度0%）,±3%（空气饱和度100%） pH：±0.1（pH=4，pH=7时） CO2：±0.08%（0.8%、0.15 %CO 2时），±0.2%（2% CO 2时），±0.01%（25% CO 2时）； 6.兼容性：O2：水溶液，乙醇（最大 10 % v/v），甲醇（最大 10 % v/v），pH 2 – 10 pH：水溶液，pH 2 – 9 CO2：水溶液，pH 4 – 9 7.传感器膜尺寸：5 x 5 mm2到40 x 40 mm2 8.质保期≥3年