## Sheet1
康复科设备采购需求
序号 | 名称 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 参数
1 | 气压弹道式 体外冲击波治疗仪 | 1 | 49 | 49 | 1)、具有按压建和旋转键，操作直观简便 2)、15mm 多聚焦治疗头；15mm多聚焦钛治疗头(需提供检测报告) 3)、9mm多聚焦扳机治疗头(需提供检测报告) 4)、气压弹道式放射状冲击波：治疗安全 5)、最大治疗能量≥4bar ；最大治疗频率≥15Hz 6)、最大能量密度≥1.2mj/mm² (需提供检测报告) 7)、探头设计符合人体工程学，探头有防滑圈，具有弹簧压力减震功能（减少对操作人员手部的后冲力，预防职业病的产生） 8)、用户在科室可自行更换探头耗材，无需返厂更换或维护设备，节约时间 9)、探头使用寿命长，冲击次数400~600万次，原厂180万次内保修 10)、内置治疗7种临床常用处方模式，预置的频率、波数和强度可以修改并保存 11)、自动测试识别所连接的配件，治疗过程中实时显示治疗参数，监控整个过程 12)、可与PC和电脑网络互联升级软件 13)、具有音量调节，显示屏颜色和亮度设置，屏保，自动关机功能，多种颜色的屏幕外框可供选择 14)、可选配推车，可在使用场所中自由推动 15)、便携式，整机重量≤7KG 16)、为避免设备质量及稳定性不佳的问题，整机（含主机、压缩机、治疗探头、耗材等）需由同一品牌生产 17、质保期≥3年
2 | 握力计 | 1 | 0.06 | 0.06 | 规格：20×15×6cm 电子显示。测试手指抓握力量。
3 | 角度尺 | 1 | 0.06 | 0.06 | 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 规格：32×14×3cm 有机玻璃 功能评估，关节测量工具 共计五块 重量（kg）：1
4 | 言语训练套装 | 1 | 0.2 | 0.2 | 用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练 配置： 卡牌：内有动物、交通标志、交通工具、图形认知、动词、名词、水果疏菜、人体器官、颜色、瑞文色彩、四季、风景、计算、日常用品等系列卡片，毛巾、牙膏、牙刷、筷子、镜子、梳子、碗、手表、笔等道具一套。
5 | 弹力训练带 | 10 | 0.029 | 0.29 | 长度：2米 用途：肌肉力量训练
6 | 关节持续被动活动仪 （下肢关节） | 1 | 3 | 3 | 1.数码电路，微电脑控制、LCD大屏幕液晶屏显示运动角度、时间、速度。 2.过载自动反转保护功能。 3. 膝、踝、髋关节均可运动。 4. 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。 5. 康复器的调节范围：a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°；b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。 6. 康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。 7. 康复器整机工作噪音应不大于65dB。 8.康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（大于6档）。 9. 康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。 10. 康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。 11. 康复器开机,按启动键后出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）。 12. 康复器输入功率为70VA。 13.额定工作电压：220Vac±22V。 14.质保期≥3年
7 | 高能量深层肌肉刺激仪 | 4 | 6.8 | 27.2 | 1．可根据四种不同的应用需求使用不同的高能量缓冲式治疗头： A不锈钢平面高能量治疗头。 B不锈钢单点高能量治疗头。 C不锈钢弧面高能量治疗头。 D不锈钢多点高能量治疗头。 2.操作手柄带防滑硅胶套，符合人体工学原理，有效保护治疗安全； 3.电源开关采用变频模式，使用更加人性化； 4.操作简单方便，没有复杂的连线或按键；配有专用工具箱，具有便携性。 5.电源与主机采用一体式设计，能够方便临床使用，使用寿命更长。 6.运行模式：连续运行 7.震动频率： 30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四档可选， 8.治疗头规格直径约34mm 9. 电源：a.c.220V，50Hz 10. 输入功率：80VA 11. 产品尺寸：（长*宽*高）150mm*60mm*265mm 14.质保期≥3年
8 | 踝关节矫正板 | 1 | 0.045 | 0.045 | 矫正和防止足下垂，足内翻、足外翻等畸形 规格：39*42*6-23cm 数量：1个
9 | 体操棒与抛接球 （立式） | 1 | 0.098 | 0.098 | 规格：100×25×70cm 立式，框架为木制件体操棒￠30×100cm 重量（kg）：16 配置： 配有软体球3只和木制体操棍4根
10 | 沙袋 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥65.5cm×36cm×73cm, 2. 沙袋质量及数量: 0.5kg、1kg、1.5kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个。
11 | 系列哑铃 （不锈钢架） | 1 | 0.18 | 0.18 | 名称：系列哑铃（不锈钢架） 规格：60*52*120cm 用途：进行肌力和医疗操训练，增加耐力
12 | 肩关节旋转训练器 | 1 | 0.36 | 0.36 | 名称：肩关节旋转训练器（轮式） 规格：70*33*110cm 用途：改善肩、肘关节活动范围及进行肌力训练。
13 | 前臂旋转训练器 | 1 | 0.38 | 0.38 | 名称：前臂旋转训练器 规格：31*40*110cm 用途：改善前臂旋转功能
14 | 电工康复直立床 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1.产品尺寸规格:205*64*48cm 2.床面长度:185cm 3.净重:70kg 4.框架材质:铁框架加喷塑处理 5.动态承重:150kg 6.电机调节时间:35-40 秒 7.足部外翻调节角度0度到25 度 8.5cm 36 密度海绵 9.专业医用英国 5852 阻燃标准 Pvc 10、12000N 大电机设计使得床身更加的稳定 11、产品配有国家医疗器械证 12、质保期≥3年
15 | 电动多功能理疗床 （PT床带电动升降） | 1 | 4.5 | 4.5 | 1. 产品尺寸规格:190x120x(49-93.5)cm 2.净重:85kg 3.框架材质:铁框架加表面喷塑处理 4.承重:225kg 5.电压:220V~50HZ 6.升降高度:49-93.5cm 7.调节需要时间:35-50 秒7 8.第一段长度 65cm 可调节角度:0 度到 65 度 9.第二段长度 121cm 10.5ca 36 密度海绵 11.专业医用英国 5852 阻燃标准 PVC 12.透气孔加孔塞设计 13.伸缩脚轮设计，方便床身移动 14.TIMOTION 进口电机 6000N 15.新颗贴心的 360 度环形碰触式升降调节开关 16.头部气杆控制角度的调整。 17.质保期≥3年
16 | 巴氏球 （ 进口防爆）） | 2 | 0.05 | 0.1 | 适合进行球上运动，加强感觉综合能力的训练，增进平衡觉感的健全发展 1、规格：直径≥55cm、65cm、75cm； 2、配置：各一个。
17 | 低频治疗仪 | 6 | 1.8 | 10.8 | 1、工作条件： a) 环境温度 5℃～40℃； b) 相对湿度 ≤80%； c) 大气压范围 860hPa～1060hPa； d) 电源 AC220V±22V ，50Hz±1Hz； e) 输入功率 50VA； 2、台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、双通道4路电极输出； 5、失载显示功能：输出回路不是正常的通路时，失载指示灯闪烁，提示输出回路故障； 6、误调指示功能：当调节不当，使得脉冲周期(T)小于或等于延时时间(T1）时,治疗仪上有误调指示； 7、输出波形：A、B两组无极性双向不对称脉冲； 8、输出脉冲周期T：1s～2s可调，允差±15%； 9、输出脉冲宽度TA、TB：0.1ms～0.5ms可调，允差±30%； 10、B组输出脉冲比A组输出脉冲延时出现，延时时间T1：0.1s～1.5s可调，允差±15%； 11、输出强度：A、B两组输出脉冲电流峰值Ip从0～99mA可调，最大输出值允差±15%； 12、定时时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差±5%； 13、内置10种治疗处方,可满足不同使用人群、不同治疗部位对参数的不同要求，并且处方可自定义； 14、具有同步异步输出可选，有效减缓对电疗的耐受； 15、连续工作时间：治疗仪连续工作时间≥4h； 16、质保期≥3年
18 | 超短波治疗仪 | 2 | 3.5 | 7 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、配备特殊设计的电场耦合板，连接稳定，绝缘强度高； 3、配备特殊设计的高频振荡腔体，提高容器瓶稳定性和提高振荡效； 4、能量调谐以百分比显示（%），细微调控，更加精准，谐振点比传统电子表显示更加直观清晰； 5、设备具备非控制调谐方式的输出控制装置，如能不采用输出电路失谐的方式使输出功率减至50W或低于20%额定输出功率； 6、工作频率：27.12MHz±0.6%； 7、额定输出功率（连续波）为：200W±20%； 8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min五档，各档允差±10%； 9、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化±10%； 10.质保期≥3年
19 | 超声波治疗仪 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1. 标配双通道，彩色触摸屏+旋钮操作； 2. 可配备5种超声治疗头：标配两把手持超声治疗头（移动式）；可选配吸附超声治疗头（固定式）、绑带超声治疗头（固定式） 3. 有效辐射面积：4cm2、3cm2、1cm2； 4. 有效声强：≤3W/cm2 5. 波束最大声强：≤15W/cm2 6. 额定输出功率：≤8.4W； 7.两种工作频率：同一把探头可输出1MHz或3MHz； 8. 波形类型：连续波或脉冲波； 9. 波束类型：准直型； 10. 波束不均匀性系数≤5； 11.脉冲持续时间：1.0ms～50.0ms； 12. 脉冲重复周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms； 13. 脉冲重复频率：100Hz、48Hz、16Hz； 14.占空比：10%～85%（连续波为100%），步长10%； 15. 治疗时间：0min～30min，步长：1min； 16. 吸附压力：0mbar～450mbar，步长10mbar； 17. 内置多种临床治疗处方，满足不同的临床需求； 18. 收藏设置参数功能，可收藏≥900条设置参数； 19. 快速指导方案功能和手动操作功能：快速指导方案可设置通道、治疗深度、组织状态、治疗面积，自动生成治疗参数。 20. 自检功能：开机后设备会进行初始化及自检； 21. 快速停止功能：手持控制器和界面操作栏快速停止按钮，按下后治疗仪停止输出； 22. 接触检测功能：当超声治疗头与治疗部位接触不良时，治疗仪发出警报，相应通道暂停输出，接触良好后自动正常输出； 23. 超温保护功能：当超声治疗头温度超过41℃时，设备停止输出，界面弹框提醒； 24. 输入功率：150VA； 25. 电源参数：额定输入电源电压100～240V；电源频率50Hz/60Hz； 26. 防水等级IPX7，可进行水下治疗 27. 整机噪声：≤50dB； 28.质保期≥3年
20 | 磁振热治疗仪 | 1 | 4.9 | 4.9 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、双通道输出，交变磁场、生物磁振、温热疗法三功合一； 3、5寸触摸屏+一键飞梭的操作模式，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率； 4、4种不同类型治疗导子可供选配；针对不同治疗部位，使用对应的治疗导子，更贴合治疗部位，使治疗效果更优； 5、每个治疗导子内置8个热磁振子； 6、磁场强度：0～38mT，允差±30%，距离治疗器≥5cm处，磁场强度＜0.5mT； 7、磁场强度的波形周期T为20ms±0.4ms，频率为50Hz±1Hz； 8、振动频率：50Hz±1Hz； 9、加热模式：“常温”、“40℃”、“46℃”、“52℃”、“58℃”五档可调； 10、具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，设备停止输出，应用部分的温度≤60℃； 11、达到设定温度后共有6种治疗模式，其中周期范围1s～5s，频率范围0.25Hz～1Hz，占空比范围8%～29%； 12、治疗仪连续工作时间＞8小时； 13、治疗时间：1～60min，步距增量1分钟，误差±10%；℃ 23、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ 24.质保期≥3年
21 | 低频体外膈肌 起搏器 | 2 | 5 | 10 | 1.台推式设计，单独使用小巧便携，与台车结合可以作为柜式机使用； 2.高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 3.双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 4.治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%； 5.脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 6.脉冲频率：30Hz～50Hz，分5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%； 7.负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 8.开路时输出峰值电压≤500V 9.刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 10.刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 11.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； 12.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； 13.工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 14.内置电池，并配置有电量提示功能； 15.质保期≥3年
22 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 0.88 | 1.76 | 1、10寸触摸屏，分辨率为1024×600 2、两路输出，可同时为两位患者治疗 3、工作频率：2k～6kHz方波，允差±10％，步进1KHz 4、输出幅度：0～26V，连续可调，允差±10％ 5、载波波形：双向对称方波，不同频率下的脉冲宽度如表1所示，允差±10％ 6、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波、梯形波 7、调幅度：0％、14％、33％、100％,允差±5％ 8、输出电流：输出电流连续可调，在500Ω的负载下，输出电流不大于45mA 9、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10％ 10、调制频率范围：0.25～128Hz，允差±10％ 11、治疗时间：1～99min可调，步进1min 默认治疗时间为30min，允差±30s，治疗结束有语音提示。 12、在2kHz～6kHz范围内，每个单一频率具有20个中频治疗处方。 13、工作时间：连续工作时间应不少于4h。 14、处方：在2kHz～6kHz范围内，每个单一频率具有20个中频治疗处方。 15、维保服务：一年换新，五年免费维修。