## Sheet1
检验科科研平台设备采购需求
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） | 参数
1 | 核酸定量分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 | 1 应用范围：核酸A260,A260/A280,A260/A230和标记的核酸；蛋白A280和A205，蛋白Pierce660，蛋白Bradford，蛋白BCA，蛋白Lowry，标记蛋白；UV-Vis，和用户自定义；具备智能样本检测技术，在检测中有疑问可询求实时的技术支持。 2 技术参数： 2.1 自带多点电容式触摸显示器：不小于7英寸，1280×800高分辨率彩色显示屏， 2.2 光谱扫描的数据最大到850nm（190-850nm），可测定低波长下的蛋白光吸收；智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量； 2.3 光源：氙闪灯，波长精度≤1nm，检测器≥2048-CMOS线阵图像传感器 2.4 光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm) 2.5 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV 2.6 光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm) 2.7 吸光率范围：0-550 OD（相当于10mm光程） 2.8 核酸检测上限最大27,500ng/ul，核酸检查下限：≤2ng/ul 2.9 蛋白检测下限基座≤0.06mg/ml（BSA），基座≤0.03mg/ml（IgG），蛋白检测上限基座≥820mg/ml（BSA） 2.10 检测所需样微量≤2uL，无需检测容器-比色皿，日常消耗低 2.11光路径：内含至少0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确。 2.12 连接方式：不少于3个USB插口，并含以太网，蓝牙，Wi-Fi链接方式 2.13具有摄像头，对结果可疑样品进行上样液柱中气泡，形态完整等的拍照监测，保证样本检测时无杂散光干扰，排除样本液柱塌陷等带来的检测不准确； 2.14 中文操作界面，并可支持的不少于8种语言：法语，德语，日语，韩语，波兰语，爱尔兰语，英语。 2.15 设备具备中华人民共和国WiFi使用许可证，CE认证 2.16配置清单：主机1套，内置软件1套 3 质保期≥3年。
2 | 纯水仪 | 台 | 1 | 18 | 18 | 1.使用条件： 1.1环境温度 ： 5-35℃ 1.2相对湿度 ： 20%-80% 1.3电源 ： 100-240 VAC z±10% / 50-60Hz ±2Hz 2.主要用途： 2.1玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制 2.1微生物培养基配制，水栽法用水 2.3毒理学研究，环保实验分析 2.4为各种仪器供水和其他各种实验用水 3.技术规格 3.1 该系统以城市自来水为进水，连续生产III级水（反渗透水）和I级水（超纯水）； 3.2 III级水（反渗透水）产水水质 3.2.1 电阻率 > 0.05 MΩ.cm ＠25℃ 3.2.2 离子截留率 97-98% 3.2.3 有机物截流率 ≥99% （取决于颗粒类型） 3.2.4 TOC < 200 ppb 3.2.5 胶体 < 1000 ppb 3.2.6 细菌 < 1000 cfu/mL（当安装ASM自动杀菌模块时） 3.2.7 流速：8 L/h 3.3 I级水（超纯水）产水水质： 3.3.1 电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃ 3.3.2 总有机碳含量(TOC)：≤ 5ppb 3.3.3 颗粒：无>0.22um粒子 3.3.4 细菌＜0.01 cfu/mL (需配特制终端过滤器) 细菌<0.005 cfu/mL (需配特制终端过滤器) 3.3.5 热源含量: <0.001EU/mL (需配特制终端超滤器) 3.3.6 RNases (核糖核酸酶) <1 pg/mL (需配特制终端超滤器) 3.3.7 DNases (脱氧核糖核酸酶) <5 pg/mL (需配特制终端超滤器) 3.3.8 Protease(蛋白酶) <0.15 ug/mL (需配特制终端超滤器) 3.3.9 流速 <2L/min 3.4 内置185nm紫外灯，用于氧化有机污染物及细菌的灭活； 3.5 所有过滤柱及终端过滤器均具有RFID射频识别技术，可自动识别类型和使用状态； 3.6 可选0.22um、0.22um无菌、痕量/超痕量有机物分析用、去热源/RNA酶/DNA酶、去内分泌干扰物、去挥发性有机物的终端超滤器； 3.7 水箱内置空气过滤器及可选的自动消毒模块，并配有265nm无汞紫外灯，防止水箱内及水箱壁滋生细菌及微生物膜； 3.8 水箱内置溢流传感器及压力传感器，防止水箱过载而对水质产生污染； 3.9 水箱顶部采用超大顶盖设计，箱体采用PE聚乙烯材质，确保水流快速排出及便于打理； 3.10 系统安装灵活，主机、触控屏、水箱均可根据需求安装于台面或挂于墙面； 3.11 取水臂可任意安装于主机两侧或挂于墙面，最远可置于主机3米处使用； 3.12 取水臂可切换3种取水流速或设置定量取水，定量体积可设100ml至25L； 3.13 取水臂自带智能指示灯，可快速提示系统电源、水质状态及系统状态； 3.14 7英寸彩色触控屏，可显示实时水质参数、过滤柱状态及报警提示、系统参数设定、取水体积设定等； 3.15 取水完毕后系统将自动检测超纯水的电阻率、温度、TOC值，并实时显示； 3.16 系统自带中文等多国语言，具有更换预滤芯、滤膜、纯化柱和系统自动清洗等维护信息提示功能； 3.17 系统配有以太网及USB端口，可远程监控、实现无纸化数据管理或将数据轻松导出； 4.质保期≥3年。
3 | 液氮罐 | 台 | 3 | 6 | 18 | 1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料。 2、液氮容量：≥110 3、液氮罐瓶颈: ＜22cm 4、标配不少于4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管约为4000个 5、冻存架采用悬挂及隔箱设计，具有适合手工和计算机库存管理的索引，减少存取样品的时间。 6、罐体高度*直径: ≤ 96*56cm 7、空罐重量：≤38kg 8、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 9、质保期≥3年。
4 | PCR仪 | 台 | 2 | 12 | 24 | 技术参数: 1.反应模块：0.2ml×96孔反应模块，适合96孔板、8联管、单管等标准耗材； 2.仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peliter半导体； 3.样品反应槽材质：纯银镀金槽，热传递效果更佳，并具有抗腐蚀防氧化特性； 4.标配为高速反应模块，其最大变温速率：≥8℃/S,能提高工作效率 5.模块种类：具有96孔合金模块、96孔纯银镀金模块、384孔模块、60孔x0.5ml模块等供选择，模块更换方便快捷 6.仪器控温准确性：≤±0.1℃ 7.仪器控温均一性：≤±0.15℃ 8.带有温度梯度功能，可同时对≥12个不同的温度点进行反应条件优化，温度梯度跨度不小于40℃ 9.具有不少于两种温度梯度设计模式：线性温度梯度和随机温度梯度模式 10.热盖温度可调，最高不低于110℃ 11.具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使得样品管上方温度始终高于样品温度； 12.彩色触摸屏，水晶屏幕，无反光; 13.具有USB和网络接口，并可通过网络接口连接电脑进行软件升级 14.用户特异性的程序快速启动功能：每个用户可快速启动自己最近使用过的5个程序 15.程序运行显示方式可在表格式和图形式之间互相自由切换。 16.静音技术：运行时最大声音不超过45分贝,为实验室提供安静舒适的工作环境 17.仪器具有独立孵育模块功能，可快速的进行实验室常规孵育实验 18.具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性； 19.有断电自动重启功能 20.屏幕操作软件语言可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯 21.质保期≥3年。
5 | 离心机（制冷） | 台 | 1 | 12 | 12 | 1. 最高转速：15000rpm ；最大离心力：25000xg 2. 最大容量：4×400mL 3. 独特的防生物污染转头保证优异的安全性和方便性。 4. 转头可高压灭菌 5. 驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：小于50dBa 6. 控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单 7. 加速：12秒 8. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心 9. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 10. 时间设置：1-99分钟，增量1分钟 11 温度设置：-9~40℃，增量1℃，带预冷程序 12.质保期≥3年。
6 | 冰冻切片机 | 台 | 1 | 10 | 10 | 1、高性能压缩机制冷，保障样本冷冻迅速； 2、切片厚度：0-100μm；设置范围： 当设定值为0μm ～20μm时，步进量为1μm 当设定值为 20μm ～50μm时，步进量为2μm 当设定值为 50μm ～100μm时，步进量为5μm 3、修片厚度：0μm～600μm；设定范围： 当设定值为1μm ～50μm时，步进量为5μm 当设定值为 50μm ～100μm时，步进量为10μm 当设定值为 100μm ～600μm时，步进量为50μm 4、具有回缩功能，调节范围：0-200μm ，可设步进量5μm； 5、水平行程：25mm；垂直行程：59mm； 6、样本进样速度：两档可调，300μm/s、900μm/s； 7、冷冻室温度范围：-35℃～40℃可调。 8、冷台最低可达到-40℃； 9、冷台一次冷冻样本数量≥20个； 10、具有2个半导体快速制冷点，最低温度可达-60℃； 11、最大样本尺寸：55mm x 55 mm； 12、样本托：标配≥2种规格大小，方便放置不同大小样本；样本托颜色≥4种，方便区分不同样本（提供实物图片）； 13、冷台具有无霜设计，避免结霜对切片进程的影响 14、样品定位：X轴和Y轴12°定位，Z轴360°旋转； 15、人机交互：采用7英寸彩色液晶触摸屏，任何参数和功能设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定，简单直观； 16、具有左侧按键面板：可边切边调节切修片参数及样本前进与后退，操作方便快捷； 17、手轮操作顺滑轻便，并带有手轮锁定装置； 18、标配自动预约休眠、除霜功能； 19、具有烘烤化霜功能，可将箱体加热至40℃，高效彻底除去箱体内部的凝结霜； 20、标配自动UV消毒功能，有效控制箱体内的细菌繁殖； 21、具有专用的玻片放置区，方便快速取用玻片； 22、具有防雾玻璃面板，可全面加热，严格保障玻璃窗不结霜。 23、整机一体化注塑成型，人体工程学设计，无死角，易清理。 24、具有第三方机构的检测报告 25.质保期≥3年。
7 | 高温灭菌锅 | 台 | 2 | 5 | 10 | 一、性能参数： 1、具有特种设备制造许可证、医疗器械注册证 2、随机附带压力容器质量证明书（包括压力容器产品合格证、特种设备制造监督检验证书、设计蓝图等） 3、GLP/GMP检测规则对应 4、高性能，操作简单，标准配备全机型冷却风扇，缩短降温时间，提高工作效率，大幅缩短等待时间 5、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，其操作简单，可通过简单的操作，快速设定各种灭菌程序，无论是常规灭菌还是培养基（或液态）灭菌，亦或是培养基的溶解都能快速简单设置完成。除此以外，还可以设定任意工程，进行重复运行 6、7英寸超大触摸屏位于盖子前侧，容易查看，方便使用 7、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定结构），节约占地空间 8、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分 9、搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员 10、灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；设计使用年限20年；设计压力0.42Mpa，设计温度151℃ 11、温度控制、显示精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程） 12、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀均可方便的拆卸，以便校验 13、使用环境温度：5-40℃ 14、排气阀两个：全开放用和慢开放用各一个 15、其他配置用接口：试料传感器接口（1/4），记录仪传感器接口（1/4），压力表接口 16、冷却风扇：轴流风扇马达 17、电源/额定电流：AC220V±22V，11.5A 18、加热器：110V，1210W×2 19、控制器：微电脑PID控制，对话型输入形式，避免重复输入；上下键数码设定/显示 20、计时·计时分解功能： 设定时间： 1分~99时59分，分辨率：1分；设定时间：100时~999时，分辨率：1时 21、运行模式：器具灭菌模式、液体灭菌模式、灭菌保温模式、溶解保温模式、手动操作模式 22、其他功能：锁键功能，预约功能，记忆功能，预热功能，强制冷却功能，模式锁定功能，故障发生记录功能，累积时间、累计运行数,时刻显示，操作音ON/OFF设定功能， 23、安全装置：灭菌传感器异常、灭菌SSR短路、灭菌加热器断线、防止空烧（液体膨胀式）、缸体温度过升报警、超压报警、记忆异常、盖锁异常、压力安全阀、漏电保护开关、倡导以人为本的安全、环保理念 24、外形尺寸：W520ХD660ХH881mm 25、罐内有效尺寸：内径370ХH470mm 26、罐体有效容积：50L 27、本体重量：约97kg 28、备品备件和零部件国内均有大量库存，国内大中城市7天到货 二、配置： 1、立式压力蒸汽灭菌器 1台 2、附属品： 提篮 2个 蒸汽接水杯 1个 冷却水壶 1个 加热器挡板 1个 过滤塞 1个 排水管 1根 抱箍 1个 灭菌测试卡 1套 三、质保期≥3年。
8 | 小型离心机 | 台 | 2 | 3 | 6 | 1. 最高转速：≥13000rmp ；最大离心力：≥16500xg 2. 最大容量：24*1.5/2ml 3. 转头标配防生物污染盖。 4. 转头可高压灭菌 5.无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：＜53dBa 6.电脑控制系统大屏幕显示 7. 加速：＜13秒 8. 运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心 9. 安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护 10. 时间设置：1-99分钟，增量1分钟 11 温度设置：-9~40℃，增量1℃ 12.尺寸：330*295*445（mm） 13.质保期≥3年。
9 | 组织匀浆机 | 台 | 1 | 6 | 6 | 1、应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡 2、 15秒内处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器 3、 可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管 4、 触摸屏显示,可以方便直观的操作 5、 可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式 6、 模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰 7、 进料尺寸：无要求，根据适配器调节 8、 制冷功能：有，-30度至37度可调 9、 控温精度：+ 0.5度 10、 开盖运行保护：电磁锁定 11、 出料粒度：~5µm 12、 研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 13、 带自动中心定位的紧固装置 是 14、 均质速度与时间： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定； 15、 转速范围：1000rpm-7000rpm； 16、 研磨球直径： 0.1-30mm 17、 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 18、 加速： 在2秒内达到较大速度 19、 减速： 在2秒内达到较低速度 20、 噪音等级： <55db 21、 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 22、 具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力 23、 适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢 24、 带自动中心定位的紧固装置 工作时安全锁，全程保护 25、 研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆 26、 仪器尺寸： 700毫米*380毫米*500毫米 27、 仪器重量：75公斤 28.质保期≥3年。
10 | 烘箱 | 台 | 3 | 2 | 6 | 1、简易操作，定值运行、程序运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现； 2、可通过专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； 3、通过辅助菜单键，可实现过升防止器、偏差修正、按键锁定等操作； 4、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器断线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； 5、方式：强制风循环； 6、使用温度范围：RT+10～260℃； 7、温度调节精度：±1.0℃（at210℃）； 8、温度分布精度：±2.5℃（at210℃）； 9、内装：SUS304不锈钢板； 10、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装； 11、断热材：玻璃纤维； 12、加热器：不锈钢加热管1.5KW； 13、排气口：Φ30mm×2，上面； 14、温度控制方式：PID； 15、温度设定方式：专用的功能菜单键及上下键实现数码设定； 16、测定温度显示：绿色4位LED，数码显示； 17、设定温度显示：红色4位LED，数码显示； 18、定时器：1分～99小时59分以及100～999小时50分（带定时等待功能）； 19、运行功能：定值运行、程序运行、快速自动停止、自动开始运行；程序运行：3段30步（30步×1、15步×2、10步×3）； 20、附加功能：偏差修正功能、按键锁定功能、停电补偿功能； 21、传感器：K型热电偶； 22、拥有自诊断回路（温度传感器异常、加热器短线、自动过升防止功能、SSR短路）、过升防止、过电流漏电保护开关、按键锁定等安全功能； 23、内尺寸：600×500×500mm（宽×深×高）； 24、内容积：150L； 25、外尺寸：710×651×870mm（宽×深×高）； 26、棚板承重：15kg/层；棚板层数：13层；棚受间距：30mm； 27、透明式观察窗； 28、电源：AC220V 7A；重量：约65kg； 29、附属品：不锈钢冲压网板2件；棚受4件。 30.质保期≥3年。
11 | 生物操作台 | 台 | 2 | 2 | 4 | 1、外部尺寸（宽*深*高mm）：1020*737*1643 2、工作区尺寸（宽*深*高mm）：900*640*520 3、照明度（Lx）：≥300 4、震动幅值：≤5μm 5、垂直流设计：高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护。 6、采用知名品牌高效过滤器（HEPA），对于直径0.3μm的微粒过滤效率不低于99.995%，洁净度符合ISO 5级标准，更洁净更安全。 7、平衡式滑动前窗，防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强。 8、分体式底架、柜体：底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动。 9、不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于清洁消毒。采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。 10、人体工学设计，人性化台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳。 11、紫外灯和前窗关闭互锁：前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害。 12、一键式预约杀菌：紫外杀菌延时启动，用户远离紫外线伤害；紫外灯定时关闭，方便用户使用。 13、采用微电脑智能控制面板，5寸LCD高清大屏，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷。 14、标配一个万能插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 15、资格证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证及医疗器械产品注册证（产品具体型号必须要在医疗器械注册证中有具体体现） 16.质保期≥3年。
12 | 制冰机 | 台 | 1 | 2 | 2 | 1) 采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。 2) 箱体隔热层为无氟发泡，保温效果好，内胆为无氟抑菌型，节能环保。 3) 采用优质高效R134a无氟压缩机，零部件均经SGS公司检测，符合欧盟RoHs环保指令要求。 4) 所用电器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全认证，认证零部件，安全可靠。 5) 制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片， 控制可靠，运行平稳。 6) 采用意大利技术的Haitec二级减速器，噪音低，运行平稳可靠。 制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。 7) 螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。 8) 独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无殘水、节水节能。 9) 有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 10) 所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 11) 前部设有电源开关和功能指示灯，周到详细的操作说明，使用直观方便，各项安全指标均经电性能测试通过，安全放心。 12) 出厂前长时间的制冰性能检测和调试，保证了产品卓越优良的性能。 13) 雪花形冰广泛应用于医院、学校、实验室、科研所等场合以及超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业，应用范围广。 14.制冰量 (kg/24h)： 100 15.储冰量 (kg)： 35 16.冷凝方式 ：风冷 17.耗水量(L/H) ：≤4.1 18.压缩机/制冷剂： 进口无氟/R134a 19.箱体外壳 ：不锈钢 20.输入功率(w)： 420 21.箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm) ：635X611X945 22.包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)： 712X690X994 23.净 重(Kg)： 70 24.毛 重(Kg) ：76 25.冰 型 ：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 26.质保期≥3年。
13 | 多道移液枪（8道） | 把 | 5 | 1.2 | 6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道和12道）量程范围：10-100ul，可变量分别为：0.10ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 2.质保期≥3年。
14 | 多道移液枪（12道） | 把 | 5 | 1.3 | 6.5 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道和12道）量程范围：0.5-10ul，可变量分别为：0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 2.质保期≥3年。
15 | 超低温冰箱（-80C） | 台 | 1 | 15 | 15 | 1、内部容积：不小于 816升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 600 个。 2、单位样品量储存占地最小化。 3、工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，具有控制探头，工作温度设定点可调节。 4、制冷系统: 2台工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟。 5、制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷和丙烷 ，节能环保。 6、整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。 7、创新的超薄保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。 8、标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于352分钟。 箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。 9、标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重不小于110KG。 10、四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。 11、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 12、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。 13、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。 14、冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。 15、重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 16、用户界面：不小于5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。 17、具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。 18、通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。 19、控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。 20、控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。 21、标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 22、完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及远程报警接口。 23、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过50.5dBA。 24、可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温。 25、可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求。 26、具有温度无线监控系统； 26.1、B/S系统架构，云端存储数据，无需安装客户端，授权用户可通过浏览器、微信登录账户操作和访问系统。 26.2、系统支持中英文界面，全球用户均可实现短信注册、密码找回及接收短信报警信息功能。 26.3、系统支持温度、湿度、液氮罐液位、氧气浓度、二氧化碳、大气压、负压、空气颗粒物、设备电源等指标的物联网化监控管理。 26.4、系统可以增加配套智联指纹锁实现关键储存设备的使用权限物联网化管理和过程记录追溯。 26.5、系统可与样本管理系统、LIMS系统、实验室安全管理系统无缝对接使用。 26.6、系统首页可图形化集中展示监控报警状态和监控报警记录；可快速进行报警处理。 26.7、监控管理支持图形化和列表式展示，可自定义排序或根据收藏、名称、绑定时间等条件排序，可快速查看在线、离线监控，也可根据各种状态进行高级搜索。 26.8、监控数据曲线支持曲线图和柱状图展示和下载，可设置该监控的上、下线值，快速查看周期内监控整体状态。 26.9、系统可以设定温度、电压、液位异常报警，报警频次可以自行设置，可设异常恢复通知，报警可以同时实现语音、邮件、短信、微信同步，且同时送达号码不受限制。 26.10、系统可设置监控离线报警及恢复通知。 26.11、系统可设置监控趋势报警和趋势解除报警。 26.12、系统可设置监控定时通知，告知用户当前监控状态。 26.13、监控数据有数据日报、数据导出等功能，日期、时间节点、监控选择等可以自行设定，所有报表均可导出EXCEL和PDF格式。 26.14、系统支持数据定期邮箱自动备份，备份对象和监控数量不受限制。 26.15、系统自动生成符合QA管理的数据报告，报告内容包含：周期内数据的最大、最小、平均值，数据超出设定上下限阈值的次数及时长、数据曲线图及详细数据列表，方便存档和追溯管理。 26.16、系统具有数字签名和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR PART 11管理规范要求。 26.17、系统支持公告发布和查看。 26.18、系统支持详细操作日志、登录日志和审计日志，可批量导出，方便存档和追溯管理。 26.19用户管理可以自主添加、修改二级用户，对系统内用户按角色进行分类管理，赋予不同的查看、操作权限等。 26.20、系统自带大屏展示功能，可将系统内所有的监控设备集中滚动展示。异常设备自动颜色突出，报警信息及设备区域等同步滚动展示，大屏展示内容信息支持自定义编辑。 26.21、可通过微信公众号及微信小程序登陆平台查看监控实时数据，并可通过微信小程序查看监控数据列表及曲线，添加监控报警策略及报警快速处理。 26.22、系统可与大屏声光报警器数据互通互联，通过声光报警期即可实时查看液氮罐液位、温度、电压等信息，并可查看数据列表及曲线信息。发生报警后报警记录自动保存可供查看及追溯。声光报警器支持一键静音。 26.23、温度无线传感器采用物联网Lora技术及低功耗技术，有效传输距离可达200米，内置可充电锂电池，一次充电可达1年以上工作时间。 26.24、温度可靠测量范围：-200℃~200℃（±2℃）。 26.25、无线数据中继器采用物联网Lora技术及低功耗技术，支持GPRS和WIFI两种网络连接方式，可同时接收和上传多个温度传感器数据，内置可充电锂电池，一次充电可达3天左右工作时间。 26.26、温度无线传感器与无线数据中继器在Lora信号有效范围内自适应、自匹配，无需进行任何匹配及网络设置。 26.27、无线数据中继器可监测电池剩余容量，低于指定容量后可通过语音、短信、邮件、微信方式发送电量告警信息。 27、仪器质保期≥5年
16 | 组织细胞破碎仪 | 台 | 1 | 8 | 8 | 1.应用范围: 动植物组织、细胞裂解，细菌，病毒裂解，细胞分离等。可用于难处样品如鼠股骨、肿瘤和皮肤的处理； 2.原理：采用专利的撞击技术，金属球在旋转过程中不断撞击样品管底部，样品管内珠子与样品发生剧烈搅拌和碰撞，使样品匀浆； 3.操作方式：全触摸屏操作； 4.通量：24x1.5mL管； 5.处理时间:1-5min可调，或15s、30s瞬时处理； 6.转头速度：从低速漩涡混合到高速剧烈振动12档可调； 7.制冷：采用内部空气循环制冷，最大限度的避免核酸、蛋白质等生物活性物质的降解； 8.采用24伏直流马达，产热量小，除转头外，无其它活动部件，使用寿命更长； 9. 样品管：可使用聚丙烯材质扣盖样品管，推荐使用1.5/2.0mL Eppendorf®Safe-Lock™扣盖管，无需专用耗材； 10.提供优化过的protocol及各种尺寸和材质的研磨珠满足处理不同样品的需要； 11.提供启动试剂盒，含多种规格的玻璃珠、氧化锆珠和不锈钢珠共8种,用于处理不同的样本 12.质保期≥3年。
17 | 恒温培养箱50L | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.产品特点： 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 温度偏高或偏低及超温报警。 2.技术参数： 2.1电源电压：AC220V 50HZ 2.2控温范围：RT+5～65℃ 2.3温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃2. 2.4温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 2.5工作环境温度：+5~35℃ 2.6输入功率：300W 2.7容积：50L 2.8内胆尺寸(mm)W×D×H：415×360×355 2.9外形尺寸(mm)W×D×H：690×500×500 2.10载物托架(标配)：2块 3.质保期≥3年。
18 | 单层恒温摇床 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 | 1、一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间； 2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠； 3、具有超温报警功能及异常情况自动断电； 4、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 5、中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况； 6、外壳采用静电喷塑，流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀； 7、每层独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层； 8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 9、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰； 10、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷； 11、具有紫外线灭菌功能； 12、摇床内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专业工具，清理方便； 13、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转； 14、拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存 15、配备高质伺服电机，10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强； 16、独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 17、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求； 18、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶(需提供实物图片)； 19、空载振荡频率：10-350rpm（第三层10-300rpm） 20、振荡频率精度：±1rpm 21、摇板振幅：Ф26mm 22、温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃） 23、温度调节精度：±0.1℃ 24、温度均匀度：±0.6℃（at37℃） 25、最大容量（不锈钢夹具） 单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5； 26、最大容量（塑胶夹具） 单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000mlx5，三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板； 27、摇板尺寸（长×宽）：单层575mm×465mm 28、外形尺寸（长×宽×高）：一层920×700×600mm 29、空载重量（约）：一层121kg 30、噪音：低于55dB 31、夹具板到顶部距离：340mm 32、颜色：乳白色箱体 33.质保期≥3年。
19 | 4度药品保存柜 | 台 | 4 | 1.5 | 6 | 1、箱体整体优质冷轧钢板，内胆为喷涂冷板。 2、有效容积≥330L3、微电脑控制系统，温度数字显示，精度达到0.1℃；箱内温度稳定在2℃~8℃范围内； 4、标配USB存储模块，滚动存储8000条温度数据； 5、国际知名品牌压缩机，制冷快，噪音低； 6、铜管铝翅片式蒸发器，确保箱内温度恒定； 7、完善的声光报警，高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警； 8、温控器密码保护，防止更改运行参数；门体配锁; 9、断电保护：延时启动功能，避免线路超负荷； 10、双层中空钢化玻璃门，电加热，防止冷凝水； 11、宽电压带，适合190~240V电压下使用； 12、标配测试孔，方便监测或采集数据； 13、高度可调节搁架； 14、万向脚轮设计； 15、内置LED节能照明灯 16.质保期≥3年。
20 | ﹣20度冰箱 | 台 | 4 | 2.5 | 10 | 1、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 2、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在-15℃~-25℃范围内； 3、适应ST（38℃）环境温度，为试剂、药品、样本等提供可靠的存储温度。 4、原装进口压缩机，环保高效碳氢制冷剂； 5、蒸发器采用传热高效铜管，预埋在内箱壁上，以传导方式制冷，节省内部空间； 安全保障： 6、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能； 7、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式； 8、温控器密码保护功能，防止调整运行参数； 9、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免线路负荷过载。 10、宽电压带，适合190~240V电压下使用； 11、304不锈钢内胆； 12、安全门锁设计，确保存放物品安全； 13、标配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 14、高度可调节搁架设计； 15、万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备； 16、有效容积≥370L 17.质保期≥3年。
21 | 掌上离心机 | 台 | 2 | 1.5 | 3 | 1.最大处理量:12x2ml 2.最高转速 12500 rpm(100rpm 步进) 3.最大离心力 9800xg(100xg 步进) 4.离心时间设定: 1s-30min(1s 步进) 5.可选择标准离心或者Quick Spin 快速离心 6.背光显示屏,清晰可见 7.可设定rpm 或rcf 运行 8.无需工具，可快速更换转头 9.安全性能：不平衡及倾斜自动停机，互锁式安全门锁，当机器运行时无法开启腔门 10.运行安静、噪音小(51dB-53dB) 11.设备配置 12.掌上离心机一台 13.12×1.5/2.0 mL 转头 14.32×0.2 mL 转头 ( 单独或4×8 条板) 15.12 支 0.2 mL 适配器 16.12 支0.5 mL 适配器 17.通用接头110-240V 50/60 Hz，带 4 个可更换插头 18.质保期≥3年。
22 | 分析天平 | 台 | 1 | 5 | 5 | 1．主要技术参数 1.1量 程：220g 1.2可读性：0.1mg 1.3重复性：0.1mg 1.4线 性：0.2mg 1.5全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，保证称量结果的可靠性； 1.6智能彩色触摸屏； 1.7直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面； 1.8全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷； 1.9 接口可直接将数据传输到程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议； 1.10具有数据中断功能，当检测到称重结果低于USP最小称量量限制、天平不水平和天平未校准时时，暂时中断至打印机、计算机的数据传输： 1.11具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整； 1.12 按照USP最小样品量要求监控天平的合规性； 1.13具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源； 1.14机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 1.15可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底； 1.16可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作； 1.17密码保护功能，防止数据被篡改； 1.18更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等； 1.19可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式； 2．配置清单 2.1主机一台； 2.2电源适配器一个； 2.3防风罩一个； 2.4秤盘一个； 2.5中文操作说明书一份。 3.质保期≥3年。
23 | pH计 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.测量范围：-1.99 至 19.99； 2.可读性：0.01； 3.准确度：±0.005 mV； 4.测量范围：-1999.9 至 1999.9； 5.可读性：0.1； 6.准确度：±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)； 7.测量范围：-5.0 至 105.0； 8.可读性：0.1； 9.准确度：±0.2； 10.校准：最多三种缓冲液； 11.自动识别16种缓冲：2, 4, 7, 10, 12,1, 3, 6, 8, 10, 13,1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46； 12.电极校准斜率范围：90% - 105%； 13.自动/手动温度补偿：（ATC/MTC）； 14.可选的测量单位： pH、 mV 和 RmV（相对mV值）； 15.历史测量数据可存储 400组，包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿； 16.历史校准数据可存储 30组，包含测量时间，电极序列号，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率； 17.日志数据可存储50组，记录每一次的修改，PDF输出； 17.用户设置 5个用户，包含1个管理员和4个普通用户，管理员可以设置用户使用设备的权限，以免设备设置被随意修改，管理员可以设置/删除用户信息； 18.每个用户都可设置单独的使用密码； 19.配置清单：主机1台、PH电极1套、支架1个、缓冲液1套、电源线1条、操作说明书1份。 20.质保期≥3年。
24 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 一、技术要求 1、显示方式：仪器采用7寸TFT触摸屏显示，高分辨率； 2、具有超温、过载和时间报警功能； 3、超声时间、功率连续可调，稳定性好； 4、可适用小体积样本的处理； 5、频率：20～25 KHz； 6、功率：≥1000W（20W-1000W可调）； 7、标配变幅杆（mm）：Ф6； 8、可选配变幅杆（mm）：Ф2、Ф3、Ф10、Ф15； 9、破碎容量：0.5～600 ml； 10、占空比：0.1～99.9%； 11、温度报警：0～99.9℃； 12、定时：1～999 min； 13、存储数据：≥20组； 14、工作模式：点动/连续； 15、隔音箱装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计。 二、配置要求： 1、主机1台； 2、隔音箱1个； 3、TC4换能器1个； 4、Ф6 mm钛合金变幅杆1根。 三、质保期≥3年。
25 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.最大搅拌容量(H2O,公升)：15 2.搅拌转速，无极调速(rpm)：200~1800 3.加热功率(Max.,W)：750W 4.输入功率(Max.,W)：800W 5.溶液控温范围(℃)：— 6.工作盘控温范围(℃)：RT+5～450℃ 7.温度控制精度：±15℃ 8.工作盘面尺寸(mm)：180×180 9.外型尺寸(W×D×H)(mm)：210×330×130 10.单机重量(KG)：4.5 11.质保期≥3年。
26 | 涡旋振荡仪 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.转速范围 2800 2.转速显示 无显示/刻度 3.震荡方式 圆周 4.运行模式 点动/连续运转 5.振荡直径 4mm 6.电机输入功率 60w 7.功率 60w 8.外观尺寸 170x120x140（mm） 9.标配 耐磨标准头，配备12孔1.5m试管适配器 10.电压 220V 50/60HZ 11.质保期≥3年。
27 | 凝胶电泳仪 | 台 | 1 | 1.3 | 1.3 | 一．配置： 1.水平槽槽和盖1个； 2.紫外透射槽1个 ； 3.铺胶门1个； 4.制胶板1个； 5.梳子（8-和15-孔）。 二、性能指标： 1带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，规格：15x25cm； 2.多种不同大小的手铺胶选择； 3.适合所有需要的电泳梳，多通道移液器兼容电泳梳、高度固定的drop-in电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳； 4.更换简便的电极夹。 三、质保期≥3年。
28 | 蓝光切胶仪 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.安全无损:避免紫外线对人体皮肤和眼睛的伤害，以及紫外线辐照引起的核酸片段断裂、交联或替换; 2.适用性广:兼容的荧光染料有GeneGreen, GelRed, GelGreen, SYBR Greenl, SYBR Safe, Goldview, SYBR Gold,SYPRO Ruby,SYPRO Orange, SYPRO Tangerine, eGFP, Cy2, FITC, EB; 3.操作简单:将样品放置于黑色切胶区域，打开开关，光源均匀激发凝胶片，即可看到明亮条带进行切胶，低背景干扰; 4.寿命长:蓝光LED采用进口芯片和黄金丝，使用寿命超过60,000小时; 5.体积小:超薄，轻便，节省空间，用完可以塞进抽屉里; 6.人性化设计:凝胶滤板可多角度旋转，方便切胶。 7.波长:470 nm 8.切胶面尺寸:190x 112 mm 9.蓝光LED寿命:>60,000 h 10.蓝光LED照射方式:矩阵底部透射 11.底座设计平板 12.材料：琥珀色滤光器由金属框架包裹 13.滤光片角度琥珀色滤光片0-45°可调 14.变压器DC 12V, 2A 15.输入电源 AC220V,50/60HZ 16.外观尺寸(mm)220x220x35 17.仪器重量（kg）1k 18.质保期≥3年。
29 | SDS-PAGE电泳仪 | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、硬件性能 1.1.功能涵盖：凝胶成像，化学发光成像，光密度成像，Stain-Free免染成像等，应用范围包括但不仅限为： 1.1.1.核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar。 1.1.2.蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton。 1.1.3.印迹膜：Chemiluminescent、fluorescence、 Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange，Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625。 1.2.CCD检测器：芯片性能增强型CCD检测器，分辨率6.1M pixel（2,758x2,208）。 1.3.CCD经冷却至绝对温度（-25℃），冷却系统：Peltier。 1.4.425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：70％，绝对Q/E峰值：75%@525nm 1.5.CCD暗电流：0.002 e/p/s；CCD读出噪音：6 e-rms 1.6.使用f/0.95快速对焦镜头，提高进光量的同时完成自动聚焦。 1.7.自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦。 1.8.16bit或8bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级。 1.9.智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能。 1.10.三种样品托盘设计：Blot/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、多色荧光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料）。 1.11.光源：反射白光，透射紫外。 1.12.最大成像面积 16.8 x 21 cm。 1.13. 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（4点）。 1.14.UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶。 1.15.自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式。 1.16.数据传输：USB及局域网。 1.17.累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 1.18.StainFree成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 2.主机软件功能 2.1. 12.1英寸触摸屏控制，提供两种只能自动曝光和手动曝光功能，多通道图像采集和合并功能。 2.2.化学发光时间梯度功能。 2.3.软件可编管理员选项，所有用户需要密码登陆。 2.4.数据保护，限制删除或限制USB传输。 2.5.图像输出：16-bit 或 8-bit SCN、TIFF、JPEG图像格式文件。 2.6.高级加密技术保护U盘操作不会导致绝大部分病毒感染内置电脑。 2.7.软件免费升级。 3.分析控制软件功能 3.1.全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括采集、优化、定量、分析图像及报告输出。 3.2.软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑。 3.3.软件可自由安装于多台电脑，同时分析。 3.4.显示过饱和像素保证精确定量。 3.5.添加各种格式的文字注释。 3.6.自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算。 3.7.相对含量百分数分析。 3.8.绝对浓度、密度计算。 3.9.图像观察及输出。 3.10.12种预设染料颜色标记显示及输出。 3.11.多幅图像合并显示并分析功能。 3.12.报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等。 3.13.图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.scn。 3.14.数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出。 3.15.配有软件操作指南flash。 3.16.软件免费升级。 3.17.中文版、英文版软件自由切换。 4.售后服务 4.1投标若为进口产品时必须出具厂家或者国内总代理商授权书或售后服务承诺书。 5.配置清单 5.1.成像主机1台 5.2.紫外凝胶盘1个 5.3.分析控制软件1套 5.4.电源线和说明书1份 6.质保期≥3年。
30 | 快速转膜仪 | 台 | 1 | 9 | 9 | 1.转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 2.转印速度：最快可在3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印。 3.程序使用方便：可选择快速预设程序，或手动输入转印条件; 4.电源：仪器自带整合型高电流电源 5.用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控 6.转印耗材可使用原装的快速转印包，最快可在3－7分钟内完成转印；同时兼容传统的半干转印耗材，可进行20-30分钟的半干转印; 7.仪器兼容原装的TGX预制胶，也适合各种类型的自配蛋白凝胶。 8.电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。 9.坚固耐用：耐用的聚碳酸酯外壳；阳极镀铂和阴极不锈钢能够重复使用，且便于清洗；使用周期试验弹簧确保了可重现性；紧凑型手柄设计，便于移动。 10.配置清单 10.1.成像主机1台 10.2.紫外凝胶盘1个 10.3.分析控制软件1套 10.4.电源线和说明书1份 11.质保期≥3年。
31 | 脱色摇床 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、电源：220V 2、功率：35W频率： 3、20～240转/分 4、旋幅：回转半径15mm 5、托盘：320×265mm 6、外观尺寸：370×335×145mm 7、产品特色：中英文液晶显示，触摸式控制键，数字定时功能 8.质保期≥3年。
32 | 加热制冷混匀金属浴 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1控温范围 ；-10 ℃～ 100 ℃ 2升温时间：≤25 分钟（ 20 ℃ -100 ℃） 3降温时间:≤25 分钟（ 20 ℃ -0 ℃） 4控温精度 :≤±0.5 ℃ 5显示精度:0.1 ℃ 6模块温度均匀性 :≤±0.3 ℃ 7最大功率:200W 8时间设置:99h59min 9质保期≥3年。
33 | 水浴锅 三个控温模块的那种 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1、产品特点 2、采用不锈钢内胆，外观新颖美观。 3、数显、微电脑控制，带定时功能。 4、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 5、采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁。 6、设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 7、电源电压：AC220V 50HZ 8、输入功率：750W 9、控温范围：RT+5～99℃ 10、恒温波动度：±0.3℃ 11、分辨率：0.1℃ 12、容积：2.1L×3 13.质保期≥3年。
34 | 水浴锅 能放下1L蓝盖瓶且有盖子 | 台 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1、采用不锈钢内胆，外观新颖美观。 2、数显、微电脑控制，带定时功能。 3、超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。 4、电源电压：AC220V 50HZ 5、输入功率：600W/800W/1000W 6、控温范围：RT+5～99℃ 7、恒温波动度：±0.5℃ 8、分辨率：0.1℃ 9、容积：22L 10.质保期≥3年。
35 | 加样枪100-1000μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围： 100-1000ul；可变量分别为：1.00ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 1.9 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年。
36 | 加样枪20-200μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围： 20-200ul；可变量分别为：0.20ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年。
37 | 加样枪10-100μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围：10-100ul；可变量分别为：0.10ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年。
38 | 加样枪1-20μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围：0.5-10ul；可变量分别为：0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年。
39 | 加样枪0.5-10μl | 支 | 5 | 0.2 | 1 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4单通道量程范围：0.5-10ul；可变量分别为：0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 >10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 2.质保期≥3年。
40 | 加样枪0.1-2.5μl | 支 | 5 | 0.12 | 0.6 | 1技术规格 1.1移液器下半部分部件可清洁消毒。 1.2数字显示方式：数字显示窗口，清晰易读。 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳。 1.4单通道量程范围：0.1-2.5ul；可变量分别为：0.05ul 1.6移液器出厂均附带校准证书。 1.7抗化学腐蚀性，抗UV。 1.8>10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命、减少维护需求。 1.9具有CE认证。 2基本配置 2.1手动移液器1支 2.2校准维护工具 2.3安全圆锥过滤器及镊子（仅>10ul型号配备） 2.4根据ISO 8655-6 标准重量测试法出具的QC证书 2.5快速操作指南 3.质保期≥3年。
41 | 多道移液枪（8道） | 把 | 3 | 1.2 | 3.6 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道和12道）量程范围：10-100ul，可变量分别为：0.10ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 2.质保期≥3年。
42 | 多道移液枪（12道） | 把 | 3 | 1.3 | 3.9 | 1技术规格 1.1高温耐受：整支可高温高压灭菌（121℃，1 bar， 20min） 1.2数字显示方式：数字显示，正面大读数框，清晰易读, 在操作过程中随时可观察到量程的数值 1.3卸除功能：独立的推出吸头系统，避免误操作及手部疲劳 1.4多通道（8道和12道）量程范围：0.5-10ul，可变量分别为：0.01ul 1.5采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作。 1.6抗紫外及化学腐蚀性 1.7内部部件隔热设计，防止因手掌温度传递导致实验数据误差。 1.8 多通道型号具有弹簧式吸头安装机构，用户可用最小的力将吸头密封到每个通道上。 2.质保期≥3年。
43 | 常温离心机（1.5 2mL） | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 | 1.采用单片机及驱动模块，配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机，最快升降速25秒，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。 2.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。 3.真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。 4.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈，可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。 5.后置不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。 7.集体积小巧及多种用途于一体的高速离心机，节约实验室有限台面空间。 8.采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。 9.10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 10.多规格航空锻造铝转子，适用于1.5mL至10mL离心管。 11.具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了ISO 9001（2015）认证及ISO 13485（2016）认证。 12.最高转速（r/min）≥16500 13.最大离心力（×g）≥18550 14.最大容量12×10 ml 15.定时范围1-99h59min 16.运行程序20个 17.控制及驱动系统交流变频电机，微机控制 18.总功率350 w 19.噪 音≤60dB 20.电 源AC220V 50Hz 21.重 量17 Kg 22.质保期≥3年。
44 | 常温离心机（15 50mL） | 台 | 4 | 1.8 | 7.2 | 1.采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块，配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机，运行稳定噪音低，提供舒适的实验室环境。 2.具备超速、超温、不平衡、 欠压、过压等多种预警功能，三级阻尼减震，特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果。 3.TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机，操作界面直观、简单，方便使用；操作菜单可提供多国语言版本（中文、英文、俄文、葡萄牙文）。 4.生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈（欧盟RoHS 2015/863），可避免气溶胶外溢，充分保证工作人员及实验室环境的安全。 5.后置奥氏体304不锈钢离心腔配合全钢喷塑外壳、一体冲压成型钢制前脸及三层钢制保护套等安保装置，既坚固耐用，又确保工作人员及实验室使用的安全。 6.采用静音机电一体化电机门锁，使用方便，只需轻轻合门盖，即会触发门锁系统，将门盖安全锁定。 7.10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序。 8.多规格航空锻造铝转子（仅限角转子）及多种聚酰胺纤维适配器可选，适用于0.2mL至100mL离心管或试剂瓶；可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板。 9.具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了ISO 9001（2015）认证及ISO 13485（2016）认证。 10.最高转速(r/min）16500 11.最大离心力(×g)18780 12.最大容量4×100ml 13.定时范围1-99h59min 14.运行程序20个 15.总功率500w 16.噪 音≤60dB 17.电 源AC220V 50Hz 18.质保期≥3年。
45 | 冰箱 | 台 | 6 | 0.5 | 3 | 1.产品尺寸(宽*高*深)mm700*1775*675 2.额定电压(V)220 3.额定频率(Hz)50 4.冷藏室容积(L)267 5.冷冻室容积(L)139 6.综合耗电量(kW·h/24h)0.79 7.噪声dB(A)38 8.额定电压(V)220 9.额定频率(Hz)50 10.质保期≥3年。
46 | 自动细胞计数器 | 台 | 1 | 10 | 10 | 1.工作条件 1.1.工作温度：10-40℃ 1.2.工作湿度：<80% (无冷凝) 2.技术指标： 2.1.仪器类型：一体机台式细胞分析仪，无需连接电脑，节省实验室空间； 2.2.处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度及其占总细胞数的比例、细胞活率、直径分布图和细胞显微图片； 2.3.既可全自动聚焦，也可手动调整焦距； 2.4.细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL； 2.5.微粒/细胞直径范围：5-60μm； 2.6.具有细胞Gating功能：可对不同尺寸的细胞亚群进行计数； 2.7.所需的样品体积: 10 μL； 2.8.细胞计数板可重复利用 2.9.程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改； 2.10.摄像机: 5百万像素，2.5倍光学放大； 2.11.仪器可通过wifi或cloud连接，传输数据。 2.12.仪器尺寸: 11.5 x 17.5 x 11.5英寸（宽 x 厚 x 高） 2.13.工作电源: 100–240 VAC，0.58 A（最高） 2.14.频率：50/60 Hz 2.15.电源输入：12 VDC，2.0A 2.16.重量：8磅 3.仪器配置及必备件 3.1 全自动细胞分析仪，1台； 3.2四种电源接头，一套； 3.3 一次性细胞计数板，1包（50个）； 3.4 USB drive，1个； 3.5 Quick reference card（QRC），1个 3.6 可重复细胞计数板 1个。 4.质保期≥3年。
47 | 电动移液枪 | 台 | 6 | 1 | 6 | 1、电动控制吸液排液，力度大小可通过调节调整轮或改变手指按压力度来控制。 2、在慢速轻触排液按钮时，可以实现重力排液。 3、具有可更换疏水膜设计，防止液体过吸对设备造成损坏。 4、具有指示灯和声音双重低电量提示。 5、可适配常规玻璃/塑料移液管。 6、折叠式支架，便于设备摆放。设备接有移液管时，用支架撑在桌面上无需担心移液管接触桌面。 7、人体工程学设计，轻松实现大容量移液。 8、厂家在中国具有CNAS认可的校准实验室，能够出具符合CNAS标准的校准报告。 9.质保期≥3年。
48 | 隔膜泵 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1、产品应用：隔膜真空泵是可以在无油状态下连续运转,噪音小,工作效率高,使用寿命长。可用作溶剂过滤装置的真空源，可配旋转蒸发仪，还有兼具真空泵和压缩机两种功能的泵，大大降低您的实验室采购成本。 2、产品特点：1、真空稳定，压力可调。2、体积小，重量轻。使用方便，无油，干净无污染。3、可持久稳定地工作，可连续24小时运作。4、维修和保养简单，可自行操作 3、技术参数： 3.1、抽气速度(L/min)：30； 3.2、极限压力(Mpa)：＞0.085（150mb）； 3.3、正压力（psi）：0； 3.4、级数：1； 3.5、电机功率(w)：180； 3.6、膜片材质：PTFE进口耐腐橡胶； 3.7、噪音(db)：＜50 4、装箱清单：1、主机1台；2、电源线1根；3、真空压力表（-0.1Mpa）1块；连接胶管（Φ7mm*Φ12mm*Φ800mm）1根；4、消音器1块 5、质保期≥3年。
49 | 细胞梯度冻存盒 | 个 | 8 | 0.15 | 1.2 | 1.高度（公制）：86 mm 2.直径（公制）：117 mm 3.材质：聚碳酸酯 4.类型：梯度降温盒 5.颜色：透明盒身，蓝色盖子 6.容量（公制）：2 mL 7.维持：18（1.0 至 2.0 mL 管） 8.温度范围：-1°C 9.质保期≥3年。
50 | 废液吸引真空泵 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1电源：AC100-240V,50/60Hz 2真空度：73.3KPa 3参考抽速：6L/min 4配置：主机一台、带开关的手持操作器一把、单道吸液头（可快速退枪头）一只、八道吸液头（可快速退枪头）一只、液体回收瓶一只、两孔吸液瓶盖一只、连接软管2米、阻水过滤器一只、操作器替换备件一组 5主机材质：工程塑料 6操作器材质：聚甲醛 7吸液头材质：聚甲醛 8吸液瓶盖材质：聚丙烯 9废液瓶材质：硼硅玻璃 10.主机：过滤吸液两用泵 11.阻水过滤器：有（PTFE，25mm，0.45μm） 12.离心管放置架：有 13.集水槽：有（收集吸液或清洗吸液头后的残留水滴） 14.吸液头规格：可搭配200微升一次性枪头 15.可否灭菌：操作器/吸液头/废液瓶/软管均可灭菌 16.灭菌方式：121℃，30min 17.主机尺寸：265×130×210mm 18.重量：1.3KG 19.质保期≥3年。
51 | 恒温培养箱160L | 台 | 1 | 3 | 3 | 1.产品特点： 模糊PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 温度偏高或偏低及超温报警。 2.技术参数： 2.1电源电压：AC220V 50HZ 2.2控温范围：RT+5～65℃ 2.3温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.5℃ 2.4温度均匀度：±1.5℃(37℃时) 2.5工作环境温度：+5~35℃ 2.6输入功率：600W 2.7容积：160L 2.8内胆尺寸(mm)W×D×H：500×500×650 2.9外形尺寸(mm)W×D×H：790×630×810 2.10载物托架(标配)：2块 3.质保期≥3年。
52 | 立式恒温摇床 | 台 | 1 | 6 | 6 | 1、LCD大屏幕背光液晶显示，参数设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作； 2、三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠； 3、静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果； 4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能； 5、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 6、中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况； 7、流线型外观，内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，防腐蚀，外壳采用静电喷塑； 8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行； 9、配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰； 10、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷； 11、具有紫外线灭菌功能； 12、双层摇板，使用空间大，立式设计，节省占地空间； 13、配备高质伺服电机，10rpm起转对样品剪切力小，控制速度精确、高速性能好、稳定性强； 14、独特定时除霜功能，1~250秒可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 15、配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器； 16、专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求； 17、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶(需提供实物图片)； 18、空载振荡频率：10-320rpm 19、振荡频率精度：±1rpm 20、摇板振幅：Ф26mm 21、温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃） 22、温度调节精度：±0.1℃ 23、温度均匀度：±1℃（at37℃） 24、最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9共两层； 25、最大容量（塑胶夹具）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9共两层；三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具； 26、摇板尺寸（长×宽）：485mm×485mm 27、外形尺寸（长×宽×高）：760×680×1280mm 28、空载重量（约）：188kg 29、噪音：低于55dB 30、下层夹具板到顶部距离：640mm 31.质保期≥3年。
53 | 厌氧工作站 | 台 | 1 | 26 | 26 | 1、配备内置快速转移闸，容量23L，一次可转移60个90mm平皿；转移闸内部尺寸(W x H x D)：290×250×320mm，转移闸内外门尺寸：250×250mm。转移闸利用N2吹洗，在60秒内顺利完成将样品或设备转出或转进工作站内。 2、转移仓内门采用独特机械式按压门锁，确保在冲洗转移仓时，空气不渗入箱体内。 3、单手操作转移闸的内门的开启与关闭，操作简单便捷。 4、可容纳900个90mm的平皿。 5、前面板可以整体取下，开口尺寸（宽*高）：740mm*470mm，内部深600mm，用于小型设备的出入，箱体的清洁。 6、厌氧采用双气模式（一瓶厌氧混合气体：10%H2，10%CO2, 80%N2，一瓶氮气）。 7、参数设置，设备状态监控及报警都在彩色7寸触摸屏上实现。 8、配备超声波加湿系统，全自动湿度控制系统，湿度控制范围：环境湿度-90%，具备低水位自动停止工作功能。 9、标配荧光灯，254nm紫外灭菌灯。 10、可选配内置HEPA（U16）过滤器，过滤效率达ISO14644-1 class 3等级标准。 11、标配高精度氧气指示，实时显示箱体内氧浓度值，精度0.01%。 12、氧控制范围，厌氧模式：低于50ppm。 13、温度控制范围：室温+3℃至52℃，显示精度0.1℃，均一度±0.3℃。 14、配备内置长袖套操作系统，全密封设计保证在进入工作站时100%不带入氧气；无需真空泵，避免外置长袖套操作长度不够且操作繁琐。 15、标配2个内置防水电源插座。 16、数据记录：带有USB接口的数据记录系统，可记录O2浓度、温度、湿度、进气时间，数据记录时间可长达30天。 17、报警系统包含：高低温报警，湿度范围超出报警，厌氧混和气、氮气低压报警，漏气报警；具备自动气体过流保护装置，连续进气超过5分钟，自动关闭进气电磁阀。 18、定时进气系统：配备定时进气系统，进气时间可任意设定，在触摸屏显示；快速模式时间可任意设定，在触摸屏显示。 19、配备高效钯催化剂，无需频繁活化，可使用4年。 20、设备外形尺寸：(L x H x D) 1380mm x 830mm x 800mm 。 21、主要配置：主机1台，内置长袖套1双，氧气传感器1套，超声加湿系统1套，培养皿架8个，荧光灯1个，紫外灯1个，催化剂（200g）3盒，调节剂（200g）3盒，润滑粉1瓶，内部电源插座2个，电源线1支，操作手册1套，安装调试附件1套。 22.质保期≥3年。
54 | 酶标仪（厌氧工作站用） | 台 | 1 | 25 | 25 | 1.1基本信息 1.2支持板架：6-384孔 1.3功能：吸收光检测、荧光检测、化学发光检测（辉光、闪光） 1.4测量模式：终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描 2.吸收光 2.1光源：氙灯 2.2检测器：PD 2.3波长准确性：2nm 2.4波长重复性（SD）：0.2nm 2.5半峰宽（FWHM）：＜2.5nm 2.6波长范围：200-1000nm，1nm步进 2.7测量范围：0-4 OD 2.8分辨率：0.0001 OD 2.9准确性：96-精确模式：±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]；±2.0% @ (2.0-3.0Abs] 2.10重复性：CV < 1.0%或SD＜0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]；CV < 0.5%或SD＜0.003 精确(0.0 - 3.0Abs] 2.11杂散光：0.1%@220nm 2.12线性：R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs] 2.13读数时间：96孔板：快速<15s 2.14检测系统：拥有同源参比光路通道系统，优化算法，保证检测数据更加准确稳定 3.荧光 3.1读数模式：顶读 3.2激发光源：氙灯 3.3检测器：PMT 3.4波长范围：EX：200-1000nm；EM：270-850nm 3.5滤光片EX/EM：方便装配的模块化滤光片（3组）（470/525nm、523/564nm、624/692nm） 3.6检出限：≤1pM 3.7线性动态范围：6 logs 4.化学发光 4.1检测器：PMT 4.2检出限：15amol/孔 4.3线性动态范围：6 logs 4.4串扰 ：≤ 0.005%（孔间干扰小） 5.振动&孵育 5.1振动模式：:线性、环形、双环形（3种速度可调并可选择rpm值，动力学过程中可执行背景振荡模式） 5.2孵育温度：RT+4℃ 至 45℃ 5.3温度均匀性：±0.5℃ @ 37℃ 6.软件 6.1孔扫描：单孔最多可测900个点 6.2用户界面：内置软件，独立使用 6.3软件界面：中文/英文 6.4屏幕尺寸：10寸液晶显示屏（分辨率：1920×1200）（通过LCD按键控制屏幕角度，适应操作习惯） 6.5可视化布：酶标板状态布局便捷，可直接设置未知、标品等 6.6用户管理系统：仪器内置可设置不同权限用户，账号安全保护 6.7标准曲线库：标曲储存，无需每次现做标曲，调用即可进行浓度判断 6.8内置多种算法：减去空白、标曲、定性、定量、质控、动力学、光谱分析；算法自定义：根据需求增加所需算法 6.9共享库：程序、结果、标曲共享 6.10操作显示：触屏输入，安卓系统，可外接键盘鼠标 6.11网络传输：检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器 6.12二维码扫描：程序、标曲及滤光片信息可通过二维码扫描导入仪器 6.13节能模式：设置任意时间，屏幕自动变暗，节约能量，任意按键退出节电模式 6.14数据容量：10GB，可存储大于20000条数据文件 6.15数据导出格式：Excel、PDF、CSV格式 6.16兼容性：支持PC软件，Win7至Win10 64位 7.质保期≥3年。
55 | 全自动组织脱水机 | 台 | 1 | 25 | 25 | 1、用户交互：全中文彩色液晶触摸显示屏≥12英寸，观察角度三挡可调，多角度显示更方便；主界面以动画方式显示脱水程序，清晰显示所有的步骤详情和进度。试剂布局和实际的试剂布局位置对应，方便查看。提供设备实际的试剂布局界面图片。 2、操作台面：操作台面采用大理石设计，表面光滑，方便日常清洁； 3、单个组织缸容量：≥300个组织包埋盒。 4、组织样本蓝：必须为方形不锈钢，至少具有≥2种不同规格大小可选，从而方便放置于不同大小的包埋机中； 5、组织缸开关盖方式：采用电子锁自动进行锁紧和打开，具有双重触发装置，确保缸盖锁紧的安全和可靠性；拒绝采用手动滑动或旋转式机械锁。 6、组织缸盖：缸盖可加热，室温-70°C可调，具有铁氟龙镀层，防止液体在缸盖内壁上发生冷凝，减少试剂的交叉污染，耐腐蚀，清洁方便。 7、液位监测：单个组织缸内具有≥3个传感器，检测液位精准可靠；可在一篮和两篮液位之间进行切换，匹配不同的试剂量，便于减少试剂用量；提供传感器数量证明图片。 8、传感器类型：拒绝采用光学液位传感器； 提高设备可维护性。 9、石蜡缸：石蜡缸≥4个，必须采用便于清洁拆卸的抽屉式结构，全部石蜡缸并排位于组织处理缸的正下方，便于石蜡的彻底排放；其中3个反应石蜡缸≥4L，1个备用蜡缸≥5L。 10、石蜡纯化功能：具有石蜡清洁纯化功能，能够有效分离石蜡中的溶剂污物，提升石蜡使用寿命；提供设备功能证明图片或专利证书。 11、试剂瓶放置方式：所有试剂瓶必须采用抽插式设计，方便操作人员自由抽出和推入，进行清洁试剂瓶内沉淀杂质； 12、试剂瓶数量：试剂瓶数量≥13只，试剂瓶最大容量≥5L；采用透明仓门可见全部试剂瓶。 13、试剂瓶识别功能：所有试剂瓶具有内置智能识别模块，能够自动检测试剂瓶信息状态，方便管理试剂；提供试剂瓶识别功能证明图片。 14、酒精浓度检测功能：组织缸内置浓度检测传感器，能够进行酒精等试剂的浓度检测；浓度误差≤2%。（请提供浓度检测传感器实物图以及误差测试数据证明图） 15、试剂瓶检测：具有位置探测和蓝光照射功能，可实时监控试剂瓶是否插入到位，保证脱水程序能正常运行；同时，试剂瓶身具有≥3个液位刻度标识，在背景蓝光透射下，方便液位观察。 16、温度设置：试剂温度范围为室温-65°C可调，控温精度±1°C。石蜡应设置安全最低温度具有≥50℃。最高可达75℃。 17、脱水程序：用户可编辑脱水程序，可存储脱水程序数量≥100个，每个程序最多有 13 个步骤。 18、清洗程序：≥3 种清洗程序，且清洗完必须具备自动进行烘干功能，确保组织缸清洁更彻底。 19、清洗二甲苯预热功能：清洗二甲苯试剂瓶底部拥有加热模块，可设置在40-55℃内恒温，提升清洗效果和效率。 20、灯光提示：正面中央有灯光提示功能，绿色表示设备处于正常运行，黄色表示设备处于自检状态，红色表示设备处于预警状态，直观了解机器运行状态。 21、搅拌功能：具有常压、加压、真空、加压和真空交替等四种辅助脱水功能，同时具有搅拌功能，可自行设置搅拌的时间间隔和是否开启搅拌功能。 22、流体控制系统：应用陶瓷材料制作多向旋转阀，使用陶瓷旋转阀可以减少粘连组织掉落的脂肪或石蜡杂质，极大的减少管道或阀孔堵塞的风险。（提供旋转阀材质证明文件） 23、报警方式：具有本机报警和远程报警、监控功能。 24、本机报警具有≥2种以上（包括但不限于灯光、声音、文字）报警方式. 25、远程报警监控功能具有≥2种以上监控方式(包括但不限于网页、微信小程序、APP三种方式进行监控），实时了解设备运行状态，报警推送方式具有≥2种以上（包括但并不限于短信、邮件、微信、电话等）推送报警信息和维修指引。（提供报警以及监控软件的运行界面截图） 26、试剂质控功能：可以对包埋盒数量、试剂使用次数、使用天数、试剂浓度等设置阈值，多维度监测试剂状态，提示更换试剂。 27、试剂自动轮换功能：每次更换石蜡或同一种试剂后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂，无需手动轮换试剂瓶位置。 28、试剂自动补液功能：石蜡或脱水试剂不足时，可以进行自动补液，保障本次脱水程序的顺利完成。 29、一键换液功能：机身具有单独的试剂抽、排液口，可轻松进行一键自动化完成试剂的更换，试剂抽排液后自动运行管路清洗，降低试剂污染；提供功能证明材料。 30、断电记忆保护功能：断电时可自动记忆当前运行步骤，在电源恢复后，系统自动运行剩余步骤时间，保证样本安全。 31、程序自检功能：每次程序运行前自检，自动检查设备主要功能部件参数，并以弹窗形式提示自检详情和进度，自检通过后，自动运行所选脱水程序。（提供自检弹窗界面图片） 32、双气泵系统：设备拥有≥2个气泵，一个主泵正常工作，一个备用泵在主泵失效的情况下自动接替主泵的工作。（提供专利证书或其他证明材料） 33、部件监控功能：设备应具有≥4种监控功能，基础监控功能应包括压力监控、温度监控、流量监控、元器件监控。持续监控设备功能和性能运行参数，实时了解关键部件的的寿命期以及使用频次等信息，提前预知和预警，提升设备稳定性。提供图片等证明材料。 34.质保期≥3年。
56 | 组织包埋机 | 台 | 1 | 14 | 14 | 1. 模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换 2.全新升级的中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟 3 .蜡缸容量5升，温度范围50-70℃ 4 .热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，最多可放置300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为5℃；冷热台均可以预约开启。 5. 冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置72个组织盒 6 .照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计 7 .集成于主机上的修蜡模块 8. 集成于主机上的加热镊及文件托盘 9 .石蜡分配控制杆的位置可调，即可前后移动，适应不同尺寸的标本 10.工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热使包埋工作更为舒适 11.排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁 12.提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，5级可调 13. 石蜡喷嘴长度可调 14.质保期≥3年。
57 | 石蜡切片机(含摊烘) | 台 | 1 | 3.85 | 3.85 | 一、工作条件： 1.电压要求：无 2.工作温度：+5°C to +40°C 3.相对湿度：≤60% 二、主要技术指标 1.尺寸：420 mm × 490 mm × 280 mm (宽 × 深 ×高)，重23kg 2.手轮轻，扭矩为20～25； 3.刀架双导轨设计，固定更稳定；中空的W型带弧形废屑槽，便于清洁切片废屑； 4.切片厚度左右端皆可调整，适应左右手； 5.样品XY轴定位旋钮同位于左侧，方便调节； 6.样品头可360度旋转，可任意调节切片起始位置； 7.水平进样前限位有声音提示； 8.样品回缩按钮位于小手轮下方，回缩值40μm，方便随时开/关回缩功能； 9.切片计数功能，LCD显示； 10.切片范围0.5-60μm； 0.5-2 μm，步幅为 0.5 μm； 2-10 μm，步幅为 1 μm； 10-20μm，步幅为 2 μm； 20-60μm ，步幅为 5 μm； 11.修块厚度：10μm或30μm 12.为保证产品质量和售后服务，请在投标时出具原厂商或总代理商授权书及售后服务承诺书原件。 13.配置清单： 切片机主机 1套 刀片试用装 1盒 载玻片 1盒 14.质保期≥3年。
58 | 双蒸水 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.以城市自来水为水源，采用全自动控制系统及LCD显示屏，集成稳定可靠的一级RO系统和大容量的DI离子交换纯化单元，内置式1.8升压力纯水桶。 2.系统产水量：20升/小时，可同时生产DI高纯水(>17.5MΩ.cm)和一级RO纯水，纯水质量完全达到或超过ISO3696(2级水)、GB/T 6682（1级水）、ASTM D1193(Ⅱ型试剂级水)、JIS K0557等规定的水质标准，也满足CP、EP、USP、JP等国药典对纯化水的技术要求。 3.产水量：20升/小时 4.出水口（正面）：2个：RO反渗透水，DI去离子水 5.出水水质参数： 去离子水水质： 5.1电阻率(25℃)：>17.5MΩ.cm 5.2电导率(25℃)<0.057 μs/cm RO反渗透水水质： 5.3无机离子截留率：98-99%（使用新RO膜时） 5.5微粒及细菌去除率>99% 5.4可溶性有机物截留率>99%（MW>300 Dalton） 6.操作系统： 6.1白色LCD显示屏，尺寸达68*87mm，运行状态直观易读 6.2实时显示冲洗、制水、水满、缺水和检修的系统工作状态 6.32路(RO反渗透水、DI去离子水或UP超纯水)水质水温实时监测及水质超标报警功能 6.44级(PP/PC/RO/DI)耗材寿命管理功能，实时显示耗材剩余寿命，到期更换自动提醒，避免水质下降 6.5亚克力触控面板，3 键式布局，实现快速的系统设置、RO 强制冲洗及灵便的2 路取水功能，带来高效便捷的客户体验。。 6.6机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 7.纯化柱结构要求： 7.1 12英寸预处理柱，精度5μm的高性能活性炭纤维复合纯化柱，高效过滤水中颗粒物，吸附有机物及余氯，有效避免炭粉析出。 7.2进口陶氏RO膜片，全自动RO膜自动冲洗功能，有效防止水垢，整体封装的抛弃式RO膜组件，安装维保更加方便。 7.3纯化柱为关键性耗材，需采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达2.72升，确保高品质出水、减少TOC析出，降低使用成本。 7.4内置1.8升压力桶，具备储水及增压的双重功能，通过FDA认证，全封闭的结构有效隔绝空气。 7.5耗材具有长串序列号验证码，可识别耗材真伪，记录耗材的使用和更换，保证系统安全。 8.功能特点： 8.1机箱采用高阶的全注塑成型壳体，外观精美小巧，坚固耐腐蚀。 8.2系统自带漏报报警保护功能，实时监测漏水的发生，及时阻断风险。 8.3系统具有不合格RO水自动排放功能，确保RO出水品质及进入后端纯化组件的纯水质量。 9.配置参数：配备一台纯水机+40L压力桶+球阀 10.质保期≥3年。
59 | 液氮罐（中） | 台 | 1 | 5 | 5 | 1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，最小化液氮蒸发速率，无需补充液氮可安全储存样品7个月 2、容量：47.4L 3、液氮罐瓶颈: 12.7cm 4、极低的静态蒸发率：0.39L/天 （备注计算方式如下：用液氮容量（L）/静态保存天数(天)=47.4(L)/121(天)=0.3917） 5、标配6个吊桶，可容纳冻存条252支 6、罐体高度及直径: 67.3cm/50.8cm 7、空罐重量及满罐重量：17.7kg/54.5kg 8.质保期≥3年。
60 | 便携式液氮罐/样本转运箱 | 个 | 4 | 0.7 | 2.8 | 1、外径：156,mm 2、口径：125mm 3、深度：190mm 4、高度：265mm 5、罐体总空重：3kg 6、液氮容积：2L 7、液相保存时间：8h 8、气相保存时间：6h 9、内旋冷冻管容量2ml：54支 10、储存温度：-135~-196℃ 11、工作温度-20~40℃ 12.质保期≥3年。
61 | 全自动组织处理器 | 套 | 1 | 18 | 18 | 1 仪器组织处理功能≥3种，既可以高效的将组织处理成高活性的单细胞悬液，也可以将组织处理成组织匀浆，还可以将组织解离成单细胞核悬液。 2 仪器内置≥51个组织处理程序，包括拟胚体的解离程序。可以处理多种不同的组织，包括人肿瘤、脐带、皮肤等组织，以及小鼠肿瘤、脾脏、肝脏、肺脏、神经组织、皮肤、肌肉组织等。 3 所获得的单细胞悬液活性最高≥95%,可以用于细胞分选，细胞培养，流式细胞分析，单细胞测序，分子生物学分析等多种不同的后续应用。 4 仪器内置≥2个细胞核提取程序，可以从多种组织中解离出完整且状态良好的细胞核。 5 可提供原厂家配套核提取试剂≥1种。 6 仪器内置≥3个组织匀浆程序，满足新鲜组织和冰冻组织制备组织匀浆的功能，制备出的组织匀浆可以用于蛋白提取、分析等应用，也可以满足mRNA提取和cDNA合成，纯化和分选等后续应用。 7 可以提供原厂家配套的试管混悬仪，可以适配0.5mL,1.5mL,15mL,50mL离心管,C tube, M tube。 8 可以提供原厂家配套的试管混悬仪，混匀模式有5种,分别为12 rpm, permanent；16 rpm, permanent；20 rpm, permanent；12 rpm，intervals of 30 sec，1 minute pause；12 rpm，intervals of 30 sec，5 minute pause。 9 仪器已验证解离样本类型多样，可以提供原厂家试剂≥30种。 10 仪器应用场景多样，可提供原厂家配套组织处理管≥2种，组织解离配套不同规格细胞筛网相关耗材≥3种。 11 单次可以处理≥2个样品。 12 单个仪器配套组织处理管最小样本容量≤0.3mL。 13 单个仪器配套组织处理管最大样本容量≥10mL。 14 单个仪器配套组织处理管最小样本重量≤20mg。 15 单个仪器配套组织处理管最大样本重量≥4g。 16 免费的程序升级，并提供国际相关实验的最新进展。 17 质保期≥3年。
62 | 多通道磁极 | 套 | 1 | 4 | 4 | 1、样本数量：两侧各8个，共16个 2、起始样本细胞数量范围：0.125~2.0×108个细胞/5ml试管，0.25~8.0×108个细胞/14ml试管 3、收集方式：移液管吸出 4.质保期≥3年。