# 达芬奇手术机器人配套器械耗材参数需求

| 预算：80万元 控制价：详见单价控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求一览表 | 序号 | 器械耗材名称 |  | 最大包装单位 | 计划采购数量 | 单把使用次数 | 单价控制价/元 | 技术指标要求 |
|  |  | 有孔双极镊 |  | 个 | 3个 | 14 | 58,152.00 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转，使用寿命≥14次，钳口开合角度45，钳口长度2.1厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管 |
|  |  | 双极镊 |  | 个 | 1个 | 14 | 58,152.00 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转，使用寿命≥14次，钳口开合角度45，钳口长度2.0厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式；尖头，分离，抓持，操纵，牵拉和凝固组织和血管 |
|  |  | 单极手术弯剪 |  | 个 | 2个 | 10 | 52,387.00 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转，使用寿命≥10次，钳口开合角度29°，钳口长度1.3厘米，工作长度31.75厘米，切削刃，单极手术弯剪使用单极能量切开和凝固组织 |
|  |  | 手术弯剪 |  | 盒（6个/盒） | 2盒 | 一次性使用 | 53,533.00 | 专机专用器械，可通过8mm套管，一次性使用，结扎尺寸为直径≤ 5 mm，热扩散和损害<2mm。钳口长度2.2厘米，工作长度26.84厘米 |
|  |  | 永久电钩 |  | 个 | 2个 | 10 | 32,742.00 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转，使用寿命≥10次，钳口长度1.6厘米，工作长度32.26厘米；电钩操纵，牵拉和分离组织：使用单极电刀凝固和横断组织 |
|  |  | 镊 |  | 个 | 1个 | 18 | 58,150.86 | 通过8mm套管，具有7个自由度，90º关节活动度，540º旋转，使用寿命≥18次，钳口开合角度30，钳口长度2厘米，工作长度32.77厘米，锯齿；单孔式，简单的抓持器(抓钳)，可用于各种类型的手术 |
|  |  | 大号持针钳 |  | 个 | 1个 | 15 | 50,768.00 | 专机专用器械，可通过8mm套管，有7个自由度，90°关节活动度，540°旋转，使用寿命≥15次，钳口开合角度30°，钳口长度1.3厘米，钳口内有剪刀，可剪断缝线，工作长度31.75厘米，扁平状 |
|  |  | 器械臂无菌套 |  | 箱（20个/箱） | 10箱 | 一次性使用 | 15,233.00 | 专机专用无菌套，一次性使用 |
|  |  | 5-8mm套管密封件 |  | 箱（10个/箱） | 10箱 | 一次性使用 | 2,637.00 | 8mm套管密封件为白色一次性。有较小的孔，通过孔将闭孔器和器械插入(同时保持气腹)。可以通过8mm的机器人器械和5mm腔镜器械 |
|  |  | 尖端盖附件 （单极弯剪） |  | 箱（10个/箱） | 1箱 | 一次性使用 | 2,337.00 | 专机专用配件，为一次性使用 |
| 商务条款 | 履约期限及地点 |  | 履约期限：供应商接到采购人通知后，5天内按采购人要求送货到指定地点，急需耗材以科室实际要求为准。因逾期供货或拒绝供货累计超过2次，采购人有权终止合同。 交付地点：南宁市内中山大学附属第一医院广西医院指定地点 |  |  |  |  |  |
|  | 验收要求 |  | 1.采购人对成交供应商提交的耗材依据谈判文件上的技术指标要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 2.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 3.成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后，采购人再进行组织验收。 4.采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由成交供应商承担。 5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 6.验收产生的费用成交供应商负责。 |  |  |  |  |  |
|  | 付款方式 |  | 本项目无预付款，货款按月结算，供应商应于每月10日前，将上月供货清单汇总递交给采购人，由采购人根据供货清单核定该月的结算金额，结算清单由双方签字确认，当月结算金额=该月实际验收合格数量×货物单价。每次付款前，供应商应为采购人开具合法有效的足额增值税普通发票，供应商未开具合法有效的对应金额的发票的，采购人有权不支付相应款项。 |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务及保障要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算：不少于1年质保及售后服务。 2.服务标准、服务效率、售后服务要求 2.1负责送货上门，安排技术人员负责现场安装并调试合格，负责现场培训2～3名人员至掌握设备操作及日常维护，并承担相应费用。 2.2供应商提供的产品必须是未使用过的全新产品。 3.交钥匙工程：供应商负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在质保期内，供应商保证采购人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，供应商应当提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，供应商必须提供办理的流程及方法。 4.提供7×24小时售后服务，接到采购人通知后0.5小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作）。 5.质保期内器材耗材发生故障，供应商如无法在24小时内修复，则应提供备用产品以保证采购人工作的连续稳定运行，并在5个工作日内修复故障产品或更换新产品。达芬奇机器人手术器械故障具体赔付，根据检测报告结果按厂家报赔付流程进行。相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 6.质保期内的所有售后服务包括原厂商服务和非原厂商服务，其中售后服务包括但不限于维护维修、更换。质保期内，售后服务所产生的费用均由供应商承担。 7.供应商应提供维护手册、维修手册。 供应商售后服务中，维修使用的器材耗材应为原厂产品，未经采购人同意不得使用非原厂产品，质保期内维修使用的器材耗材的费用，由供应商承担。质保期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，供应商应以优惠价格提供售后服务。 8.安装 到货后5-10个工作日内，由供应商负责安排原厂技术人员提供器材耗材安装、调试及售后服务。到货前，供应商向采购人告知并提供必要的安装前准备材料。 9.培训 项目包含医护人员及工程人员的培训计划费用，现场提供对院方的1次或多次基本培训，使院方使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维护。其中医务人员专项培训2人次，工程人员专项培训1人次，视采购人时间安排确定。 |  |  |  |  |  |
|  | 其他要求 |  | 1.如本项目产品选用进口器材耗材响应，供应商在响应文件中应提供所响应产品生产厂家或国内代理商出具的授权书复印件，原件供货时备查；如本项目产品选用国产器材耗材投标，供应商在供货时提供所响应产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。 2.响应产品若属第一类医疗器械，须按《医疗器械注册与备案管理办法》（总局令第47号）要求，在响应文件中提供药监部门备案凭证；若属第二、三类医疗器械，则须提供药监部门核发的有效医疗器械注册证。未按要求提供相关证明文件的，响应无效。 |  |  |  |  |  |