设备采购技术参数需求

全自动综合验光组合台技术参数需求 :

一、验光头技术参数

1.球镜：-29.00至+26.75D

2.柱镜：0.00至±8.75D

3.轴位：0至180°

4.瞳距(PD)：48至80mm

5.棱镜：0至20Δ

6.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片，遮挡镜，小孔镜，红/绿镜片，偏振滤光片，固定十字交叉柱镜镜片，检影镜用球镜镜片，红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化

7.视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）

8.近视力验光距离：350至700mm

9.近视力灯：白色LED

二、视力表投影仪技术参数

1. 视力表投影仪：LED光源

2. 投影距离：2.9到6.1米

3. 投影放大比例：30倍(UK型25倍)（5米处）

4. 视标：33种（UK型27种）

5.光源：3W白色LED，使用寿命5万小时

6.视标亮度：230cd/m2(5米处), 5级调节可变

- 配置：

- 裂隙灯 ≥1台

- 瞳距仪 ≥1台

- 直接检眼镜 ≥1台

- 带状光检影镜 ≥1台

- 眼镜调整辅助工具 ≥1套

- 镜片箱 ≥1套

- 超声波清洗仪 ≥1台

- 视力表灯箱 ≥1个

三、验光组合台技术参数

- 经济大方的外观，圆润流畅，功能全面，桌板可以测滑90度

手臂、桌面均可电动升降，验光机滑板可电控