设备采购技术参数需求

生物测量仪技术参数需求 :

光学测量：

1.轴长（AL）测量范围：14至40mm

2.测量光源：波长为830nm SLD

3.双迈尔环测量点数：双迈尔环(360点x 2)

4角膜曲率测量面积：∅2.4mm/∅3.3mm

4.光源：波长为970nm LED

5.角膜曲率半径（KM）测量范围：5至13mm

6.角膜屈光度测量范围：25.96至67.5D

7.角膜散光度测量范围：0至±12D

8.角膜散光轴度：0至180°

9.前房深度（ACD）: 1.5至6.5mm

10.中央角膜厚度（CCT）:250至1300μm

11.角膜直径测量（WTW）：7至14mm

12.瞳孔直径（PS）：1至10mm

13.含人工晶体计算功能

配置：

焦度计 ≥1台